## ÍNDICE
INDICE DE EQUIPOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA
No. | AREA | TECNOLOGIA | EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA | CLAVE CNIS | EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA ASOCIADOS | No. | EQUIPOS PERIFERICOS ASOCIADOS | CLAVE CNIS
1 | ANATOMIA PATOLOGICA | AUXILIARES DE DIAGNOSTICO | ULTRAMICROTOMO PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA | 533.631.0551 | 2
2 | ANATOMIA PATOLOGICA INVESTIGACION |  | MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMIA PATOLOGICA | 533.622.1014 | 1
3 | CIRUGIA CONSULTA EXTERNA | LITRIPTOR EXTRACORPOREO | LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO | 531.584.0172 |  | G | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA | 531.616.5108
[6 empty] | L | ULTRASONOGRAFO | 531.924.0031
[6 empty] | N | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C | 531.341.2552
4 | CIRUGIA RADIOTERAPIA | RADIOTERAPIA | SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACION CON RAYOS X | 531.055.0036
5 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFO | ANGIOGRAFO ARCO BIPLANAR | 531.055.0016 |  | C | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR | 531.191.0417
[6 empty] | E | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA | SIN CLAVE
6 |  |  | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR | 531.055.0024 |  | F | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES | SIN CLAVE
[6 empty] | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
[6 empty] | I | POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA | 531.774.0016
[6 empty] | M | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 531.053.0364
7 | IMAGENOLOGIA | MASTOGRAFO | MASTOGRAFO ANALOGICO | 531.341.2214 |  | J | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE ALTO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | 531.829.0817
[6 empty] | K | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | 531.829.0808
8 |  |  | MASTOGRAFO DIGITAL | 531.341.2487
9 |  |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA | 531.611.0028
10 |  |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS | 531.611.0033
11 |  |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS | 531.611.0011
12 |  | NAVEGADOR | NAVEGADOR SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA | 531.829.0736
13 |  |  | NAVEGADOR SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA DE HUESO | 531.648.0015
14 |  | RESONANCIA MAGNETICA | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 0.2 TESLAS O MAYOR | 531.791.0052 |  | C | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR | 531.191.0417
15 |  |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS | 531.791.0066
16 |  |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 3.0 TESLAS | 531.791.0075 |  | D | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA MAGNETICA | SIN CLAVE
17 |  |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA PARA MUSCULO ESQUELETICO | 531.791.0042 |  | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
18 |  |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA | 531.791.0031 |  | M | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 531.053.0364
19 |  | TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES | EQUIPO DE TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES CON TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (PET CT) | 531.254.0165 |  | E | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA | SIN CLAVE
[6 empty] | F | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES | SIN CLAVE
[6 empty] | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
[6 empty] | M | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 531.053.0364
20 |  | TOMOGRAFO | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL | 531.254.0031 |  | C | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR | 531.191.0417
21 |  |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES | 531.254.0049 |  | E | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA | SIN CLAVE
22 |  |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 32 O 40 CORTES | 531.254.0148 |  | F | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES | SIN CLAVE
23 |  |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES | 531.254.0155 |  | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
24 |  |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCION (MAYOR A 128 CORTES) | 531.341.0770 |  | M | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 531.053.0364
25 | INHALOTERAPIA | PLETISMOGRAFO | PLETISMOGRAFO CORPORAL NEONATAL | 531.600.0114
26 |  |  | PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO | 531.700.0106
27 | LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA | AUXILIARES DE DIAGNOSTICO | SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION GESTION VISUALIZACION DE PORTAOBJETOS DIGITALES | 533.860.0058
28 | LABORATORIO CLINICO BANCO DE SANGRE |  | CITOMETRO DE FLUJO | 533.609.0286
29 | MEDICINA NUCLEAR | GAMMA CAMARA | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFIA COMPUTADA | 531.157.0732 |  | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
30 |  |  | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE DE APLICACION GENERAL | 531.157.0724
31 |  |  | CAMARA DE CENTELLEO DE UN DETECTOR | 531.157.0500
32 | QUIROFANO UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | SISTEMA DE OXIGENACION EXTRACORPOREA POR MEMBRANA | 531.829.0607 | 33 | H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
33 |  |  | UNIDAD DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | 531.203.0058 | 32 | A | ANALIZADOR DE GASES pH Y ELECTROLITOS DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA | 533.036.0149
34 | QUIROFANO |  | UNIDAD DE CIRCULACION EXTRACORPOREA PORTATIL | 531.203.0017 |  | O | UNIDAD TERMORREGULADORA | 531.500.0520
35 |  | MICROSCOPIOS QUIRURGICOS | MICROSCOPIO PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | 531.626.0081
36 |  |  | MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA | 531.626.0024
37 |  |  | MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | 531.624.0026
38 |  |  | MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD | 531.626.0123
39 |  |  | MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA | 531.626.0016
40 |  |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO BASICO | 531.626.0099
41 |  |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO AVANZADO | 531.626.0115
42 |  |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO BASICO | 533.622.0057
43 | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL | ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA | 531.005.0017 | 53, 54, 55, 56
44 |  |  | ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA | 531.005.0025
45 |  |  | ACELERADOR LINEAL DEDICADO A RADIOCIRUGIA | 531.005.0033
46 |  | BRAQUITERAPIA | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON CESIO 137 | 531.769.0013 |  | B | CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISOTOPOS | 531.154.0032
47 |  |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON COBALTO 60 | 531.925.0089
48 |  |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON IRIDIUM 192 | 531.769.0088
49 |  | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES | 531.005.0049 | 53, 54, 55, 56
50 |  |  | EQUIPO PARA RADIOTERAPIA SUPERFICIAL | 531.861.0010
51 |  |  | SISTEMA DE RADIOTERAPIA | 531.829.0841
52 |  |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA CON COBALTO 60 | 531.771.0050 |  | B | CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISOTOPOS | 531.154.0032
53 |  | SISTEMA DE PLANEACION PARA RADIOTERAPIA | SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS TRIDIMENSIONAL CON INTERFASE PARA RADIOTERAPIA | 531.829.0680 | 43, 44, 45, 49, 54, 55
54 |  | TOMOGRAFO SIMULADOR | SIMULADOR GRANDE PARA RADIOTERAPIA | 531.830.0075 | 43, 44, 45, 49, 53, 56
55 |  |  | SIMULADOR RESTRINGIDO PARA RADIOTERAPIA | 531.830.0091
56 |  |  | SISTEMA DE PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA | 531.829.0276 | 43, 44, 45, 49, 54, 55

## ÍND. ASOCIADOS
INDICE
INDICE DE EQUIPOS PERIFERICOS ASOCIADOS A EQUIPOS DE ALTA ESPECIALIDAD
No. | EQUIPO | CLAVE CNIS
A | ANALIZADOR DE GASES PH Y ELECTROLITOS DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA | 533.036.0149
B | CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISOTOPOS | 531.154.0032
C | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR | 531.191.0417
D | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA MAGNETICA | SIN CLAVE
E | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA | SIN CLAVE
F | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES | SIN CLAVE
G | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA | 531.616.5108
H | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 531.619.0403
I | POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA | 531.774.0016
J | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE ALTO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | 531.829.0817
K | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | 531.829.0808
L | ULTRASONOGRAFO | 531.924.0031
M | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 531.053.0364
N | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C | 531.341.2552

## RESTAURACIÓN
APÉNDICE RESTAURACIÓN
REQUERIMIENTOS
MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADO
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
No. | METALES
Oxidación:
1 | Retirar el óxido de la parte metálica dañada por el método que no afecte la estructura de la pieza. Posteriormente se tendrá que realizar la limpieza de la zona, retirando polvo, grasas y restos de suciedad en general.
2 | Una vez que se asegure que la zona no presenta oxidación, colocar sellador para metales.
3 | A continuación realizar un baño de pintura del mismo código de color (o al menos no perceptible el cambio) y con las mismas características químicas. La pintura deberá ser colocada de manera uniforme, sin que se presente goteos o piel de naranja.
4 | Esperar el tiempo que indica el fabricante de la pintura y colocar una segunda capa.
Golpes, abolladuras:
1 | En caso de que el golpe o abolladura se pueda restaurar sin pasta, saltar al paso 7
2 | Retirar la pintura de la zona afectada, utilizar herramienta rotativa o herramienta manual.
3 | Lijar la superficie donde se aplicará la pasta o masilla, a continuación matizar la zona.
4 | Aspirar o sopletear la zona y desengrasarla para obtener la mejor adherencia posible.
5 | Aplicar la mezcla con desplazamientos cortos y en una sola dirección con la presión adecuada. A continuación, aplicar una segunda capa de relleno con menos presión.
6 | Lijar la mezcla tras 20 a 30 minutos de secado, esto con el objetivo de igualar e integrar el parche. A continuación igualar el parche a mano con un taco y utilizar granos gruesos y finalmente afinar la superficie.
7 | A continuación realizar un baño de pintura del mismo código de color (o al menos no perceptible el cambio) y con las mismas características químicas. La pintura deberá ser colocada de manera uniforme, sin que se presente goteos o piel de naranja.
8 | Esperar el tiempo que indica el fabricante de la pintura y colocar una segunda capa.
Pintura vieja:
1 | En caso de que el bien presente descarapelamiento, desgaste ó decoloración, se deberá de retirar toda la pintura de la zona afectada y continuar con el pintado.
2 | A continuación realizar un baño de pintura del mismo código de color (o al menos no perceptible el cambio) y con las mismas características químicas. La pintura deberá ser coloada de manera uniforme, sin que se prensente goteos o piel de naranja.
3 | Esperar el tiempo que indica el fabricante de la pintura y colocar una segunda capa.
Soldadura:
1 | Identificar la zona afectada, en caso de que la pieza se encuentre en buen estado y solo este desoldado, proceder con los siguientes pasos. (Asegurarse de no encontrarse cerca de una fuente inflamable o explosiva, de ser posible realizar este procedimiento en una zona abierta, taller especializado, etc.)
2 | Retirar la pintura de la zona afectada, en caso de óxido se deberá de retirar por el método que no afecte la estructura de la pieza. Posteriormente se tendrá que realizar la limpieza de la zona, retirando polvo, grasas y restos de suciedad en general.
3 | Se deberá de lijar el material hasta que quede brillante y suave.
4 | Descontaminar el metal (ejemplo con acetona). Antes de comenzar a soldar pasar un paño limpio sobre la superficie metálica para eliminar los restos del limpiador/químico descontaminante.
5 | Realizar el soldado conveniente, se recomienda calentar el electrodo y la superficie metálica en caso de ser posible.
6 | La soldadura deberá de ser uniforme.
No. | PLASTICOS
Cuarteadura, rotura, agrietado:
1 | Se deberá de realizar cambio de la pieza
Decoloración de plásticos:
1 | Aplicar un restaurador de plásticos sobre la pieza.
2 | En caso de ser necesario, colocar un recubrimiento de plásticos.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo y pruebas de funcionamiento y calibración (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. CUMPLIENDO CON LA NOM-001-SEDE-2012 y NOM-016-SSA3-2012

## 1
EQUIPO: |  | ULTRAMICROTOMO PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.631.0551
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Utilizar termómetro calibrado en el cual se deberá presentar la documentación adecuada de la calibración del mismo.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo sean visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del sistema de congelación.
4 | Verificar el sistema de corte como las cuchillas.
5 | Verificar que la mesa anti vibratoria se encuentre en buen estado y que el equipo se encuentre bien posicionado.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar una prueba de corte y verificar que de este proceso de como resultado una lámina en buen estado, sin ondulaciones ni desperfectos (realizar las pruebas que sean necesarias, considerar que esta prueba requiere de experiencia técnica, de ser posible comprobar con el personal del área). Una vez verificado este paso continuar con el mantenimiento, en caso contrario realizar la calibración correspondiente según indique el manual de fabricante.
b) Inspección de componentes
1 | Verificación del cortador de cuchillas, realizar lubricación del mismo con el lubricante indicado por el fabricante.
2 | Revisión de la perilla/manija/palanca de corte, revisar que se encuentre libre de daños, desgaste excesivo, ruidos anormales.
3 | Revisión del sistema de congelación para la laminilla y en caso de aplicar, revisar el sistema electrónico de enfriamiento, revisando botones y que la temperatura sea la adecuada, apoyarse con un termómetro y sonda previamente calibrado.
4 | Verificación de la base y asegurar que el micrótomo se encuentra nivelado.
5 | Verificar los botones sin omitir el botón de encendido, corroborando que se encuentren libres de daños y desgaste excesivo.
c) Limpieza interna del equipo
1 | En caso de observar suciedad excesiva en el sistema de corte de cuchillas (cortes incrustados, parafina, suciedad y polvo) realizar el desmonte y limpieza adecuada. Posteriormente realizar la lubricación correspondiente.
2 | La abertura del equipo deberá llevarse de acuerdo al manual del fabricante. En caso de que esto aplique se deberá de realizar limpieza del sistema mecánico y lubricación. Además de todo el sistema electrónico se deberá de realizar limpieza con alcohol isopropílico, aire comprimido y una brocha antiestática.
d) Cambio de componentes
1 | Verificar y realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas.
2 | Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de luminarias en caso necesario, (si aplica).
3 | Realizar cambio de cuchillas por nuevas.
4 | En caso de desgaste excesivo (daño, perdida de soporte para mano) realizar cambio de pieza.
5 | En cada mantenimiento preventivo programado se deberá de incluir un accesorio de lubricación para el técnico/personal.
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar la prueba de corte de laminilla, revisando que de esta prueba se obtenga una lámina uniforme sin ondulaciones ni desperfectos (realizar las pruebas que sean necesarias, considerar que esta prueba requiere de experiencia técnica, de ser posible comprobar con el personal del área). Realizar la prueba con cuchillas de al menos BAJO y ALTO perfil.
2 | Realizar la prueba de funcionamiento del sistema de enfriamiento para cartucho de muestra, revisando que esté presente la temperatura adecuada al finalizar la prueba de corte de laminilla.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 2
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO ELECTRONICO PARA ANATOMIA PATOLOGICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.622.1014
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado de los oculares, revólver, objetivo, platina, foco, tornillo macrométrico y micrométrico.
3 | Verificar el sistema de conexión (puertos de salida de video).
4 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
5 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque con cada objetivo, utilizando aceite de inmersión y un portaobjetos de prueba.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisar que el revolver realice los cambios de objetivo de manera suave y sin trabas.
3 | Revisión de los tornillos macrométrico y micrométrico.
Limpieza interna del equipo:
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizado los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Realizar la lubricación del sistema de tornillos como del revolver.
Cambio de componentes:
1 | Realizar cambio de oculares en caso de desgaste excesivo.
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el sistema del foco.
Prueba de funcionamiento:
1 | Realizar prueba de funcionamiento, colocando una muestra y verificando cada uno de los objetivos con aceite de inmersión, posteriormente retirar el exceso con un paño par oculares y la sustancia recomendada por el fabricante (en caso contrario utilizar etanol al 70% o xilol).
2 | Verificación de la aceleración del haz.
3 | Verificación del control del zoom y de los movimientos de ejes X-Y-Z.
4 | Verificación del sistema de enfriamiento.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 3
EQUIPO: |  | LITOTRIPTOR ELECTROCONDUCTIVO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.584.0172
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Pruebas de funcionamiento se deberán de realizar con el equipo de metrología según corresponda.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Comprobar la posición del foco (antes de iniciar el tratamiento).
3 | Accesorios (cable de alimentación, focos, balastras) Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. Cambiar las lámparas y/o balastras en caso de ser necesario.
4 | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería (en caso de ser móviles/de emergencia), carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. En caso de algún error, se deberá corregir.
5 | Comprobar la función paro de emergencia: Conectar el sistema. Desplazar la columna de elevación de la mesa del paciente. Pulsar el botón paro de emergencia y volver a desbloquear el interruptor.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Inspección de componentes:
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
Limpieza interna del equipo:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de focos o módulos LED en caso necesario.
2 | Revisar que los brazos se mantengan en su posición. En caso de algún daño, deberán reemplazarse los pistones y/o realizar el ajuste correspondiente.
3 | Revisar pedal y piezas de mano, que se encuentren funcionando. En caso contrario realizar cambio del componente.
a) Arco en C (si aplica)
1 | Se deberá realizar el mantenimiento preventivo del arco en C asociado al litotriptor de acuerdo a la rutina pactada para el mismo, la cual se encuentra desglosada en este mismo anexo.
b) Ultrasonido (si aplica)
1 | Se deberá realizar el mantenimiento preventivo del ultrasonido asociado al litotriptor de acuerdo a la rutina pactada para el mismo, la cual se encuentra desglosada en este mismo anexo.
c) Sistema mecánico
1 | Realizar lubricación de elementos móviles y mecánicos. Reapriete de tornillería.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de intensidad de luz y buen estado de sus partes.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 4
EQUIPO: |  | SISTEMA DE TERAPIA DE RADIACION CON RAYOS X | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.055.0036 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
1 | ACELERADOR LINEAL (LINAC)
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección y prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminan en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de ser necesario y/o el manual de fabricante lo indique, realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, inspección general de funcionamiento de modulador, inspección general de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el historial de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio y si aplica), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Sistema de agua inhibida y refrigeración
1 | Revisión del estado físico de las mangueras, reemplazo de agua y filtros.
2 | Inspección de sistema de filtros (agua y aire).
3 | Revisión de la temperatura y sensores internos de temperatura.
4 | Revisión del estado de refrigeración del sistema de generación de radiación, evitando fugas, corregirlas en caso de encontrarlas presentes.
5 | Verificación de funcionamiento del sistema completo de refrigeración.
6 | Realizar recarga de agua con las mismas características de acuerdo al manual del fabricante.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Lubricar de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
d) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión del balance de la mesa.
e) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía es el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, protones o iones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones, protones o iones.
f) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
g) Sistema de cómputo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento de transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
h) Sistema de alineación láser y posicionamiento
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
i) Chiller
1 | Realizar revisión de tuberías y mangueras de enfriamiento y equipo chiller en busca de fugas o daños, en caso necesario, deberá realizar las reparaciones pertinentes y/o el cambio de las refacciones necesarias.
2 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
3 | Revisar el correcto estado de los intercambiadores de calor y el(los) condensador(es).
4 | Realizar relleno o cambio de agua adecuada en el sistema de enfriamiento de acuerdo a las características marcadas en el manual de servicio del equipo.
j) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
k) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
l) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones.
j) Mantenimiento a compresor (si aplica)
1 | Revisión de los niveles de aceite , realizar cambio del mismo según el tiempo que indique el manual de fabricante.
2 | Cambio de filtros de aire y mangueras.
3 | Probar las válvulas de presión.
4 | Inspeccionar el motor y asegurarse que esté libre de sobrecalentamiento y verificar y ajustar la tensión de las correas de transmisión.
5 | Inspeccionar el tanque de aire comprimido para detectar corrosión o acumulación de humedad. En caso de encontrar corrosión o acumulación realizar la acción correctiva.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de los carbones de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realiza reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
2 | SIMULADOR
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y sean de fácil interpretación, realizar verificación de la botonera de la interfaz, revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando, se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x se iluminan cuando estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
7 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
8 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) m con un kV-metro.
9 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar su limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Partes móviles
1 | Inspección, ajuste y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
d) Revisión de componentes, accesorios y software
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada de software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos que no estén en uso y que se encuentren ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
7 | Verificar y calibrar las herramientas de medición anatómicas tanto de software y hardware.
8 | Verificación de la reciprocidad de las relaciones geométricas entre la unidad de tratamiento y el blanco, utilizando sistemas de referencia recomendadas por el fabricante.
9 | Verificación de la proyección de las líneas provenientes del sistema a la camilla del equipo.
10 | Realizar y presentar el cálculo de dosis relacionada a un protocolo de imagen.
11 | Realizar verificaciones del haz de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
12 | Verificación de comunicación y traslado de datos desde el equipo de adquisición de imágenes hacia el equipo de simulación de posición de haz.
13 | Realizar prueba de adquisición de un blanco especifico, y posteriormente realizar la prueba de funcionamiento de la unidad de radioterapia para ese mismo blanco, considerando los márgenes de fabricante.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno o algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Efectuar limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms adecuados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro, entregar reporte.
3 | SISTEMA DE PLANEACIÓN
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones, instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y todos los elementos que lo conforman.
3 | Inspección visual y funcional de la pantalla, teclado, mouse, periféricos e instrumentos de control. Así como del sistema de adquisición de datos y cables de comunicación o routers que los conforman (si aplica). En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
4 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado.
5 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: sistema de recabación de datos, pantalla, CPU o estación de trabajo, periféricos, no brake y/o reguladores de voltaje (en caso de que aplique) y software. En caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante.
3 | Verificar que los controles (teclado, mouse, panel táctil) de encuentren en buen estado y funcionales, evaluando la respuesta adecuada y en el tiempo que se debe.
Limpieza interna del equipo:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo de acuerdo a manual de servicio, asegurándose de contar con pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza adecuada a la fuente de poder, tarjeta madre, unidades de memoria, unidad de DVD y unidad de Disco duro, de acuerdo a las recomendaciones de fabricante.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio), incluidas las opciones y características anteriormente instaladas.
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento de transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
2 | Revisar y realizar copias de seguridad, verificación de errores, optimización de unidad, liberación de espacio en disco y protección de software.
3 | Verificar la conectividad con los equipos de envío y recepción de información e imágenes (LINAC, simulador, braquiterapia, etc.), en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
Calibración:
1 | Revisión y calibración de protocolos de planeación y medida.
2 | Verificación de la adquisición de resultados y algoritmo para el cálculo y análisis de dosis (si aplica).
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y pruebas de todos los sistemas de adquisición de datos (si aplica).
2 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento con un fantoma adecuado de forma satisfactoria.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
4 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 5
EQUIPO: |  | ANGIOGRAFO ARCO BIPLANAR | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.055.0016
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto, así como el estado físico de las diferentes etiquetas del equipo. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
4 | Limpieza interna y externa del equipo.
5 | Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS´s, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. Verificar el tiempo de reacción de las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos X se iluminen cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
8 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia.
9 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
10 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con la opción.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de los arcos en "C" y mesa (verticales y horizontales).
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis emitida recibida con kV-metro. Realizar informe con el barrido de mediciones realizadas.
4 | Verificación del correcto estado físico y funcionamiento de los componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos del equipo.
b) Limpieza interna
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de aire, así como de los sistemas de ventilación. Realizar limpieza y desinfección de rejillas.
2 | Realizar cambio de baterías de UPS por unas de iguales características a las recomendadas por el fabricante.
3 | Realizar cambio de detectores en mal estado, en caso de ser necesario.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificación de los tubos de refrigeración: realizar inspección de los tubos de refrigeración y niveles refrigerante.
2 | Verificación de la rejilla antidifusora: inspeccionar la integridad de la rejilla antidifusora, en caso necesario, realizar el cambio.
3 | Verificar que la pantalla de control y visualización del equipo encienda correctamente y no cuente con artefactos.
4 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de desgaste o desperfecto, deberá reemplazarla.
5 | Realizar revisión de botones de paro de emergencia instalados en la sala y el equipo. En caso de que no se desactive la alimentación hacia el equipo, deberá corregir el error.
6 | Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
7 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante.
8 | Realizar comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error.
9 | Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales, en caso contrario, deberá realizar las correcciones o adecuaciones necesarias.
10 | Realizar comprobación, limpieza y lubricación de los carriles de techo y sus rodamientos asociados.
11 | Realizar comprobación, limpieza y ajuste mecánico al estativo frontal.
12 | Ajuste mecánico, limpieza y lubricación de partes mecánicas del arco lateral.
13 | Comprobación de la fijación mecánica de la suspensión de monitores y rieles en techo. En caso de encontrar desperfectos, deberá corregirlos.
14 | Revisar los elementos mecánicos a la mesa del paciente y de los arcos en "C". Realizar limpieza, ajuste y lubricación con base en el manual del fabricante.
15 | Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio de cada tubo de Rx.
16 | Colimador: verificar que su lámpara siga funcionando al igual que los movimientos de su posición.
17 | Realizar la inspección física del sistema de cómputo asociado al equipo en busca de daños (hardware y software), revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. Realizar limpieza física y crear punto de restauración del sistema.
18 | Limpieza interna y externa del sistema completo.
19 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto) en la bitácora del equipo. Realizar la validación de envío de imágenes.
20 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
21 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información (imágenes) en un disco duro externo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
22 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
23 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Entregar reporte con los resultados obtenidos.
24 | Revisar los voltajes asociados al equipo de protección (UPS) del angiógrafo (entrada y salida) y corroborar que son los indicados por el fabricante.
25 | Realizar limpieza del equipo de protección (UPS) y realizar cambio de baterías en caso de ser necesario. Revisar necesidad de actualización de software y verificación de funcionamiento.
26 | Realizar pruebas del tubo de RX de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado, así como la vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Limpieza de accesorios, en especial aquellos que entran en contacto directo con el paciente.
3 | Realizar la limpieza de ranuras, rejillas de ventilación y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con esto.
2 | Pruebas de movimientos motorizados.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo(NOM-229-SSA1-2002,NOM-032-NUCL-2011 y NOM-157-SSA1-2023) , accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 6
EQUIPO: |  | ANGIOGRAFO ARCO MONOPLANAR | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.055.0024
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto, así como el estado físico de las diferentes etiquetas del equipo. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
4 | Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS´s, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado. Verificar el tiempo de reacción de las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos X se iluminen cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con la opción.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de arco en C y mesa (verticales y horizontales).
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis emitida y recibida con kV-metro. Realizar informe con el barrido de mediciones realizadas.
4 | Verificación del correcto estado físico y funcionamiento de los componentes eléctricos, mecánicos y electrónicos del equipo.
b) Limpieza interna
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de aire, así como de los sistemas de ventilación. Realizar limpieza y desinfección de rejillas.
2 | Realizar cambio de baterías de UPS por unas de iguales características a las recomendadas por el fabricante.
3 | Realizar cambio de detectores en mal estado, en caso de ser necesario.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificación de los tubos de refrigeración: realizar inspección de los tubos de refrigeración y niveles refrigerante.
2 | Verificación de la rejilla antidifusora: inspeccionar la integridad de la rejilla antidifusora, en caso necesario, realizar el cambio.
3 | Verificar que la pantalla de control y visualización del equipo encienda correctamente y no cuente con artefactos.
4 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de desgaste o desperfecto, deberá reemplazarla.
5 | Realizar revisión de botones de paro de emergencia instalados en la sala y el equipo. En caso de que no se desactive la alimentación hacia el equipo, deberá corregir el error.
6 | Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
7 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante.
8 | Realizar comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error.
9 | Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales, en caso contrario, deberá realizar las correcciones o adecuaciones necesarias.
10 | Realizar comprobación, limpieza y lubricación de los carriles de techo y sus rodamientos asociados.
11 | Realizar comprobación, limpieza y ajuste mecánico al estativo frontal.
12 | Ajuste mecánico, limpieza y lubricación de partes mecánicas del arco lateral.
13 | Comprobación de la fijación mecánica de la suspensión de monitores y rieles en techo. En caso de encontrar desperfectos, deberá corregirlos.
14 | Revisar los elementos mecánicos a la mesa del paciente y de los arcos en "C". Realizar limpieza, ajuste y lubricación con base en el manual del fabricante.
15 | Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio de cada tubo de Rx.
16 | Colimador: verificar que su lámpara siga funcionando al igual que los movimientos de su posición.
17 | Realizar la inspección física del sistema de cómputo asociado al equipo en busca de daños (hardware y software), revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. Realizar limpieza física y crear punto de restauración del sistema.
18 | Limpieza interna y externa del sistema completo.
19 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto) en la bitácora del equipo. Realizar la validación de envío de imágenes.
20 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
21 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información (imágenes) en un disco duro externo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
22 | Comprobar el estado de la memoria, en caso de errores realizar su corrección.
23 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Entregar reporte con los resultados obtenidos.
24 | Revisar los voltajes asociados al equipo de protección (UPS) del angiógrafo (entrada y salida) y corroborar que son los indicados por el fabricante.
25 | Realizar limpieza del equipo de protección (UPS) y realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
26 | Verificar el estado, así como la vida útil del tubo de rayos X. Realizar pruebas del tubo de RX de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Limpieza de accesorios, en especial aquellos que entran en contacto directo con el paciente.
3 | Realizar la limpieza de ranuras, rejillas de ventilación y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con esto.
2 | Pruebas de movimientos motorizados.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 7
EQUIPO: |  | MASTOGRAFO ANALOGICO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.341.2214
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, daño físico, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
4 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de Rayos X de iluminan cuando estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia. En caso contrario, corregir el error.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con ello.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y la que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) con un kV-metro.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Placa de compresión y área de toma
1 | Revisión del estado físico de las placas de compresión, verificar que no presenten ningún daño, grieta o fisura y si se encuentran debidamente serigrafiadas y transparentes. En caso contrario, deberá reemplazarlas.
2 | Comprobar las placas verificando exceso de desgaste, detectando bordes afilados, grietas o bujes plásticos desgastados, en caso de contar con estas características sustituirlas.
3 | Comprobación de la luz de campo: realizar la comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error, en caso de que se encuentre descalibrado, deberá realizar la corrección pertinente.
b) Detector analógico
1 | Realizar revisión de la integridad del detector analógico, en caso de que exista algún daño que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del detector.
2 | Verificar la calidad de la imagen entregada y la integridad de la pantalla del detector, en caso de que existan artefactos a causa del detector analógico, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
c) Pantalla y botonera del Brazo o Gantry
1 | Verificar que la pantalla de adquisición y control (en brazo o gantry) encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto como desgaste, ruptura, entre otros, deberá sustituirla.
3 | Verificar que, tras pulsar el interruptor de paro de emergencia, se bloqueen todos los desplazamientos motorizados, en caso de que esto no suceda, realizar el ajuste. Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
d) Control AEC (Exposición automática)
1 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante, corregir en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los estipulados en el manual de fabricante.
2 | Revisión de cámaras de bucky por consistencia en tiempo.
3 | Verificar la repetibilidad del AEC y su compensación con el espesor y composición de la mama (realizar pruebas con distintos maniquíes).
e) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales.
2 | Regulación de la altura y rotación del brazo giratorio o grantry con emisor de Rayos X y colimador: Asegurarse que la regulación de altura y de rotación estén bloqueadas cuando la fuerza de compresión este dentro del margen indicado por el fabricante, en caso contrario, realizar las modificaciones y ajustes pertinentes.
3 | Desbloqueo manual del sistema de compresión: Asegurarse de que el sistema de desbloqueo manual de emergencia de la placa de compresión funcione correctamente, sin ningún tipo de traba o de resistencia al movimiento. Realizar limpieza y lubricación.
4 | Realizar revisión y ajuste de fuerza de compresión en modo motorizado y manual.
5 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor y engranes).
6 | Revisión por ruido y vibración en la suspensión del tubo de Rayos X. Ajuste de seguros y lubricación de partes móviles.
7 | Calibración de la fuerza de compresión con un sensor adecuado para ello.
f) Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio
1 | Revisión del desgaste del ánodo.
2 | Revisión en busca de burbujas dentro de la coraza que contiene el ánodo giratorio.
3 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de Rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
g) Colimador
1 | Inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión y ajuste de área de luz de campo. Realizar centrado de haz de Rayos X con el haz de luz.
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector de paletas de compresión.
5 | Revisión de la coincidencia del campo de radiación con el detector en modo normal. En caso de encontrarse fuera de los límites permitidos por el manual de servicio del fabricante, deberá corregir.
h) Sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación)
1 | Realizar revisión de la batería del UPS del sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación), en caso de desgaste o fin de vida útil, deberá realizar su cambio.
2 | Verificar que el software de previsualización y quemado se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar que el software del sistema de control y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
4 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
5 | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
6 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro en bitácora o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones del detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Revisar el desempeño del detector de imagen verificando la linealidad en la función de respuesta del detector de imagen, aplanado y homogeneidad, niveles de ruido, resolución espacial, distorsión geométrica, factor de remanencia.
2 | Verificar y ajustar la exactitud y reproducibilidad del kilovoltaje, corriente mA, y la carga mAs.
3 | Verificar y ajustar parámetros de linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, y compensación del control automático de exposición (AEC) con el espesor de mama comprimida.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Generales:
1 | Verificar los correctos voltajes de entrada y salida del UPS, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar cambio de las baterías del UPS en caso necesario.
3 | Verificar el estado del cristal plomado, en caso de que cuente con agrietamientos, deberá reportarlo el encargado del servicio en el hospital.
4 | Realizar la revisión del correcto funcionamiento de los pedales, verificar que los muelles de retorno se encuentren en buen estado, que la parte plástica de los pedales se encuentre en buen estado, sin agrietamientos y que los cables de comunicación no tengan falso contacto. En caso de que se encuentre algún desperfecto en su funcionamiento, deberá corregirlo o reemplazar la pieza.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpieza y desinfección de accesorios, en especial aquellos que entran en contacto directo con el paciente: *Placas de compresión. *Mesa de apoyo. *Protectores faciales de radiación.
3 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y debidamente calibrados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo(NOM-229-SSA1-2002,NOM-032-NUCL-2011 y NOM-157-SSA1-2023) , accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 8
EQUIPO: |  | MASTOGRAFO DIGITAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.341.2487
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, daño físico, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
4 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de Rayos X de iluminan cuando estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia. En caso contrario, corregir el error.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
Pruebas de funcionamiento
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con ello.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y la que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Placa de compresión y área de toma
1 | Revisión del estado físico de las placas de compresión, verificar que no presenten ningún daño, grieta o fisura y si se encuentran debidamente serigrafiadas y transparentes. En caso contrario, deberá reemplazarlas.
2 | Comprobar las placas verificando exceso de desgaste, detectando bordes afilados, grietas o bujes plásticos desgastados, en caso de contar con estas características sustituirlas.
3 | Comprobación de la luz de campo: realizar la comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error, en caso de que se encuentre descalibrado, deberá realizar la corrección pertinente.
b) Detector digital (Flat panel)
1 | Realizar revisión de la integridad del detector digital, en caso de que exista algún daño que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
2 | Verificar la calidad de la imagen entregada, en caso de que existan artefactos a causa del detector digital, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
c) Pantalla y botonera del Brazo o Gantry
1 | Verificar que la pantalla de adquisición y control (en brazo o gantry) encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto como desgaste, ruptura, entre otros, deberá sustituirla.
3 | Verificar que, tras pulsar el interruptor de paro de emergencia, se bloqueen todos los desplazamientos motorizados, en caso de que esto no suceda, realizar el ajuste. Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
d) Control AEC (Exposición automática)
1 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante, corregir en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los estipulados en el manual de fabricante.
2 | Revisión de cámaras de bucky por consistencia en tiempo.
3 | Verificar la repetibilidad del AEC y su compensación con el espesor y composición de la mama (realizar pruebas con distintos maniquíes).
e) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Realizar limpieza y lubricación de todos los sistemas móviles y mecánicos.
2 | Regulación de la altura y rotación del brazo giratorio o grantry con emisor de Rayos X y colimador: Asegurarse que la regulación de altura y de rotación estén bloqueadas cuando la fuerza de compresión este dentro del margen indicado por el fabricante, en caso contrario, realizar las modificaciones y ajustes pertinentes.
3 | Desbloqueo manual del sistema de compresión: Asegurarse de que el sistema de desbloqueo manual de emergencia de la placa de compresión funcione correctamente, sin ningún tipo de traba o de resistencia al movimiento. Realizar limpieza y lubricación.
4 | Realizar revisión y ajuste de fuerza de compresión en modo motorizado y manual.
5 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor y engranes).
6 | Revisión por ruido y vibración en la suspensión del tubo de Rayos X. Ajuste de seguros y lubricación de partes móviles.
7 | Calibración de la fuerza de compresión con un sensor adecuado para ello.
f) Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio
1 | Revisión del desgaste del ánodo.
2 | Revisión en busca de burbujas dentro de la coraza que contiene el ánodo giratorio.
3 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
g) Colimador
1 | Inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión y ajuste de área de luz de campo. Realizar centrado de haz de Rayos X con el haz de luz.
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector de paletas de compresión.
5 | Revisión de la coincidencia del campo de radiación con el detector en modo normal. En caso de encontrarse fuera de los límites permitidos por el manual de servicio del fabricante, deberá corregir.
h) Sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación)
1 | Realizar revisión de la batería del UPS del sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación), en caso de desgaste o fin de vida útil, deberá realizar su cambio.
2 | Verificar que el software de previsualización y quemado se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar que el software del sistema de control y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
4 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
5 | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
6 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro en bitácora o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
7 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Revisar el desempeño del detector de imagen verificando la linealidad en la función de respuesta del detector de imagen, aplanado y homogeneidad, niveles de ruido, resolución espacial, distorsión geométrica, factor de remanencia.
2 | Verificar y ajustar la exactitud y reproducibilidad del kilovoltaje, corriente mA, y la carga mAs.
3 | Verificar y ajustar parámetros de linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, y compensación del control automático de exposición (AEC) con el espesor de mama comprimida.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Generales:
1 | Verificar los correctos voltajes de entrada y salida del UPS, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar cambio de las baterías del UPS en caso necesario.
3 | Verificar el estado del cristal plomado, en caso de que cuente con agrietamientos, deberá reportarlo el encargado del servicio en el hospital.
4 | Realizar la revisión del correcto funcionamiento de los pedales, verificar que los muelles de retorno se encuentren en buen estado, que la parte plástica de los pedales se encuentre en buen estado, sin agrietamientos y que los cables de comunicación no tengan falso contacto. En caso de que se encuentre algún desperfecto en su funcionamiento, deberá corregirlo o reemplazar la pieza.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpieza y desinfección de accesorios, en especial aquellos que entrar en contacto directo con paciente: *Placas de compresión. *Mesa de apoyo. *Protectores faciales de radiación.
3 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y debidamente calibrados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 9
EQUIPO: |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.611.0028
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, daño físico, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
4 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia. En caso contrario, corregir el error.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con ello.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Placa de compresión y área de toma
1 | Revisión del estado físico de las placas de compresión, verificar que no presenten ningún daño, grieta o fisura y si se encuentran debidamente serigrafiadas y transparentes. En caso contrario, deberá reemplazarlas.
2 | Comprobar las placas verificando exceso de desgaste, detectando bordes afilados, grietas o bujes plásticos desgastados, en caso de contar con estas características sustituirlas.
3 | Comprobación de la luz de campo: realizar la comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error, en caso de que se encuentre descalibrado, deberá realizar la corrección pertinente.
b) Detector digital (Flat panel)
1 | Realizar revisión de la integridad del detector digital, en caso de que exista algún daño que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
2 | Verificar la calidad de la imagen entregada, en caso de que existan artefactos a causa del detector digital, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
c) Pantalla y botonera del Brazo o Gantry
1 | Verificar que la pantalla de adquisición y control (en brazo o gantry) encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto como desgaste, ruptura, entre otros, deberá sustituirla.
3 | Verificar que, tras pulsar el interruptor de paro de emergencia, se bloqueen todos los desplazamientos motorizados, en caso de que esto no suceda, realizar el ajuste. Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
d) Control AEC (Exposición automática)
1 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante, corregir en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los estipulados en el manual de fabricante.
2 | Revisión de cámaras de Bucky por consistencia en tiempo.
3 | Verificar la repetibilidad del AEC y su compensación con el espesor y composición de la mama (realizar pruebas con distintos maniquíes).
e) Sistema de toma de biopsia por estereotaxia
1 | Realizar revisión de montaje de pistola para biopsia y módulo (integrado o externo), verificar que los seguros y anclajes se encuentren en buen estado, en caso contrario, corregir.
2 | Desmontar pistola de biopsia y verificar el correcto estado del gatillo o disparador, balín, resorte y riel, en caso de existir deformaciones, desgaste u otras anomalías, deberá corregirlas o realizar el cambio en caso de ser necesario.
3 | Realizar limpieza y desincrustación de materia orgánica con detergente o desinfectante de acuerdo a las indicaciones del fabricante en el manual de servicio.
4 | Lubricar el riel con grasa adecuada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
5 | Verificar la conexión del sistema de biopsia con el mastógrafo, en caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. Revisar el cableado y la configuración de conexión y emparejamiento.
6 | Revisar dispositivo de succión de biopsias, verificar que no cuente con fisuras o pérdida de presión, en caso contrario, realizar el cambio de las refacciones correspondientes y/o corregir el error.
f) Sillón para toma de biopsia
1 | Revisar el estado general del sillón, verificando el estado de los pistones, el tapizado del sillón y los controles de posición del sillón. Realizar limpieza y lubricación de elementos móviles.
2 | Verificación de funcionamiento y alcance de posiciones de acuerdo a la indicado por el manual del fabricante.
g) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Realizar limpieza y lubricación de todos los sistemas móviles y mecánicos.
2 | Regulación de la altura y rotación del brazo giratorio o grantry con emisor de Rayos X y colimador: Asegurarse que la regulación de altura y de rotación estén bloqueadas cuando la fuerza de compresión este dentro del margen indicado por el fabricante, en caso contrario, realizar las modificaciones y ajustes pertinentes.
3 | Desbloqueo manual del sistema de compresión: Asegurarse de que el sistema de desbloqueo manual de emergencia de la placa de compresión funcione correctamente, sin ningún tipo de traba o de resistencia al movimiento. Realizar limpieza y lubricación.
4 | Realizar revisión y ajuste de fuerza de compresión en modo motorizado y manual.
5 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor y engranes).
6 | Revisión por ruido y vibración en la suspensión del tubo de RX. Ajuste de seguros y lubricación de partes móviles.
7 | Calibración de la fuerza de compresión con un sensor adecuado para ello.
h) Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio
1 | Revisión del desgaste del ánodo.
2 | Revisión en busca de burbujas dentro de la coraza que contiene el ánodo giratorio.
3 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
i) Colimador
1 | Inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión y ajuste de área de luz de campo. Realizar centrado de haz de Rayos X con el haz de luz.
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector de paletas de compresión.
5 | Revisión de la coincidencia del campo de radiación con el detector en modo normal. En caso de encontrarse fuera de los límites permitidos por el manual de servicio del fabricante, deberá corregir.
j) Sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación)
1 | Realizar revisión de la batería del UPS del sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación), en caso de desgaste o fin de vida útil, deberá realizar su cambio.
2 | Verificar que el software de previsualización y quemado se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar que el software del sistema de control y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
4 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
5 | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
6 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro en bitácora o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
7 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Revisar el desempeño del detector de imagen verificando la linealidad en la función de respuesta del detector de imagen, aplanado y homogeneidad, niveles de ruido, resolución espacial, distorsión geométrica, factor de remanencia.
2 | Verificar y ajustar la exactitud y reproducibilidad del kilovoltaje, corriente mA, y la carga mAs.
3 | Verificar y ajustar parámetros de linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, y compensación del control automático de exposición (AEC) con el espesor de mama comprimida.
Generales:
1 | Verificar los correctos voltajes de entrada y salida del UPS, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar cambio de las baterías del UPS en caso necesario.
3 | Verificar el estado del cristal plomado, en caso de que cuente con agrietamientos, deberá reportarlo el encargado del servicio en el hospital.
4 | Realizar la revisión del correcto funcionamiento de los pedales, verificar que los muelles de retorno se encuentren en buen estado, que la parte plástica de los pedales se encuentre en buen estado, sin agrietamientos y que los cables de comunicación no tengan falso contacto. En caso de que se encuentre algún desperfecto en su funcionamiento, deberá corregirlo o reemplazar la pieza.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpieza y desinfección de accesorios, en especial aquellos que entrar en contacto directo con paciente: *Placas de compresión. *Mesa de apoyo. *Protectores faciales de radiación.
3 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y debidamente calibrados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo(NOM-229-SSA1-2002,NOM-032-NUCL-2011 y NOM-157-SSA1-2023) , accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 10
EQUIPO: |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSINTESIS | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.611.0033
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, daño físico, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
4 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia. En caso contrario, corregir el error.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con ello.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y la que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Placa de compresión y área de toma
1 | Revisión del estado físico de las placas de compresión, verificar que no presenten ningún daño, grieta o fisura y si se encuentran debidamente serigrafiadas y transparentes. En caso contrario, deberá reemplazarlas.
2 | Comprobar las placas verificando exceso de desgaste, detectando bordes afilados, grietas o bujes plásticos desgastados, en caso de contar con estas características sustituirlas.
3 | Comprobación de la luz de campo: realizar la comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error, en caso de que se encuentre descalibrado, deberá realizar la corrección pertinente.
b) Detector digital (Flat panel)
1 | Realizar revisión de la integridad del detector digital, en caso de que exista algún daño que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
2 | Verificar la calidad de la imagen entregada, en caso de que existan artefactos a causa del detector digital, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
c) Pantalla y botonera del Brazo o Gantry
1 | Verificar que la pantalla de adquisición y control (en brazo o gantry) encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto como desgaste, ruptura, entre otros, deberá sustituirla.
3 | Verificar que, tras pulsar el interruptor de paro de emergencia, se bloqueen todos los desplazamientos motorizados, en caso de que esto no suceda, realizar el ajuste. Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
d) Control AEC (Exposición automática)
1 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante, corregir en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los estipulados en el manual de fabricante.
2 | Revisión de cámaras de Bucky por consistencia en tiempo.
3 | Verificar la repetibilidad del AEC y su compensación con el espesor y composición de la mama (realizar pruebas con distintos maniquíes).
e) Sistema de Tomosíntesis
1 | Inspección operacional (toma de mastografía por tomosíntesis con maniquí adecuado). Verificar la calidad de la imagen y el barrido correcto. En caso de error en el proceso o la imagen, deberá corregirlo.
f) Sistema de toma de biopsia por estereotaxia
1 | Realizar revisión de montaje de pistola para biopsia y módulo (integrado o externo), verificar que los seguros y anclajes se encuentren en buen estado, en caso contrario, corregir.
2 | Desmontar pistola de biopsia y verificar el correcto estado del gatillo o disparador, balín, resorte y riel, en caso de existir deformaciones, desgaste u otras anomalías, deberá corregirlas o realizar el cambio en caso de ser necesario.
3 | Realizar limpieza y desincrustación de materia orgánica con detergente o desinfectante de acuerdo a las indicaciones del fabricante en el manual de servicio.
4 | Lubricar el riel con grasa adecuada de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
5 | Verificar la conexión del sistema de biopsia con el mastógrafo, en caso de algún desperfecto, deberá corregirlo. Revisar el cableado y la configuración de conexión y emparejamiento.
6 | Revisar dispositivo de succión de biopsias, verificar que no cuente con fisuras o pérdida de presión, en caso contrario, realizar el cambio de las refacciones correspondientes y/o corregir el error.
g) Sillón para toma de biopsia
1 | Revisar el estado general del sillón, verificando el estado de los pistones, el tapizado del sillón y los controles de posición del sillón. Realizar limpieza y lubricación de elementos móviles.
2 | Verificación de funcionamiento y alcance de posiciones de acuerdo a la indicado por el manual del fabricante.
h) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Realizar limpieza y lubricación de todos los sistemas móviles y mecánicos.
2 | Regulación de la altura y rotación del brazo giratorio o grantry con emisor de Rayos X y colimador: Asegurarse que la regulación de altura y de rotación estén bloqueadas cuando la fuerza de compresión este dentro del margen indicado por el fabricante, en caso contrario, realizar las modificaciones y ajustes pertinentes.
3 | Desbloqueo manual del sistema de compresión: Asegurarse de que el sistema de desbloqueo manual de emergencia de la placa de compresión funcione correctamente, sin ningún tipo de traba o de resistencia al movimiento. Realizar limpieza y lubricación.
4 | Realizar revisión y ajuste de fuerza de compresión en modo motorizado y manual.
5 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor y engranes).
6 | Revisión por ruido y vibración en la suspensión del tubo de RX. Ajuste de seguros y lubricación de partes móviles.
7 | Calibración de la fuerza de compresión con un sensor adecuado para ello.
i) Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio
1 | Revisión del desgaste del ánodo.
2 | Revisión en busca de burbujas dentro de la coraza que contiene el ánodo giratorio.
3 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
j) Colimador
1 | Inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión y ajuste de área de luz de campo. Realizar centrado de haz de Rayos X con el haz de luz.
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector de paletas de compresión.
5 | Revisión de la coincidencia del campo de radiación con el detector en modo normal. En caso de encontrarse fuera de los límites permitidos por el manual de servicio del fabricante, deberá corregir.
k) Sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación)
1 | Realizar revisión de la batería del UPS del sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación), en caso de desgaste o fin de vida útil, deberá realizar su cambio.
2 | Verificar que el software de previsualización y quemado se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar que el software del sistema de control y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
4 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
5 | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
6 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro en bitácora o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
7 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Revisar el desempeño del detector de imagen verificando la linealidad en la función de respuesta del detector de imagen, aplanado y homogeneidad, niveles de ruido, resolución espacial, distorsión geométrica, factor de remanencia.
2 | Verificar y ajustar la exactitud y reproducibilidad del kilovoltaje, corriente mA, y la carga mAs.
3 | Verificar y ajustar parámetros de linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, y compensación del control automático de exposición (AEC) con el espesor de mama comprimida.
Generales:
1 | Verificar los correctos voltajes de entrada y salida del UPS, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar cambio de las baterías del UPS en caso necesario.
3 | Verificar el estado del cristal plomado, en caso de que cuente con agrietamientos, deberá reportarlo el encargado del servicio en el hospital.
4 | Realizar la revisión del correcto funcionamiento de los pedales, verificar que los muelles de retorno se encuentren en buen estado, que la parte plástica de los pedales se encuentre en buen estado, sin agrietamientos y que los cables de comunicación no tengan falso contacto. En caso de que se encuentre algún desperfecto en su funcionamiento, deberá corregirlo o reemplazar la pieza.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpieza y desinfección de accesorios, en especial aquellos que entrar en contacto directo con paciente: *Placas de compresión. *Mesa de apoyo. *Protectores faciales de radiación.
3 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y debidamente calibrados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo(NOM-229-SSA1-2002,NOM-032-NUCL-2011 y NOM-157-SSA1-2023) , accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 11
EQUIPO: |  | MASTOGRAFO DIGITAL CON TOMOSINTESIS | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.611.0011
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, daño físico, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Cables y tendidos de los mismos. Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
4 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta.
5 | Indicadores. Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos).
7 | Seguridad: Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y de sus interruptores de desconexión de emergencia. En caso contrario, corregir el error.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con ello.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y la que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Placa de compresión y área de toma
1 | Revisión del estado físico de las placas de compresión, verificar que no presenten ningún daño, grieta o fisura y si se encuentran debidamente serigrafiadas y transparentes. En caso contrario, deberá reemplazarlas.
2 | Comprobar las placas verificando exceso de desgaste, detectando bordes afilados, grietas o bujes plásticos desgastados, en caso de contar con estas características sustituirlas.
3 | Comprobación de la luz de campo: realizar la comprobación de los bordes de la luz de campo de acuerdo los protocolos de fabricante respetando sus tolerancias de error, en caso de que se encuentre descalibrado, deberá realizar la corrección pertinente.
b) Detector digital (Flat panel)
1 | Realizar revisión de la integridad del detector digital, en caso de que exista algún daño que pueda afectar el correcto funcionamiento del equipo, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
2 | Verificar la calidad de la imagen entregada, en caso de que existan artefactos a causa del detector digital, deberá corregirlo o, en caso de ser necesario, deberá reportar al encargado del servicio la necesidad de cambio del componente.
c) Pantalla y botonera del Brazo o Gantry
1 | Verificar que la pantalla de adquisición y control (en brazo o gantry) encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo, en caso de encontrar algún desperfecto como desgaste, ruptura, entre otros, deberá sustituirla.
3 | Verificar que, tras pulsar el interruptor de paro de emergencia, se bloqueen todos los desplazamientos motorizados, en caso de que esto no suceda, realizar el ajuste. Realizar limpieza y revisión de integridad de módulos de consola.
d) Control AEC (Exposición automática)
1 | Comprobación del control automático de la exposición (AEC): Realizar el protocolo para AEC de acuerdo a fabricante, corregir en caso de que los parámetros no se encuentren dentro de los estipulados en el manual de fabricante.
2 | Revisión de cámaras de Bucky por consistencia en tiempo.
3 | Verificar la repetibilidad del AEC y su compensación con el espesor y composición de la mama (realizar pruebas con distintos maniquíes).
e) Sistema de Tomosíntesis
1 | Inspección operacional (toma de mastografía por tomosíntesis con maniquí adecuado). Verificar la calidad de la imagen y el barrido correcto. En caso de error en el proceso o la imagen, deberá corregirlo.
f) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Realizar limpieza y lubricación de todos los sistemas móviles y mecánicos.
2 | Regulación de la altura y rotación del brazo giratorio o grantry con emisor de Rayos X y colimador: Asegurarse que la regulación de altura y de rotación estén bloqueadas cuando la fuerza de compresión este dentro del margen indicado por el fabricante, en caso contrario, realizar las modificaciones y ajustes pertinentes.
3 | Desbloqueo manual del sistema de compresión: Asegurarse de que el sistema de desbloqueo manual de emergencia de la placa de compresión funcione correctamente, sin ningún tipo de trabajo de resistencia al movimiento. Realizar limpieza y lubricación.
4 | Realizar revisión y ajuste de fuerza de compresión en modo motorizado y manual.
5 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor y engranes).
6 | Revisión por ruido y vibración en la suspensión del tubo de RX. Ajuste de seguros y lubricación de partes móviles.
7 | Calibración de la fuerza de compresión con un sensor adecuado para ello.
g) Revisión del generador monobloque/ánodo giratorio
1 | Revisión del desgaste del ánodo.
2 | Revisión en busca de burbujas dentro de la coraza que contiene el ánodo giratorio.
3 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
h) Colimador
1 | Inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión y ajuste de área de luz de campo. Realizar centrado de haz de Rayos X con el haz de luz.
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector de paletas de compresión.
5 | Revisión de la coincidencia del campo de radiación con el detector en modo normal. En caso de encontrarse fuera de los límites permitidos por el manual de servicio del fabricante, deberá corregir.
i) Sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación)
1 | Realizar revisión de la batería del UPS del sistema de cómputo (estación de adquisición, visualización o interpretación), en caso de desgaste o fin de vida útil, deberá realizar su cambio.
2 | Verificar que el software de previsualización y quemado se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar que el software del sistema de control y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
4 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
5 | Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
6 | Validación de las conexiones entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro en bitácora o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
7 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms, placas de cobre, etc.). Revisar el desempeño del detector de imagen verificando la linealidad en la función de respuesta del detector de imagen, aplanado y homogeneidad, niveles de ruido, resolución espacial, distorsión geométrica, factor de remanencia.
2 | Verificar y ajustar la exactitud y reproducibilidad del kilovoltaje, corriente mA, y la carga mAs.
3 | Verificar y ajustar parámetros de linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, y compensación del control automático de exposición (AEC) con el espesor de mama comprimida.
Generales:
1 | Verificar los correctos voltajes de entrada y salida del UPS, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar cambio de las baterías del UPS en caso necesario.
3 | Verificar el estado del cristal plomado, en caso de que cuente con agrietamientos, deberá reportarlo el encargado del servicio en el hospital.
4 | Realizar la revisión del correcto funcionamiento de los pedales, verificar que los muelles de retorno se encuentren en buen estado, que la parte plástica de los pedales se encuentre en buen estado, sin agrietamientos y que los cables de comunicación no tengan falso contacto. En caso de que se encuentre algún desperfecto en su funcionamiento, deberá corregirlo o reemplazar la pieza.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpieza y desinfección de accesorios, en especial aquellos que entrar en contacto directo con paciente: *Placas de compresión. *Mesa de apoyo. *Protectores faciales de radiación.
3 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Pruebas de movimientos motorizados de colimador y paleta de compresión.
3 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y las dosis.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y debidamente calibrados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo(NOM-229-SSA1-2002,NOM-032-NUCL-2011 y NOM-157-SSA1-2023) , accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 12
EQUIPO: |  | NAVEGADOR SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0736
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspeccionar el equipo. Verificar el funcionamiento de los controles y componentes principales como carro de controles, carro de pantallas, lámpara (en caso de que cuente con ella), set de cámaras o accesorios.
3 | Verificar el correcto estado de los componentes mecánicos y/o móviles del equipo.
4 | Verificar los voltajes de entrada del equipo, respetando las tolerancias de acuerdo al manual del fabricante.
5 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
6 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección general del equipo
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Encender el dispositivo y verificar que las aplicaciones funcionen de manera correcta al igual que todo el sistema de hardware: teclado, mouse, monitor.
3 | Verificar la conectividad entre los diversos equipos de imagen y el navegador, en caso de que existan fallos, deberá corregirlos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Apagar el dispositivo y desconectar: Cable de módem, cable de alimentación, cables de comunicación (si aplica), cable del ratón, teclado, HDMI, monitor y todas las conexiones visibles y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
2 | En caso de aplicar, abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Realizar cambio de pasta térmica en el procesador si se ha cumplido el periodo de tiempo que indique el manual del fabricante.
6 | Realizar limpieza en conexiones de memorias RAM, con alcohol isopropílico.
7 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos deberá corregirlos.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
2 | Realizar limpieza de archivos residuales del disco duro.
3 | Verificación del estado de memoria del equipo, en caso de que supere el 70% realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente una eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y correcta funcionalidad del equipo, en caso de que no supere este porcentaje, deberá únicamente realizar el respaldo.
4 | Realizar una imagen del sistema de control en una unidad de almacenamiento externa.
5 | Reemplazar las botoneras que lo requieran (en columna, mesa y controles).
d) Verificación de funcionamiento
1 | Revisión de log de errores, atención especial a aquellos que comprometan el funcionamiento del equipo.
2 | Revisión de respaldos creados por el equipo.
3 | Verificar la seguridad en la transmisión interna y/o externa de datos, en caso contrario, corregirla.
4 | Verificar que las imágenes se transmitan sin errores desde los equipos de adquisición, en caso contrario, corregirlos.
5 | Corroborar los datos de conexión desde los equipos (IP, puerto y AETitle), anotarlos en la bitácora de mantenimiento y en la orden de servicio. Configurar los equipos que se encuentren desconfigurado.
Limpieza externa :
1 | Realizar limpieza de las superficies de la unidad y cubiertas de luz de posición con un paño suave humedecido con detergente adecuado de acuerdo al manual del fabricante. No utilice agentes de limpieza abrasivos.
2 | Realizar limpieza y desinfección en superficies en contacto con el paciente con un desinfectante con fórmula específica para la desinfección de equipo dental, de acuerdo a lo indicado por el manual de fabricante.
3 | Realizar limpieza y lubricación de elementos mecánicos del equipo con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Verificar recepción de las imágenes desde los equipos asociados al sistema.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 13
EQUIPO: |  | NAVEGADOR SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA DE HUESO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.648.0015
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspeccionar el equipo. Verificar el funcionamiento de los controles y componentes principales como carro de controles, carro de pantallas, lámpara (en caso de que cuente con ella), set de cámaras o accesorios.
3 | Verificar el correcto estado de los componentes mecánicos y/o móviles del equipo.
4 | Verificar los voltajes de entrada del equipo, respetando las tolerancias de acuerdo al manual del fabricante.
5 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
6 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección general del equipo
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Encender el dispositivo y verificar que las aplicaciones funcionen de manera correcta al igual que todo el sistema de hardware: teclado, mouse, monitor.
3 | Verificar la conectividad entre los diversos equipos de imagen y el navegador, en caso de que existan fallos, deberá corregirlos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Apagar el dispositivo y desconectar: Cable de módem, cable de alimentación, cables de comunicación (si aplica), cable del ratón, teclado, HDMI, monitor y todas las conexiones visibles y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra, en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
2 | En caso de aplicar, abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Realizar cambio de pasta térmica en el procesador si se ha cumplido el periodo de tiempo que indique el manual del fabricante.
6 | Realizar limpieza en conexiones de memorias RAM, con alcohol isopropílico.
7 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos deberá corregirlos.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
2 | Realizar limpieza de archivos residuales del disco duro.
3 | Verificación del estado de memoria del equipo, en caso de que supere el 70% realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente una eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y correcta funcionalidad del equipo, en caso de que no supere este porcentaje, deberá únicamente realizar el respaldo.
4 | Realizar una imagen del sistema de control en una unidad de almacenamiento externa.
5 | Reemplazar las botoneras que lo requieran (en columna, mesa y controles).
d) Verificación de funcionamiento
1 | Revisión de log de errores, atención especial a aquellos que comprometan el funcionamiento del equipo.
2 | Revisión de respaldos creados por el equipo.
3 | Verificar la seguridad en la transmisión interna y/o externa de datos, en caso contrario, corregirla.
4 | Verificar que las imágenes se transmitan sin errores desde los equipos de adquisición, en caso contrario, corregirlos.
5 | Corroborar los datos de conexión desde los equipos (IP, puerto y AETitle), anotarlos en la bitácora de mantenimiento y en la orden de servicio. Configurar los equipos que se encuentren desconfigurados.
Limpieza externa :
1 | Realizar limpieza de las superficies de la unidad y cubiertas de luz de posición con un paño suave humedecido con detergente adecuado de acuerdo al manual del fabricante. No utilice agentes de limpieza abrasivos.
2 | Realizar limpieza y desinfección en superficies en contacto con el paciente con un desinfectante con fórmula específica para la desinfección de equipo dental, de acuerdo a lo indicado por el manual de fabricante.
3 | Realizar limpieza y lubricación de elementos mecánicos del equipo con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Verificar recepción de las imágenes desde los equipos asociados al sistema.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 14
EQUIPO: |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 0.2 TESLAS O MAYOR | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.791.0052
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir o reemplazar la pieza dañada.
3 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, en caso de contar con daños o desperfectos, deberá corregirlo.
4 | Verificación del funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo de control y el de visualización, así como las pantallas del gantry y corroborar que se encuentren en buen estado, sin rallones ni pixeles muertos y aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Estado de testigos (símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de magnetismo se iluminan cuando el magneto se encuentre activado, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento general iniciales
1 | Pruebas de movimientos motorizados de la mesa.
2 | Realizar estudio de prueba con phantomas adecuados.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del chiller asociado al Gantry y del compresor de helio.
b) Limpieza interna
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio y en los periodos indicados), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo. Utilizar herramientas antimagnéticas.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
6 | Verificación de voltajes y limpieza de unidad de distribución de potencia.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificar que la pantalla de adquisición e interpretación encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo (en la sala de control y las incluidas en el Gantry).
4 | Desplazamientos motorizados: Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Mesa paciente.
5 | IMÁN: *Comprobar que exista la correcta presión dentro del imán, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante. *Comprobar que no exista formación de hielo en el interior o exterior del equipo, en caso contrario, corregirlo. *Comprobar que no existan fugas en las mangueras y tuberías del equipo, en caso contrario, corregirlo o realizar reemplazo de las piezas. *Realizar recarga de helio en caso de ser necesario (cuando los niveles se encuentren por debajo de lo solicitado en el manual de servicio del fabricante o cuando el equipo lo indique). *Realizar inspección visual del tubo de extinción (Quench) del imán completo (en caso de que aplique): • Comprobar que no existan condensados en la válvula de extinción del imán, en caso contrario, corregir su causa. • Comprobar el correcto estado del tubo de Quench y su aislamiento. • Comprobar que la salida del tubo de extinción del imán no se encuentre obstruida. • Comprobar el correcto estado de la cubierta contra la lluvia de la salida. • Comprobar que la rejilla protectora se encuentre en buen estado. • Comprobar la zona restringida y la señal de advertencia de la salida del tubo de Quench. *Compresor de Helio: • Realizar revisión del sistema en general. • Realizar Inspección del sistema en busca de fugas. *Sistema de enfriamiento: • Realizar revisión de las bombas de circulación del refrigerante. • Realizar verificación de los niveles de refrigerante de acuerdo a lo indicado por el porveedor. *Comprobar que los mecanismos electrónicos y de control funcionen de forma adecuada: • Verificar que el voltaje de la unidad de distribución de potencia sea el indicado por el fabricante. • Realizar pruebas de diagnóstico de la consola de control y del sistema de adquisición de imágenes. *Verificar que se cuente con el interruptor de desconexión de emergencia y que se encuentre en buen estado.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador. En caso contrario, realizar la corrección pertinente.
7 | Verificar que el sistema de ventilación y refrigeración no cuente con fugas de agua. Realizar limpieza o sustitución de filtro de agua y aire. Realizar recarga de agua en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante.
8 | Sistema de computo: •Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. •Limpieza interna y externa del sistema completo. •Realizar de punto de restauración de la configuración (imagen del equipo).
9 | Validación de las conexiones y envío de información entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.). Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
10 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
11 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
12 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
13 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
14 | Revisión del correcto estado de la jaula de Faraday: • Realizar pruebas de continuidad eléctrica en toda la estructura. • Inspeccionar los filtros de las líneas de alimentación eléctrica. • Revisar que la jaula esté correctamente conectada a tierra.
15 | Realizar revisión de presiones en mangueras y compresor de helio. Verificar temperatura y correcto funcionamiento del chiller y/o sistema de enfriamiento.
16 | Revisar que los voltajes de entrada y salida del sistema UPS sean correctos de acuerdo al manual del fabricante. Realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
17 | Realizar revisión de todas las antenas de adquisición, en caso de encontrar algún desperfecto o artefacto causado por mal funcionamiento, deberá corregirlo.
18 | Realizar revisión de la estructura física de la camilla antimagnética de la sala de resonancia, en caso de que cuente con algún desperfecto, deberá corregirlo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Casa de máquinas dedicada
1 | Realizar la revisión y mantenimiento general de los tableros eléctricos, de control de equipo y de gradientes de la casa de máquinas específica del equipo. Realizar limpieza, lubricación y ajuste o calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar la revisión de filtros y componentes periféricos asociados al equipo.
Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
3 | Limpieza interna en el núcleo del magneto, retirando clips o ganchos de pelo que puedan llegar al núcleo accidentalmente y pueden crear artefactos.
Verificación final:
1 | Realizar verificación de funcionamiento de las antenas y Gantry mediante estudios de prueba con phantoms adecuados.
2 | Verificar que no existan grietas, fisuras o desperfectos por donde puedan existir fugas de refrigerante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Realizar pruebas de los movimientos mecánicos de la mesa.
4 | Realizar demostración de funcionamiento frente al personal que recibe.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 15
EQUIPO: |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 1.5 TESLAS | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.791.0066
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir o reemplazar la pieza dañada.
3 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, en caso de contar con daños o desperfectos, deberá corregirlo.
4 | Verificación del funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo de control y el de visualización, así como las pantallas del Gantry y corroborar que se encuentren en buen estado, sin rallones ni pixeles muertos y aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Estado de testigos (símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de magnetismo se iluminen cuando el magneto se encuentre activado, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
1 | Realizar pruebas de funcionamiento general iniciales.
2 | Realizar pruebas de movimientos motorizados de la mesa.
3 | Realizar estudio de prueba con phantomas adecuados.
4 | Realizar verificación del correcto funcionamiento del chiller asociado al Gantry y del compresor de helio.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo. Utilizar herramientas antimagnéticas.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Verificar los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
6 | Verificar los voltajes y realizar la limpieza de la unidad de distribución de potencia.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificar que la pantalla de adquisición e interpretación encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisiar del estado de la botonera del equipo (en la sala de control y las incluidas en el Gantry).
3 | Desplazamientos motorizados: Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Mesa paciente.
4 | IMÁN: *Comprobar que exista la correcta presión dentro del imán, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante. *Comprobar que no exista formación de hielo en el interior o exterior del equipo, en caso contrario, corregirlo. *Comprobar que no existan fugas en las mangueras y tuberías del equipo, en caso contrario, corregirlo o realizar reemplazo de las piezas. *Realizar recarga de helio en caso de ser necesario (cuando los niveles se encuentren por debajo de lo solicitado en el manual de servicio del fabricante o cuando el equipo lo indique). *Realizar inspección visual del tubo de extinción (Quench) del imán completo (en caso de que aplique): • Comprobar que no existan condensados en la válvula de extinción del imán, en caso contrario, corregir su causa. • Comprobar el correcto estado del tubo de Quench y su aislamiento. • Comprobar que la salida del tubo de extinción del imán no se encuentre obstruida. • Comprobar el correcto estado de la cubierta contra la lluvia de la salida. • Comprobar que la rejilla protectora se encuentre en buen estado. • Comprobar la zona restringida y la señal de advertencia de la salida del tubo de Quench. *Compresor de Helio: • Realizar revisión del sistema en general. • Realizar Inspección del sistema en busca de fugas. *Sistema de enfriamiento: • Realizar revisión de las bombas de circulación del refrigerante. • Realizar verificación de los niveles de refrigerante de acuerdo a lo indicado por el porveedor. *Comprobar que los mecanismos electrónicos y de control funcionen de forma adecuada: • Verificar que el voltaje de la unidad de distribución de potencia sea el indicado por el fabricante. • Realizar pruebas de diagnóstico de la consola de control y del sistema de adquisición de imágenes. *Verificar que se cuente con el interruptor de desconexión de emergencia y que se encuentre en buen estado.
5 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso contrario, realizar la corrección pertinente.
6 | Verificar que el sistema de ventilación y refrigeración no cuente con fugas de agua. Realizar limpieza o sustitución de filtro de agua y aire. Realizar recarga de agua en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante.
7 | Sistema de computo: •Inspeccionar de forma física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, realizar corrección en caso de ser necesario. •Limpieza interna y externa del sistema completo. •Realizar de punto de restauración de la configuración (imagen del equipo).
8 | Realizar validación de las conexiones y envío de información entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
9 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
10 | Realizar verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, posteriormente realizar la eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
11 | Realizar validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
12 | Realizar revisión de la memoria de errores y su corrección.
13 | Realizar revisión del correcto estado de la jaula de Faraday: • Realizar pruebas de continuidad eléctrica en toda la estructura. • Inspeccionar los filtros de las líneas de alimentación eléctrica. • Revisar que la jaula esté correctamente conectada a tierra.
14 | Realizar revisión de presiones en mangueras y compresor de helio. Verificar temperatura y correcto funcionamiento del chiller y/o sistema de enfriamiento.
15 | Revisar que los voltajes de entrada y salida del sistema UPS sean correctos de acuerdo al manual del fabricante. Realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
16 | Realizar revisión de todas las antenas de adquisición, en caso de encontrar algún desperfecto o artefacto causado por mal funcionamiento, deberá corregirlo.
17 | Realizar revisión de la estructura física de la camilla antimagnética de la sala de resonancia, en caso de que cuente con algún desperfecto, deberá corregirlo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Casa de máquinas dedicada
1 | Realizar la revisión y mantenimiento general de los tableros eléctricos, de control de equipo y de gradientes de la casa de máquinas específica del equipo. Realizar limpieza, lubricación y ajuste o calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar la revisión de filtros y componentes periféricos asociados al equipo.
Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
3 | Realizar limpieza interna en el núcleo del magneto, retirando partículas y residuos que puedan llegar al núcleo accidentalmente y pueden crear artefactos.
Verificación final:
1 | Realizar verificación de funcionamiento de las antenas y Gantry mediante estudios de prueba con phantoms adecuados.
2 | Verificar que no existan grietas, fisuras o desperfectos por donde puedan existir fugas de refrigerante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Realizar pruebas de los movimientos mecánicos de la mesa.
4 | Realizar demostración de funcionamiento frente al personal que recibe.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 16
EQUIPO: |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA DE 3.0 TESLAS | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.791.0075
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir o reemplazar la pieza dañada.
3 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, en caso de contar con daños o desperfectos, deberá corregirlo.
4 | Realizar verificación del funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo de control y el de visualización, así como las pantallas del Gantry y corroborar que se encuentren en buen estado, sin rallones ni pixeles muertos y aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Estado de testigos (símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de magnetismo se iluminan cuando el magneto se encuentre activado, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
1 | Realizar pruebas de funcionamiento general iniciales.
2 | Realizar pruebas de movimientos motorizados de la mesa.
3 | Realizar estudio de prueba con phantomas adecuados.
4 | Realizar verificación del correcto funcionamiento del chiller asociado al Gantry y del compresor de helio.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo. Utilizar herramientas antimagnéticas.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
6 | Realizar verificación de voltajes y limpieza de unidad de distribución de potencia.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificar que la pantalla de adquisición e interpretación encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar revisión del estado de la botonera del equipo (en la sala de control y las incluidas en el Gantry).
3 | Desplazamientos motorizados: Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Mesa paciente.
4 | IMÁN: *Comprobar que exista la correcta presión dentro del imán, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante. *Comprobar que no exista formación de hielo en el interior o exterior del equipo, en caso contrario, corregirlo. *Comprobar que no existan fugas en las mangueras y tuberías del equipo, en caso contrario, corregirlo o realizar reemplazo de las piezas. *Realizar recarga de helio en caso de ser necesario (cuando los niveles se encuentren por debajo de lo solicitado en el manual de servicio del fabricante o cuando el equipo lo indique). *Realizar inspección visual del tubo de extinción (Quench) del imán completo (en caso de que aplique): • Comprobar que no existan condensados en la válvula de extinción del imán, en caso contrario, corregir su causa. • Comprobar el correcto estado del tubo de Quench y su aislamiento. • Comprobar que la salida del tubo de extinción del imán no se encuentre obstruida. • Comprobar el correcto estado de la cubierta contra la lluvia de la salida. • Comprobar que la rejilla protectora se encuentre en buen estado. • Comprobar la zona restringida y la señal de advertencia de la salida del tubo de Quench. *Compresor de Helio: • Realizar revisión del sistema en general. • Realizar Inspección del sistema en busca de fugas. *Sistema de enfriamiento: • Realizar revisión de las bombas de circulación del refrigerante. • Realizar verificación de los niveles de refrigerante de acuerdo a lo indicado por el porveedor. *Comprobar que los mecanismos electrónicos y de control funcionen de forma adecuada: • Verificar que el voltaje de la unidad de distribución de potencia sea el indicado por el fabricante. • Realizar pruebas de diagnóstico de la consola de control y del sistema de adquisición de imágenes. *Verificar que se cuente con el interruptor de desconexión de emergencia y que se encuentre en buen estado.
5 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso contrario, realizar la corrección pertinente.
6 | Verificar que el sistema de ventilación y refrigeración no cuente con fugas de agua. Realizar limpieza o sustitución de filtro de agua y aire. Realizar recarga de agua en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante.
7 | Sistema de computo: •Realizar inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. •Realizar limpieza interna y externa del sistema completo. •Realizar de punto de restauración de la configuración (imagen del equipo).
8 | Realizar validación de las conexiones y envío de información entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
9 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
10 | Realizar verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
11 | Realizar validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
12 | Realizar revisión de la memoria de errores y su corrección.
13 | Realizar revisión del correcto estado de la jaula de Faraday: • Realizar pruebas de continuidad eléctrica en toda la estructura. • Inspeccionar los filtros de las líneas de alimentación eléctrica. • Revisar que la jaula esté correctamente conectada a tierra.
14 | Realizar revisión de presiones en mangueras y compresor de helio. Verificar temperatura y correcto funcionamiento del chiller y/o sistema de enfriamiento.
15 | Revisar que los voltajes de entrada y salida del sistema UPS sean correctos de acuerdo al manual del fabricante. Realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
16 | Realizar revisión de todas las antenas de adquisición, en caso de encontrar algún desperfecto o artefacto causado por mal funcionamiento, deberá corregirlo.
17 | Realizar revisión de la estructura física de la camilla antimagnética de la sala de resonancia, en caso de que cuente con algún desperfecto, deberá corregirlo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Casa de máquinas dedicada
1 | Realizar la revisión y mantenimiento general de los tableros eléctricos, de control de equipo y de gradientes de la casa de máquinas específica del equipo. Realizar limpieza, lubricación y ajuste o calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar la revisión de filtros y componentes periféricos asociados al equipo.
Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
3 | Realizar limpieza interna en el núcleo del magneto, retirando clips o ganchos de pelo que puedan llegar al núcleo accidentalmente y pueden crear artefactos.
Verificación final:
1 | Realizar verificación de funcionamiento de las antenas y Gantry mediante estudios de prueba con phantoms adecuados.
2 | Verificar que no existan grietas, fisuras o desperfectos por donde puedan existir fugas de refrigerante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Realizar pruebas de los movimientos mecánicos de la mesa.
4 | Realizar demostración de funcionamiento frente al personal que recibe.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 17
EQUIPO: |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA PARA MUSCULO ESQUELETICO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.791.0042
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir o reemplazar la pieza dañada.
3 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, en caso de contar con daños o desperfectos, deberá corregirlo.
4 | Realizar verificación del funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo de control y el de visualización, así como las pantallas del gantry y corroborar que se encuentren en buen estado, sin rallones ni pixeles muertos y aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Estado de testigos (símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de magnetismo se iluminan cuando el magneto se encuentre activado, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
1 | Realizar pruebas de funcionamiento general iniciales
2 | Realizar pruebas de movimientos motorizados de la mesa.
3 | Realizar estudio de prueba con phantomas adecuados.
4 | Realizar verificación del correcto funcionamiento del chiller asociado al Gantry y del compresor de helio.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo. Utilizar herramientas antimagnéticas.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
6 | Realizar verificación de voltajes y limpieza de unidad de distribución de potencia.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificar que la pantalla de adquisición e interpretación encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo (en la sala de control y las incluidas en el Gantry).
3 | Desplazamientos motorizados: Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Mesa paciente.
4 | IMÁN: *Comprobar que exista la correcta presión dentro del imán, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante. *Comprobar que no exista formación de hielo en el interior o exterior del equipo, en caso contrario, corregirlo. *Comprobar que no existan fugas en las mangueras y tuberías del equipo, en caso contrario, corregirlo o realizar reemplazo de las piezas. *Realizar recarga de helio en caso de ser necesario. *Realizar inspección visual del tubo de extinción (Quench) del imán completo (en caso de que aplique): • Comprobar que no existan condensados en la válvula de extinción del imán, en caso contrario, corregir su causa. • Comprobar el correcto estado del tubo de Quench y su aislamiento. • Comprobar que la salida del tubo de extinción del imán no se encuentre obstruida. • Comprobar el correcto estado de la cubierta contra la lluvia de la salida. • Comprobar que la rejilla protectora se encuentre en buen estado. • Comprobar la zona restringida y la señal de advertencia de la salida del tubo de Quench. *Compresor de Helio: • Realizar revisión del sistema en general. • Realizar inspección del sistema en busca de fugas. *Sistema de enfriamiento: • Realizar revisión de las bombas de circulación del refrigerante. • Realizar verificación de los niveles de refrigerante de acuerdo a lo indicado por el porveedor. *Comprobar que los mecanismos electrónicos y de control funcionen de forma adecuada: • Verificar que el voltaje de la unidad de distribución de potencia sea el indicado por el fabricante. • Realizar pruebas de diagnóstico de la consola de control y del sistema de adquisición de imágenes. *Verificar que se cuente con el interruptor de desconexión de emergencia y que se encuentre en buen estado.
5 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso contrario, realizar la corrección pertinente.
6 | Verificar que el sistema de ventilación y refrigeración no cuente con fugas de agua. Realizar limpieza o sustitución de filtro de agua y aire. Realizar recarga de agua en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante.
7 | Sistema de computo: •Realizar inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. •Realizar limpieza interna y externa del sistema completo. •Realizar de punto de restauración de la configuración (imagen del equipo).
8 | Realizar validación de las conexiones y envío de información entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
9 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
10 | Realizar verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
11 | Realizar validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
12 | Realizar revisión de la memoria de errores y su corrección.
13 | Revisión del correcto estado de la jaula de Faraday: • Realizar pruebas de continuidad eléctrica en toda la estructura. • Inspeccionar los filtros de las líneas de alimentación eléctrica. • Revisar que la jaula esté correctamente conectada a tierra.
14 | Realizar revisión de presiones en mangueras y compresor de helio. Verificar temperatura y correcto funcionamiento del chiller y/o sistema de enfriamiento.
15 | Revisar que los voltajes de entrada y salida del sistema UPS sean correctos de acuerdo al manual del fabricante. Realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
16 | Realizar revisión de todas las antenas de adquisición, en caso de encontrar algún desperfecto o artefacto causado por mal funcionamiento, deberá corregirlo.
17 | Realizar revisión de la estructura física de la camilla antimagnética de la sala de resonancia, en caso de que cuente con algún desperfecto, deberá corregirlo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Casa de máquinas dedicada
1 | Realizar la revisión y mantenimiento general de los tableros eléctricos, de control de equipo y de gradientes de la casa de máquinas específica del equipo. Realizar limpieza, lubricación y ajuste o calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar la revisión de filtros y componentes periféricos asociados al equipo.
Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
3 | Realizar limpieza interna en el núcleo del magneto, retirando clips o ganchos de pelo que puedan llegar al núcleo accidentalmente y pueden crear artefactos.
Verificación final:
1 | Realizar verificación de funcionamiento de las antenas y Gantry mediante estudios de prueba con phantoms adecuados.
2 | Verificar que no existan grietas, fisuras o desperfectos por donde puedan existir fugas de refrigerante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Realizar pruebas de los movimientos mecánicos de la mesa.
4 | Realizar demostración de funcionamiento frente al personal que recibe.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 18
EQUIPO: |  | UNIDAD DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.791.0031
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir o reemplazar la pieza dañada.
3 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos, en caso de contar con daños o desperfectos, deberá corregirlo.
4 | Verificación del funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo de control y el de visualización, así como las pantallas del gantry y corroborar que se encuentren en buen estado, sin rallones ni pixeles muertos y aspectos como lo es la nitidez de ésta.
6 | Estado de testigos (símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de magnetismo se iluminan cuando el magneto se encuentre activado, en caso contrario, corregir el error.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento general iniciales
1 | Pruebas de movimientos motorizados de la mesa.
2 | Realizar estudio de prueba con phantomas adecuados.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del chiller asociado al gantry y del compresor de helio.
b) Limpieza interna
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo. Utilizar herramientas antimagnéticas.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
4 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
5 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
6 | Verificación de voltajes y limpieza de unidad de distribución de potencia.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
1 | Verificar que la pantalla de adquisición e interpretación encienda correctamente y sin artefactos.
2 | Revisión del estado de la botonera del equipo (en la sala de control y las incluidas en el Gantry).
4 | Desplazamientos motorizados: Asegurarse de que los desplazamientos motorizados son suaves y normales. Mesa paciente.
5 | IMÁN: *Comprobar que exista la correcta presión dentro del imán, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante. *Comprobar que no exista formación de hielo en el interior o exterior del equipo, en caso contrario, corregirlo. *Comprobar que no existan fugas en las mangueras y tuberías del equipo, en caso contrario, corregirlo o realizar reemplazo de las piezas. *Realizar recarga de helio en caso de ser necesario. *Inspección visual del tubo de extinción (quench) del imán completo (en caso de que aplique): • Comprobar que no existan condensados en la válvula de extinción del imán, en caso contrario, corregir su causa. • Comprobar el correcto estado del tubo de quench y su aislamiento. • Comprobar que la salida del tubo de extinción del imán no se encuentre obstruida. • Comprobar el correcto estado de la cubierta contra la lluvia de la salida. • Comprobar que la rejilla protectora se encuentre en buen estado. • Comprobar la zona restringida y la señal de advertencia de la salida del tubo de quench. *Compresor de Helio: • Revisión del sistema en general. • Inspección del sistema en busca de fugas. *Sistema de enfriamiento: • Revisión de las bombas de circulación del refrigerante. • Verificación de los niveles de refrigerante de acuerdo a lo indicado por el porveedor. *Comprobar que los mecanismos electrónicos y de control funcionen de forma adecuada: • Verificar que el voltaje de la unidad de distribución de potencia sea el indicado por el fabricante. • Realizar pruebas de diagnóstico de la consola de control y del sistema de adquisición de imágenes. *Verificar que se cuente con el interruptor de desconexión de emergencia y que se encuentre en buen estado.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso contrario, realizar la corrección pertinente.
7 | Verificar que el sistema de ventilación y refrigeración no cuente con fugas de agua. Realizar limpieza o sustitución de filtro de agua y aire. Realizar recarga de agua en caso de ser necesario, de acuerdo a las especificaciones del manual del fabricante.
8 | Sistema de computo: •Inspección física en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario. •Limpieza interna y externa del sistema completo. •Realizar de punto de restauración de la configuración (imagen del equipo).
9 | Validación de las conexiones y envío de información entre sistema de adquisición (Digitalización) y servidores (PAC’S, etc.) Registro o actualización de datos por equipo (AETitle, dirección IP y Puerto).
10 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
11 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
12 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
13 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
14 | Revisión del correcto estado de la jaula de Faraday: • Realizar pruebas de continuidad eléctrica en toda la estructura. • Inspeccionar los filtros de las líneas de alimentación eléctrica. • Revisar que la jaula esté correctamente conectada a tierra.
15 | Realizar revisión de presiones en mangueras y compresor de helio. Verificar temperatura y correcto funcionamiento del chiller y/o sistema de enfriamiento.
16 | Revisar que los voltajes de entrada y salida del sistema UPS sean correctos de acuerdo al manual del fabricante. Realizar cambio de baterías en caso de ser necesario.
17 | Realizar revisión de todas las antenas de adquisición, en caso de encontrar algún desperfecto o artefacto causado por mal funcionamiento, deberá corregirlo.
18 | Realizar revisión de la estructura física de la camilla antimagnética de la sala de resonancia, en caso de que cuente con algún desperfecto, deberá corregirlo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Casa de máquinas dedicada
1 | Realizar la revisión y mantenimiento general de los tableros eléctricos, de control de equipo y de gradientes de la casa de máquinas específica del equipo. Realizar limpieza, lubricación y ajuste o calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar la revisión de filtros y componentes periféricos asociados al equipo.
Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, y el cambio de filtros de estos sistemas.
3 | Limpieza interna en el núcleo del magneto, retirando clips o ganchos de pelo que puedan llegar al núcleo accidentalmente y pueden crear artefactos.
Verificación final:
1 | Realizar verificación de funcionamiento de las antenas y Gantry mediante estudios de prueba con phantoms adecuados.
2 | Verificar que no existan grietas, fisuras o desperfectos por donde puedan existir fugas de refrigerante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Realizar pruebas de los movimientos mecánicos de la mesa.
4 | Realizar demostración de funcionamiento frente al personal que recibe.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 19
EQUIPO: |  | EQUIPO DE TOMOGRAFIA POR EMISION DE POSITRONES CON TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (PET CT) | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.254.0165 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas de seguridad eléctrica, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que el cual se realizó el análisis, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación. NOTA: Los mantenimientos se deben hacer conforme a manual de servicio del fabricante, los pasos de mantenimientos establecidos en esta ficha son una sugerencia general mínima, y se deben realizar todos los procedimientos necesarios en apego a lo indicado en el manual de servicio de acuerdo a marca y modelo.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), la base del conector está libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles, y si funciona de forma adecuada al movimiento de todas sus partes mecánicas.
2 | Realizar verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrados en su funcionamiento.
3 | Realizar revisión general de todos los elementos/componentes del equipo y accesorios.
4 | Realizar inspección visual y funcional de botoneras o teclados de membranas e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
5 | Verificar funcionalidad de los sistemas de seguridad del equipo.
6 | Realizar inspección al sistema de posicionamiento/fijación del paciente y posicionamiento del equipo, verificando las alarmas de colisión y de advertencia por funcionamiento habitual.
7 | Verificar estado y funcionamiento de la consola de control del equipo en todos sus componentes.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | Inspeccionar que el sistema refrigeración así como todos sus elementos funcionen de manera adecuada.
10 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
Inspección de componentes
a) Sistema PET
1 | Realizar verificación de los principales componentes como: Componentes electrónicos, botoneras, mandos de control y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, deben ser corregidos o sustituir las piezas dañadas.
2 | Evaluar el estado y funcionalidad del colimador y anillos detectores.
3 | Verificar que los relevadores y contactores se encuentren en buenas condiciones.
4 | Verificar que las tarjetas electrónicas estén bien ancladas en el conector de la orilla dentro del marco abatible electrónico.
5 | Verificar todas las conexiones en el panel de control de interface y el distribuidor de CA. Verificar que todas las conexiones se encuentren apretadas y que los ventiladores del sistema de enfriamiento estén trabajando apropiadamente.
6 | Revisar el estado y funcionalidad de los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
7 | Realizar inspección de botones / controles de funcionamiento de posición, láser posicionamiento, etc.
8 | Realizar inspección de anillos colectores y tubos fotomultiplicadores.
9 | Verificar funcionalidad de los cristales de centelleo. De ser necesario realizar reemplazo.
10 | Verificar el estado del intercomunicador operador-paciente.
11 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de suministro de radiación funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar corrección.
b) Sistema de Tomografía
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar limpieza de los conectores internos y externos.
6 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
7 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa, así como del gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
8 | Realizar control de calidad con un maniquí o phantom, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
9 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
10 | Realizar verificación y corrección de la alineación entre los ejes axiales de los sistemas PET y CT para garantizar la correcta superposición de imágenes en la puesta a cero.
11 | Inspeccionar que las cubiertas de la plataforma estén bien fijas, verificando que no haya roturas ni vibraciones cuando el Gantry rota.
12 | Inspeccionar el anclaje antisísmico (en caso de que aplique).
13 | Colocar el Gantry a cero, realizar la revisión, y colocar la cubierta posteriormente.
c) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022, verificando el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx. Deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
d) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
7 | Verificar que el equipo cuente con todos sus aditamentos para la realización de procedimientos y pruebas de funcionamiento (posicionadores, colchoneta, phantoms/ fantasmas/ maniquíes de prueba, etc.).
Limpieza interna del equipo:
a) Gantry (PET y Tomografía)
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con pulsera antiestática (para los elementos que aplique), portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza y aspiración de polvo a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza de todas las cubiertas por dentro y por fuera de todos los equipos que conforman el tomógrafo.
4 | Realizar limpieza de todas las cubiertas de los equipos verificando que estas no alojen polvo, pelusa o algún residuo externo al equipo.
5 | Girar el anillo y revisar tracción, realizar ajuste, limpieza y lubricación.
6 | Realizar limpieza de las escobillas de datos y bloques.
7 | Limpiar todos los componentes del sistema de enfriamiento.
8 | Realizar limpieza de pernos de componentes anclaje a piso o su equivalente.
9 | Realizar limpieza y lubricación de sistemas de movimiento de acuerdo a manual de servicio de fabricante.
b) Sistema de enfriamiento
1 | Verificar el estado físico del sistema, así como el estado de tuberías conexiones y válvulas del sistema de refirigeración asegurando que funcionen de manera adecuada.
c) Mesa
1 | Realizar limpieza de la mesa sin cubiertas, verificando movimientos, puesta a cero y diferencia entre ejes de posicionamiento, lubricando componentes que lo requieran, limpieza interna y externa de las cubiertas.
2 | Realizar limpieza interna y externa de las cubiertas de mesa.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta. Verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta. Verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
2 | Verificar el correcto funcionamiento de la estación de planeación y periféricos de donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Realizar revisión interna detallada del Gantry, mesa de paciente y consola de control: piezas móviles, mecánicas o electromecánicas, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas y electrónicas para verificar su funcionamiento. En caso de requerirlo, realizar cambio de los elementos.
4 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas anti-difusoras, así como de los ventiladores de Gantry, consola de control y todos los elementos del equipo que lo requieran.
5 | Realizar revisión por piezas con desgaste para su reemplazo. En caso de ser necesario, realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
6 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
7 | Realizar pruebas de reconstrucción y empalme de imágenes para la detección de posibles errores.
8 | Realizar verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
9 | Realizar validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
10 | Realizar revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibración:
a) Sistema PET
1 | Realizar prueba de Sensibilidad.
2 | Calibrar estabilidad del detector PET.
3 | Realizar comprobación de Uniformidad.
4 | Calibrar la Resolución espacial.
5 | Calibrar el offset del PET.
6 | Realizar prueba de calidad de imagen.
7 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante requeridas en el manual de servicio, y con fuentes radioactivas acreditadas.
b) Sistema de Tomografía
1 | Realizar calibración del tubo generador de rayos X con equipo de medición certificado.
2 | Realizar alineación del sistema, sin cubierta, verificar puesta a cero.
3 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
4 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
5 | Realizar verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
6 | Realizar verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
7 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
8 | Realizar revisión de indicadores de radiación.
9 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
c) Mesa
1 | Realizar calibración del cinturón de tensión, que esté sujeto a la mesa y centrado para realizar ajuste de la tomografía con respecto a la mesa.
2 | Realizar puesta a cero de la mesa con respecto al Gantry.
3 | Calibrar el Sistema de posicionamiento de Paciente.
d) Inyector
1 | Realizar inspección de inyector en busca de fugas, realizar corrección o sustitución de piezas en caso de ser necesario.
2 | Verificar la correcta administración de radio-fármacos de acuerdo a la cantidad programada, respetando las tolerancias señaladas por el manual del fabricante, en caso contrario, corregirlo.
3 | Revisar el estado y funcionalidad de los botones de paro de emergencia de todos los equipos y elementos funcionales (si aplica).
4 | Inspeccionar todos los componentes electrónicos involucrados en el funcionamiento del equipo principal.
5 | Probar todos los displays y luces de todos los elementos de los equipos.
e) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
f) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Realizar verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo utilizando un lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
3 | Se deberán realizar ciclos de funcionamiento, verificando que el equipo no presente errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
4 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
5 | Realizar pruebas de adquisición y verificar que la calidad de los estudios obtenida sea la adecuada, a entera satisfacción del usuario.
6 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test y cargar correctamente configuraciones de software y modos de trabajo indicados por el fabricante (revisar manual de servicio).
7 | Verificar que los estudios sean enviados satisfactoriamente al sistema DICOM/PACS con opción a copia física para su visualización por el personal de salud que lo requiera.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 20
EQUIPO: |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.254.0031
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
3 | Realizar verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
4 | Realizar pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
5 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) m con un kV-metro.
6 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Realizar limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Estación de trabajo
1 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Realizar limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Realizar revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Realizar verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, posteriormente realizar la eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Realizar validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Realizar verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Realizar verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Realizar inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Realizar verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Realizar inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Realizar verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno o algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 21
EQUIPO: |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 16 O 20 CORTES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.254.0049
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | En caso de que el manual de fabricante lo indique, verificar de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
3 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
4 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) m con un kV-metro.
5 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Estación de trabajo
1 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno o algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 22
EQUIPO: |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 32 O 40 CORTES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.254.0148
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de autoverificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | En caso de que el manual de fabricante lo indique, verificar de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
3 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
4 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) m con un kV-metro.
5 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Estación de trabajo
1 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno o algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 23
EQUIPO: |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.254.0155
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de autoverificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | En caso de que el manual de fabricante lo indique, verificar de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
3 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
4 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) m con un kV-metro.
5 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicos con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Estación de trabajo
1 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cables.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno o algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 24
EQUIPO: |  | UNIDAD PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ALTA RESOLUCION (MAYOR A 128 CORTES) | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.341.0770
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x se iluminen cuando los rayos estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
3 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
4 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
5 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
6 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
c) Estación de trabajo
1 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas del CPU con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno u algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
2 | AIRE ACONDICIONADO
Servicio:
1 | Deberá realizar el mantenimiento al equipo de aire acondicionado dedicado al equipo, de acuerdo al manual del fabricante, a fin de asegurar que la temperatura del mismo se mantenga dentro de los parámetros indicados por el fabricante, considerando la ejecución de, al menos los siguientes puntos:
2 | Limpieza de filtros de aire, se deberá de retirar el exceso de polvo y un lavado con el detergente indicado por fabricante. En caso de que los filtros lleven 6 meses o más de uso, se deberá de realizar el cambio de los mismos.
3 | Limpieza de la unidad evaporadora, limpiar las rejillas y las bobinas con un cepillo suave o un paño seco. En caso de encontrar suciedad adherida utilizar un limpiador de bobinas.
4 | Revisar la unidad condensadora, limpiar las bobinas de la unidad condensadora.
5 | Verificar que la línea de drenaje esté libre de obstrucciones para evitar fugas de agua. En caso de obstrucciones realizar el trabajo correctivo.
6 | Verificar gas refrigerante, mide la presión del gas refrigerante y asegurarse que se encuentre en niveles adecuados, en caso contrario se deberá de realizar el proceso correctivo.
7 | Realizar la verificación de temperatura en diferentes puntos de la sala (al menos 4) la temperatura deberá de ser la programada en el sistema de aire acondicionado.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 25
EQUIPO: |  | PLETISMOGRAFO CORPORAL NEONATAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.600.0114
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas con simulador de paciente de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspeccionar el sistema de temperaturas.
3 | Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra. En caso de fallo o desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Realizar la verificación de alarmas audibles y visuales.
5 | Realizar la verificación de membranas y filtros.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
a) Inspección de componentes
1 | Realizar verificación de fugas, aplicar una presión positiva constante de al menos 3 cmH2O con la salida del espirómetro ocluida. Cualquier cambio de volumen mayor a 10 ml (o lo que indique el manual de fabricante) en un minuto es indicativo de fuga y deberá de corregirse.
2 | Realizar la verificación de las alarmas audibles y visuales.
3 | Verificar las condiciones de los filtros y membranas.
4 | Realizar inspección de sistema de temperaturas.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de membrana, cuando se requiera.
2 | Realizar cambio de maguera, cuando se requiera.
3 | Realizar cambio de filtro, cuando se requiera.
4 | Realizar calibración con la jeringa especializada.
5 | Realizar cambio de mascarillas, sellos de mascarillas e impresora de papel, cuando se requiere.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Realizar la verificación de volúmenes.
2 | Realizar la verificación con jeringa de calibración. La jeringa tiene que tener una seguridad de al menos 0.5% de la escala completa (para una jeringa neonatal).
3 | Realizar la verificación de sistema de presiones y flujos.
4 | Realizar la verificación de resistencia miníma del obturador.
5 | Realizar la verificación de sistema de alarmas.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Realizar limpieza de estructura en contacto con área negra, evitando que la suciedad y polvo lleguen al equipo.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
3 | Revisión de sistema de temperaturas y alarmas.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Verificación y comprobación de modos.
Verificación de sistema de presión y alarmas.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 26
EQUIPO: |  | PLETISMOGRAFO CORPORAL PEDIATRICO ADULTO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.700.0106
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas con simulador de paciente de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspección de sistema de temperaturas.
3 | Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra. En caso de fallo o desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Revisión de alarmas audibles y visuales.
5 | Revisión de membranas y filtros.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
a) Inspección de componentes
1 | Realizar verificación de fugas, aplicar una presión positiva constante de al menos 3 cmH2O con la salida del espirómetro ocluida. Cualquier cambio de volumen mayor a 10 ml (o lo que indique el manual de fabricante) en un minuto es indicativo de fuga y deberá de corregirse.
2 | Inspección de alarmas audibles y visuales.
3 | Inspección de filtros y membranas.
4 | Inspección de sistema de temperaturas.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar el cambio de membrana, cuando se requiera.
2 | Realizar el cambio de maguera, cuando se requiera.
3 | Realizar el cambio de filtro, cuando se requiera.
4 | Realizar la calibración con la jeringa especializada.
5 | Realizar el cambio de mascarillas, sellos de mascarillas e impresora de papel, cuando se requiere.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Verificación de volúmenes.
2 | Verificación con jeringa de calibración. La jeringa tiene que tener una seguridad de al menos 0.5% de la escala completa (15 ml para una jeringa de 3 L).
3 | Verificación de sistema de presiones, flujos y frecuencia.
4 | Verificación de resistencia miníma del obturador.
5 | Verificación de sistema de alarmas.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Realizar limpieza de estructura en contacto con área negra, evitando que la suciedad y polvo lleguen al equipo.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
3 | Revisión de sistema de temperaturas y alarmas.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Verificación y comprobación de modos.
Verificación de sistema de presión y alarmas.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 27
EQUIPO: |  | SISTEMA AUTOMATIZADO DE CREACION GESTION VISUALIZACION DE PORTAOBJETOS DIGITALES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.860.0058
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Entrega de reporte con registro de temperaturas para los diferentes ciclos.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Realizar inspección visual y funcional antes de proceder al mantenimiento.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | Verificar el estado del escáner.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de cables y conectores de red externos.
2 | Verificar el estado de las válvulas, compuertas y cámara de mezclas.
3 | Verificar la condiciones de los sensores.
4 | Verificar las condiones de los alimentadores vibratorios.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
2 | Realizar limpieza interna de la bomba de irrigación usando pulseras antiestáticas.
3 | Realizar limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores, ramales utilizando limpiador de contacto eléctrico.
4 | Realizar limpieza de consola y adaptadores.
5 | Realizar purga de conductos de mezclador.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de cuchillas, cuando sea necesario.
2 | Realizar cambio de mangueras y filtro, cuando sea necesario.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Revisión de Panel y/o Membrana de control de parámetros. Programar su reemplazo de ser necesario.
2 | Verifique conexiones y cables que podrían estar sueltos o con signos de recalentamiento, de ser necesario, realizar cambio de los mismos.
3 | Verificación de funcionamiento de válvulas, compuertas y cámara de mezclas.
4 | Verificación de funcionamiento de cuchillas y filtros.
5 | Verificación de botones, pulsadores de programación y sistema de paro de emergencia.
e) Limpieza externa
1 | Limpiar toda la superficie externa de la máquina con un paño suave para eliminar la suciedad y polvo.
2 | Realizar limpieza del escáner con el limpiador recomendado por el fabricante.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
d) Verificación final
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar pruebas de funcionamiento.
Verificación de funcionamiento del equipo.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 28
EQUIPO: |  | CITOMETRO DE FLUJO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.609.0286
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). •Pruebas de funcionamiento en los distintos modos de operación. • Resultados de pruebas de seguridad eléctrica, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó el análisis, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones ambientales, instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas) y revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
3 | Inspección visual y funcional de la pantalla, botonera o teclado de membrana e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
4 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado (cable de alimentación grado médico, conector IEC del equipo, clavija y contacto de instalaciones de la Unidad).
5 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento (autotest si aplica) del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, sistema de laser(es), fuentes de luz de xenón o halógeno (en caso de que aplique) componentes del sistema óptico y detectores, blindaje del láser, sistema de enfriamiento, sistema fluídico, sistema de reservorio interno (bombas, reservorios y conexiones), contenedores de líquidos externos (envolvente y residuos) y periféricos en busca de anomalías (quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.), en caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Verificar el estado del filtro de solución envolvente, de ser necesario reemplazarlo por uno nuevo.
3 | Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo y sustituirlos/suministrarlos en caso necesario.
4 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante. También deberá especificar en la orden de servicio el tipo cables y conexiones que utiliza el equipo. En caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados o hayan llegado al final de su vida útil, deberán remplazarse por nuevos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), asegurándose de contar con pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza del puerto de aspiración de la muestra, tubo de adquisición de la muestra, entradas rápidas de fluido, sensor de fluidos, sistema de reservorio interno, sistema de laser y detectores como lo indica el fabricante.
4 | Realizar limpieza adecuada del sistema fluídico de manera y completa con solución recomendada por el fabricante, eliminar burbujas dentro del sistema y retirar residuos de entes ajenos al equipo.
5 | Realizar la purga completa del conducto de muestra verificando que este no presente signos de arrastre y burbujas.
6 | Limpieza interna y externa del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del equipo.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Se deberá considerar el cambio de un kit de refacciones de mantenimiento al menos una vez por año, el cual deberá al menos incluir los siguientes elementos, los cuales no son limitativos y deberá apegarse a lo establecido en el manual de servicio del equipo y en la normativa aplicable: • Filtro de solución envolvente. • Solución envolvente de acuerdo al manual de servicio. • Conexiones de fluidos para contenedores externos e internos. • Sensor de nivel de fluidos. • Filtros de aire. • Descontaminante de sistema fluídico recomendado por el manual de servicio.
2 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
4 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del citómetro, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
5 | Verificar el correcto funcionamiento de rayo láser o fuente de luz de xenón o halógeno, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores y filtros monocromáticos. De ser requeridos se deberán reemplazar por refacciones nuevas y originales.
6 | Corroborar si el equipo requiere cambio de tuberías, contenedores, conexiones y cables internos o externos. De ser requeridos se deberán reemplazar por refacciones nuevas y originales.
7 | Revisar de manera detallada las piezas móviles de sistemas internos y externos, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas o electrónicas para verificar su funcionamiento. De ser necesario se deberán remplazar por refacciones nuevas y originales.
8 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas y ventiladores.
Calibración:
1 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test de arranque y test de funcionamiento. En caso contrario, corregir los errores pertinentes.
2 | Los sensores de niveles de fluidos se deberán calibrarse en todas las comprobaciones del equipo y deberán pasar todos los test del equipo. En caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción.
3 | Verificar que el sistema fluídico no contenga ninguna burbuja o residuo y probar que realice los suministros correctamente.
4 | Corroborar el funcionamiento adecuado del sistema de laser y detectores de acuerdo a los parámetros de fabricante, de ser necesario realizar calibración o reemplazar.
5 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificación de funcionamiento test y ciclos de prueba en diferentes modos y especificaciones de acuerdo a fabricante.
3 | Verificar el correcto funcionamiento operativo del software.
4 | Comprobar la adecuada comunicación del Citómetro de flujo con el software de trabajo y PC.
5 | Verificar que los niveles del sistema fluídico sean los correctos para el equipo y comprobar que las bombas suministren y extraigan los fluidos de manera adecuada.
6 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, corriente de fuga, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Las pruebas deberán realizarse con equipo calibrado y se deberá entregar certificado vigente.
2 | Se deberá realizar un ciclo de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos, y que finalice el procedimiento o prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del correcto funcionamiento del equipo.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Verificación de resultados obtenidos en las pruebas.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo y se reitera que, los puntos establecidos en esta ficha de mantenimiento son los mínimos indispensables y no son limitativos. Por lo que los servicios deberán ampliarse en apego al manual de servicio de cada marca y modelo con la periodicidad que indica el fabricante, así como el cumplimiento de cada norma aplicable a cada equipo/accesorio/periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento.

## 29
EQUIPO: |  | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE CON TOMOGRAFIA COMPUTADA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.157.0732 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MEDICINA NUCLEAR
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). •Resultados de pruebas con analizadores certificados ante la instancia mexicana que lo acredite como calibrado, aplica para todos los analizadores que se utilicen para calibrar o verificar funcionamiento del equipo, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas) y revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
3 | Comprobar el correcto funcionamiento de todas las unidades y elementos que componen los sistemas de emisión y recepción de radiación del equipo.
4 | Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrados en su funcionamiento.
5 | Inspección visual y funcional de botoneras o teclados de membranas e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
6 | Verificar estado y funcionamiento de la consola de control del equipo en todos sus componentes.
7 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de posicionamiento (movimientos mecánicos, desplazamiento y sistemas de seguridad mecánica).
8 | Realizar inspección de posicionamiento/fijación del paciente y posicionamiento del equipo para estudios en mesa y en silla de ruedas (si aplica), además y corroborar las alarmas de colisión y de advertencia por funcionamiento habitual.
9 | Verificar el posicionamiento del tubo de pruebas de radiación para pacientes recién nacidos (si aplica).
10 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico.
11 | Verificar funcionalidad de los sistemas de seguridad del equipo.
12 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
13 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
14 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, realizar revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
15 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
16 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
17 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC, etc.), verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también verificar que los indicadores de activación de Rayos X de iluminan cuando los rayos estén activados, en caso contrario se deberá corregir el error.
18 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
19 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
20 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
Sistema de Tomografía
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
7 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry ( movimiento angular, en caso de que cuente con esta opción).
8 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA) con un kV-metro.
9 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de Rayos X en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar la limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza de: anillo, escobillas de datos y antenas de recepción del Gantry.
b) Partes móviles
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica. Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de Rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
c) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de Rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rayos X, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta y que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta y que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) Sistema SPECT
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas y componentes electrónicos, botoneras, mandos de control y periféricos en busca de anomalías (quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.), en caso de existir desperfectos, deben ser corregidos o cambiados.
2 | Evaluar el estado y funcionalidad del colimador, así como de ambos detectores.
3 | Verificar funcionalidad de los tubos fotomultiplicadores y cristales de centelleo.
4 | Revisar el estado y funcionalidad de los botones de paro de emergencia.
5 | Verificar los controles manuales y automáticos del sistema de angulación de detectores. Evaluar que el movimiento inicie y se detenga cuando se indica, en caso contrario, corregirlo.
6 | Verificar los controles manuales y automáticos del sistema de posicionamiento. Evaluar que el movimiento inicie y se detenga cuando se indica, en caso contrario, corregirlo.
7 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar corrección.
8 | Verificar que el intercomunicador funcione en ambas vías y que el sonido sea entendible, en caso contrario, deberá corregirlo.
9 | Verificación del buen funcionamiento de la estación de control, reconstructora, visualización y anexas.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Inspección de componentes electrónicos internos:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
6 | Verificar el estado del sistema de cristales de centelleo y tubos fotomultiplicadores, en caso de ser necesario, deberá sustituirlos.
a) Mesa de tratamiento
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
2 | Verificar el correcto funcionamiento de la estación de planeación, así como los periféricos de donde se controla el software del equipo. En caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Revisar internamente y de manera detallada el Gantry, mesa de paciente y consola de control,piezas móviles, mecánicas o electromecánicas, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas y electrónicas para verificar su funcionamiento. Deberá realizar el cambio de los elementos que así lo requieran.
4 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas, así como de los ventiladores de Gantry, consola de control y todos los elementos del equipo que lo requieran.
5 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo, realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
6 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
7 | Realizar pruebas de reconstrucción y empalme de imágenes para la detección de posibles errores.
8 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, posteriormente eliminar datos ya respaldados para la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
9 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
10 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibración:
a) Sistema de Tomografía
1 | Calibración del tubo generador de Rayos X con equipo de medición certificado.
2 | Alineación del sistema, sin cubierta, verificar puesta a cero.
3 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
4 | Calibración del cinturón de tensión, que esté sujeto a la mesa y centrado para realizar ajuste de la tomografía con respecto a la mesa.
5 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
6 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
7 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
8 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
9 | Revisión de indicadores de radiación.
10 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
b) Sistema SPECT
1 | Calibración y ajuste de sensores de acuerdo a manual de usuario.
2 | Calibrar adecuadamente el Graficador del Espectro de Energía.
3 | Realizar pruebas de Uniformidad Intrínseca y comprobar que los valores obtenidos sean óptimos.
4 | Realizar pruebas de Resolución Espacial y comprobar que los valores adquiridos sean óptimos.
5 | Verificar la Linealidad Intrínseca conforme al manual de usuario.
6 | Realizar prueba de Sensibilidad Planar.
7 | Realizar la calibración del movimiento de ambos detectores (movimientos hacia adentro y hacia afuera).
8 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
9 | La calibración se deberá realizar a través de la instrumentación y fuentes de energía de referencia acreditadas, conforme a la normatividad vigente y recomendaciones de fabricante. Elaborar dictamen e informe.
11 | Calibrar la ganancia de los tubos fotomultiplicadores en caso de ser necesario.
c) Mesa de tratamiento
1 | Calibrar el sistema de posicionamiento de paciente.
2 | Puesta a cero de la mesa con respecto al Gantry.
3 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificación de indicadores visuales y audibles de emisión de radiación.
3 | Verificar la programación de estudios en diferentes criterios o configuraciones.
4 | Verificar el correcto funcionamiento operativo del software.
5 | Verificar que los detectores cumplan con el campo de visión determinado por el fabricante de acuerdo al manual de servicio.
6 | Comprobar la adecuada comunicación del equipo con el software y la estación de planeación.
7 | Corroborar el correcto movimiento de los componentes del equipo y de la mesa, así como de la funcionalidad de los frenos.
8 | Revisar que el registro y medición de radiación en pruebas de funcionamiento sea correcto, realizando comparación con equipos debidamente calibrados (se deberá entregar certificado de calibración del equipo).
9 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
10 | Verificar la correcta activación de alarmas de equipo y aviso de errores de operación en mesa de paciente, consola de control, y estación de planeación/control.
11 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes empalmadas (SPECT y TAC).
a) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
b) Equipo de cómputo (adquisición y visualización)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Inspección de derrame de líquidos, de ser así deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, de ser necesario realizar reemplazo.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro.
3 | Se deberán realizar ciclos de funcionamiento, verificando que el equipo no presente errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
4 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
5 | Realizar pruebas de adquisición y verificar que la calidad de los estudios obtenida sea la adecuada, a entera satisfacción del usuario.
6 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test y cargar correctamente configuraciones de software y modos de trabajo indicados por el fabricante (revisar manual de servicio).
7 | Verificar que los estudios sean enviados satisfactoriamente al sistema DICOM/PACS con opción a copia física para su visualización por el personal de salud que lo requiera.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 30
EQUIPO: |  | CAMARA DE CENTELLEO DE DOS DETECTORES DE ANGULO VARIABLE DE APLICACION GENERAL | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.157.0724 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica de acuerdo a los componentes del equipo, con valores de referencia basados en la normatividad aplicable de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación. • Resultados de pruebas con analizadores certificados ante la instancia mexicana que lo acredite como calibrado, aplica para todos los analizadores que se utilicen para calibrar o verificar funcionamiento del equipo.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas) y revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
3 | Comprobar el correcto funcionamiento de todas las unidades y elementos que componen el sistema de recepción de radiación del equipo.
4 | Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrados en su funcionamiento.
5 | Inspección visual y funcional de botoneras o teclados de membranas e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
6 | Verificar estado y funcionamiento de la consola de control del equipo en todos sus componentes.
7 | Realizar inspección al sistema de posicionamiento/ fijación del paciente y posicionamiento del equipo, verificando las alarmas de colisión y de advertencia por funcionamiento habitual.
8 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico.
9 | Verificar funcionalidad de los sistemas de seguridad del equipo.
10 | Verificar el funcionamiento correcto del sistema de posicionamiento (movimientos mecánicos, desplazamiento y sistemas de seguridad mecánica).
11 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas y componentes electrónicos, botoneras, mandos de control y periféricos en busca de anomalías (quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.), en caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta/requiere el equipo y sustituirlos o suministrarlos en caso necesario.
3 | Realizar revisión del Gantry de manera interna y en sus componentes. De ser necesario realizar las correcciones pertinentes.
4 | Verificar que el voltaje de trabajo del Gantry sea el especificado por el fabricante, además revisar el estado del cableado, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberán documentar el tipo de cables utilizados.
5 | Evaluar el estado y funcionalidad del colimador y ambos detectores.
6 | Verificar funcionalidad de los tubos fotomultiplicadores y cristales de centelleo. De ser necesario realizar reemplazo.
7 | Revisar el estado y funcionalidad de los botones de paro de emergencia.
8 | Verificar que el equipo cuente con todos sus aditamentos para la realización de procedimientos y pruebas de funcionamiento (posicionadores, colchoneta, phantoms/ fantasmas/ maniquíes de prueba, etc.).
9 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de suministro de radiación funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar corrección.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con pulsera antiestática (para los elementos que aplique), portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza y aspiración de polvo a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Limpiar y aspirar todas las cubiertas de los equipos verificando que estas no alojen polvo, pelusa o algún residuo externo al equipo.
4 | Realizar la limpieza adecuada de la mesa de posicionamiento del paciente, verificar movimientos y lubricar adecuadamente las piezas móviles.
5 | Realizar limpieza interna del Gantry cuidando la integridad de sus partes electrónicas y mecánicas.
6 | Limpieza interna de la consola de control, equipo de planeación, equipos de sistema PACS y periféricos donde se controla el software del equipo.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
2 | Verificar el correcto funcionamiento de la estación de planeación y periféricos de donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Revisar internamente y de manera detallada el Gantry, mesa de paciente y consola de control las piezas móviles, mecánicas o electromecánicas, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas y electrónicas para verificar su funcionamiento. Deberá realizar el cambio de los elementos que así lo requieran.
4 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas y ventiladores de Gantry, consola de control y todos los elementos de equipo que lo requieran.
Calibración:
1 | Realizar calibración del sistema de detección de radiación.
2 | Calibrar adecuadamente el Graficador del Espectro de Energía.
3 | Realizar comprobación de Uniformidad Intrínseca.
4 | Comprobar la Resolución Espacial.
5 | Verificar la correcta Linealidad Intrínseca.
6 | Realizar prueba de Sensibilidad Planar.
7 | Calibrar el Sistema de posicionamiento de Paciente.
8 | Verificar y calibrar la angulación de detectores en las configuraciones disponibles (de acuerdo al manual de servicio del fabricante).
9 | Verificar y calibrar velocidad de movimiento de detectores.
10 | Realizar alineación del Colimador y pruebas.
11 | Realizar prueba del Sincronismo.
12 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
13 | La calibración se deberá realizar a través de la instrumentación y fuentes de energía de referencia acreditadas, conforme a la normatividad vigente y recomendaciones de fabricante.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificar la programación de estudios en diferentes criterios o configuraciones.
3 | Verificar el correcto funcionamiento operativo del software.
4 | Comprobar la adecuada comunicación del equipo con el software y estación de planeación.
5 | Corroborar el correcto movimiento de los componentes del equipo y de la mesa, así como de la funcionalidad de los frenos.
6 | Revisar que el registro y medición de radiación de procedimientos sea el correcto realizando la comparación con equipos debidamente calibrados (se deberá entregar certificado de calibración del equipo).
7 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
8 | Verificar la correcta activación de alarmas de equipo y aviso de errores de operación en mesa de paciente, consola de control, y estación de planeación/control.
9 | Verificación de control manual para movimiento de detectores y mesa.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
4 | Limpieza externa del colimador y ambos detectores.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, corriente de fuga, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Las pruebas deberán realizarse con equipo calibrado y se deberá entregar certificado vigente.
2 | Se deberán realizar ciclos de funcionamiento, verificando que el equipo no presente errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
4 | Realizar pruebas de adquisición y verificar que la calidad de los estudios obtenida sea la adecuada, a entera satisfacción del usuario.
5 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test y cargar correctamente configuraciones de software y modos de trabajo indicados por el fabricante (revisar manual de servicio).
6 | Verificar que los estudios sean enviados satisfactoriamente al sistema DICOM/PACS con opción a copia física para su visualización por el personal de salud que lo requiera.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo y se reitera que, los puntos establecidos en esta ficha de mantenimiento son los mínimos indispensables y no son limitativos. Por lo que los servicios deberán ampliarse en apego al manual de servicio de cada marca y modelo con la periodicidad que indica el fabricante, así como el cumplimiento de cada norma aplicable a cada equipo/accesorio/periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento.

## 31
EQUIPO: |  | CAMARA DE CENTELLEO DE UN DETECTOR | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.157.0500 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica de acuerdo a los componentes del equipo, con valores de referencia basados en la normatividad aplicable de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación. • Resultados de pruebas con analizadores certificados ante la instancia mexicana que lo acredite como calibrado, aplica para todos los analizadores que se utilicen para calibrar o verificar funcionamiento del equipo.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
3 | Comprobar el correcto funcionamiento de todas las unidades y elementos que componente el sistema de recepción de radiación del equipo.
4 | Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrados en su funcionamiento.
5 | Inspección visual y funcional de botoneras o teclados de membranas e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
6 | Verificar estado y funcionamiento de la consola de control del equipo en todos sus componentes.
7 | Realizar inspección al sistema de posicionamiento/fijación del paciente y posicionamiento del equipo, verificando las alarmas de colisión y de advertencia por funcionamiento habitual.
8 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico.
9 | Verificar funcionalidad de los sistemas de seguridad del equipo.
10 | Verificar el funcionamiento correcto del sistema de posicionamiento (movimientos mecánicos, desplazamiento y sistemas de seguridad mecánica).
11 | Utilizar equipo de metrología adecuado y calibrado para la medición de niveles de radiación y demás pruebas que requiera conforme a manual de servicio del equipo.
12 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
13 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
14 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura o daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas y componentes electrónicos, botoneras, mandos de control y periféricos en busca de anomalías (quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.), en caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta/requiere el equipo y sustituirlos o suministrarlos en caso necesario.
3 | Realizar revisión del Gantry de manera interna y en sus componentes. De ser necesario realizar las correcciones pertinentes.
4 | Verificar que el voltaje de trabajo del Gantry sea el especificado por el fabricante, además revisar el estado del cableado, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberá documentar el tipo de cables utilizados.
5 | Evaluar el estado y funcionalidad del colimador y detector.
6 | Verificar funcionalidad de los tubos fotomultiplicadores y cristales de centelleo. De ser necesario realizar reemplazo.
7 | Revisar el estado y funcionalidad de los botones de paro de emergencia.
8 | Verificar que el equipo cuente con todos sus aditamentos para la realización de procedimientos y pruebas de funcionamiento (posicionadores, colchoneta, phantoms/ fantasmas/ maniquíes de prueba, etc.).
9 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de suministro de radiación funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar corrección.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con pulsera antiestática (para los elementos que aplique), portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza y aspiración de polvo a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Limpiar y aspirar todas las cubiertas de los equipos verificando que estas no alojen polvo, pelusa o algún residuo externo al equipo.
4 | Realizar la limpieza adecuada de la mesa de posicionamiento del paciente, verificar movimientos y lubricar adecuadamente las piezas móviles.
5 | Realizar limpieza interna del Gantry cuidando la integridad de sus partes electrónicas y mecánicas.
6 | Limpieza interna de la consola de control, equipo de planeación, equipos de sistema PACS y periféricos donde se controla el software del equipo.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
2 | Verificar el correcto funcionamiento de la estación de planeación y periféricos de donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Revisar internamente y de manera detallada en Gantry, mesa de paciente y consola de control las piezas móviles, mecánicas o electromecánicas, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas y electrónicas para verificar su funcionamiento. Deberá realizar el cambio de los elementos que así lo requieran.
4 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas y ventiladores de Gantry, consola de control y todos los elementos de equipo que lo requieran.
5 | Reemplazar los cristales de detección en caso de ser necesario.
6 | Reemplazar de los tubos fotomultiplicadores en caso de ser necesario.
Calibración:
1 | Realizar calibración del sistema de detección de radiación.
2 | Calibrar adecuadamente el Graficador del Espectro de Energía.
3 | Realizar comprobación de Uniformidad Intrínseca.
4 | Comprobar la Resolución Espacial.
5 | Verificar la correcta Linealidad Intrínseca.
6 | Realizar prueba de Sensibilidad Planar.
7 | Calibrar el Sistema de posicionamiento de Paciente.
8 | Realizar alineación del Colimador y pruebas.
9 | Realizar prueba del Sincronismo.
10 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificar la programación de estudios en diferentes criterios o configuraciones.
3 | Verificar el correcto funcionamiento operativo del software.
4 | Comprobar la adecuada comunicación del equipo con el software y estación de planeación.
5 | Corroborar el correcto movimiento de los componentes del equipo y de la mesa, así como de la funcionalidad de los frenos.
6 | Revisar que el registro y medición de radiación de procedimientos sea el correcto realizando la comparación con equipos debidamente calibrados (se deberá entregar certificado de calibración del equipo).
7 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
8 | Verificar la correcta activación de alarmas de equipo y aviso de errores de operación en mesa de paciente, consola de control, y estación de planeación/control.
Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
4 | Limpieza externa del colimador y el detector.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, corriente de fuga, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Las pruebas deberán realizarse con equipo calibrado y se deberá entregar certificado vigente.
2 | Se deberán realizar ciclos de funcionamiento, verificando que el equipo no presente errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
4 | Realizar pruebas de adquisición y verificar que la calidad de los estudios obtenida sea la adecuada, a entera satisfacción del usuario.
5 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test y cargar correctamente configuraciones de software y modos de trabajo indicados por el fabricante (revisar manual de servicio).
6 | Verificar que los estudios sean enviados satisfactoriamente al sistema DICOM/PACS con opción a copia física para su visualización por el personal de salud que lo requiera.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo y se reitera que, los puntos establecidos en esta ficha de mantenimiento son los mínimos indispensables y no son limitativos. Por lo que los servicios deberán ampliarse en apego al manual de servicio de cada marca y modelo con la periodicidad que indica el fabricante, así como el cumplimiento de cada norma aplicable a cada equipo/accesorio/periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento.

## 32
EQUIPO: |  | SISTEMA DE OXIGENACION EXTRACORPOREA POR MEMBRANA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0607
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas con simulador de paciente de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Accesorios (cable de alimentación), verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo.
3 | Inspección de sistema de oxigenación extracorpórea por membrana (ECMO).
4 | Verificar las condiciones de la batería recargable.
5 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
6 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Ralizar inspección de sistema de oxigenación extracorpórea por membrana (ECMO).
2 | Realizar inspección de transductor electromagnético auto calibrable para flujo. Con módulo de control con dos canales de presión, uno de temperatura, dos cronómetros, indicador de flujo y revoluciones por minuto.
3 | Realizar inspección de sistemas de alarmas audibles y visuales.
4 | Realizar inspección de monitor y controlador de bomba.
5 | Realizar inspección de unidad de hipertermia y pantalla.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Cambio de tubería para ECMO, cabezal desechable centrífugo con aletas curvas y sonda desechable para medir flujo con 4 terminales metálicas.
2 | Cambio de transductor desechable para presión, con conexión de seguridad tipo anillo y entrada de media luna y tubos de ensaye.
3 | Cambio de reservorio de vejiga de uretano, con capacidad de 30 cc, oxigenador de discos metálicos recubiertos con silicón, para pacientes pediátrico y adulto.
4 | Cambio de hemoconcentrador, para pacientes pediátrico y adulto, cánulas, catéteres para ECMO e intercambiador de temperatura.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Verificación de funcionamiento de sistema de oxigenación extracorpórea por membrana (ECMO).
2 | Verificación de funcionamiento de transductor electromagnético auto calibrable para flujo.
3 | Verificación de funcionamiento de sistemas de alarmas audibles, visuales, de monitor y controlador de bomba.
4 | Verificación de funcionamiento de unidad de hipertermia y pantalla.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517) según lo indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad normal, Tolerancia 5000 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad invertida, Tolerancia 5000 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad normal, Tolerancia 5000 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad invertida, Tolerancia 5000 µA). Y para cualquier otro sensor o transductor del monitor de signos vitales que sea aplicable las pruebas de corriente de fuga.
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, puerta, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento de sistema de oxigenación extracorpórea por membrana (ECMO), alarmas audibles, bomba y monitor.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 33
EQUIPO: |  | UNIDAD DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.203.0058
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verficar el estado de la estructura y el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Realizar inspección de tubería de circulación, membranas del oxigenador y cabezal centrifugo.
3 | Realizar inspección de los diferentes tipos de monitoreo de acuerdo al manual del fabricante.
4 | Realizar inspección del sistema de temperatura y sistema de circulación.
5 | Realizar inspección de rodillos.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
8 | Verificar cable de alimentación y clavija.
9 | Verificar switch general de encendido.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas en busca de anomalías (quemaduras, deformaciones, desgaste, etc.), en caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Realizar inspección de los sistemas de temperatura y circulación, verificar el correcto intercambio de calor.
3 | Revisión de sistema de monitoreo y batería(s).
4 | Realizar inspección de rodillos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Cambio de tubería de circulación, membranas de oxigenador y cabezal centrífugo, cuando se requiera, reemplazar transductores de flujo y presión.
2 | Filtros, sensores de temperatura y cambio de banco de baterías cuando se requiera.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Verificación de funcionamiento de sistema de temperatura y circulación.
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de monitoreo y batería.
3 | Verificación de funcionamiento de rodillos.
4 | Verificación de funcionamiento de membrana, filtro y cabezal centrifugo.
5 | Verificar ventiladores internos.
6 | Realizar test de acumuladores.
7 | Revisar manivelas/botonera de emergencia.
8 | Revisar y limpiar la(s) bomba(s) del equipo segun sea su tipo.
9 | Verificar estado de tarjetas internas.
10 | Verificar la funcionalidad los detectores de burbujas y de niveles.
11 | Verificacion de los diferentes sensores y transductores del equipo segun manual de servicio del modelo.
12 | Verificar display de panel de mando.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517) según lo indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación y entrega de bitácora de los sistemas antes mencionados en la lista de verificación de funcionamiento.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 34
EQUIPO: |  | UNIDAD DE CIRCULACION EXTRACORPOREA PORTATIL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.203.0017
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Resultados de pruebas con simulador de paciente de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayones, o desperfectos. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Verificar las condiciones de los accesorios con los que cuenta el equipo (cable de alimentación).
3 | Realizar inspección de la bomba.
4 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
5 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar inspección de batería y módulo para control de temperatura.
2 | Realizar inspección de monitor y alarmas.
3 | Realizar inspección de tanques (oxígeno y aire) soporte para oxigenador.
4 | Realizar inspección de mezclador de oxígeno de una unidad de funcionamiento externo y sistema de control de coagulación.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Cambio de cabezal desechable para bomba centrífuga y cambio de cánula arterial de acceso femoral, cuando sea necesario.
2 | Cambio de cánula de derivación arterioarterial o arterio venosa impregnada con anticoagulante tipo Gott, con ambas juntas de bisel y perforaciones de longitud de 66 cm. y diámetro externo de 7 mm, cuando sea necesario.
3 | Cambio de cánula venosa de acceso femoral oxigenador de membrana tipo fibra hueca o silicón y reservorio de cardiotomía, cuando sea necesario.
4 | Cambio de transductor de flujo y tubería de circulación extracorpórea, cuando sea necesario y remplazo de cable de alimentación cuando sea el caso.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Verificación de funcionamiento de batería y módulo para control de temperatura.
2 | Verificación de funcionamiento de monitor, alarmas y sistema de control de coagulación.
3 | Verificación de funcionamiento de mezclador de oxígeno de una unidad de funcionamiento externo y soporte de para oxigenador.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517) según lo indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej, punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, puerta, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento de sistema de coagulación y bomba.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 35
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO PARA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0081
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado de los oculares, brazo mecánico, consola, pantallas y base de rodamiento del equipo.
3 | Verificar que la columna de estativo esté libre de juego.
4 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
5 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar el sistema de elevación (cabezal(es), estativo, brazos,etc.).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión de las señales ópticas y acústicas.
3 | Revisar el cableado y los estativos de la carcasa.
4 | Realizar revisión del control de pedal.
5 | Abertura completa del sistema de frenado.
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizado los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Lubricación de los husillos (con el lubricante recomendado por el fabricante).
3 | Realizar limpieza del panel táctil (si aplica), utilizar paños suaves, utilizar limpiadores recomendados por el fabricante y colocar el limpiador en el paño, no en el equipo directamente.
4 | Revisar el monitor, que el bastidor se encuentre sin daños, que la calidad de la imagen sea la correcta y controlar muelle de compresión a gas de brazo elevador.
5 | Revisar el funcionamiento óptimo del vídeo/cámara.
c) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de oculares en caso de desgaste excesivo.
2 | Realizar cambio de bombillas cuando estas cumplan con las horas de funcionamiento (revisar el manual de fabricante o 500 horas).
d) Prueba de funcionamiento
1 | Prueba de funcionamiento del control mecánico y eléctrico de los frenos. El microscopio debe de estar fijo en estado equilibrado por la fuerza de frenado sin cambiar la posición.
2 | Prueba del sistema de soporte que este tenga una marcha libre de juego en los rodamientos.
3 | Prueba de ajuste manual de la gradualidad, libre de juego de enfoque, zoom y apertura de campo luminoso.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 36
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0024
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizado los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares y todo el sistema óptico asociado.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes y software
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
5 | Realizar la recarga de software y actualización de sistemas de almacenamiento de estudios y/o imágenes en caso de ser necesario. El software deberá ser original y vitalicio.
6 | Realizar la actualización del software en caso de ser requierido.
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumina de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna de estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 37
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.624.0026
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumine de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna del estativo.
6 | Revisión del control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas del panel de mando del pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar la parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 38
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0123
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumine de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna del estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante de nivel bajo o nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante de nivel bajo o nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 39
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0016
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario)
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumina de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna de estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 40
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO BASICO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0099
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
3 | Verificar el sistema mecánico, que este trabaje de manera correcta, no exista desajustes y que el movimiento sea suave,
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumina de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna de estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
8 | Revisión de lámparas, verificar que se los lúmenes sean los indicados en el manual de fabricante, en caso contrario realizar el cambio de los focos.
9 | Verificar el equilibrio y balanceo del equipo.
10 | Verificar el correcto funcionamiento de los pedales.
11 | Verificar el funcionamiento de los controles.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
4 | Desinfección del equipo acorde a las instrucciones de manual de usuario
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 41
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO AVANZADO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.626.0115
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumina de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna de estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 42
EQUIPO: |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO BASICO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.622.0057
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado del cabezal, oculares, objetivos, brazo, fuente de luz, monitor, sistema de rodamiento y frenos.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Prueba inicial de funcionamiento
1 | Realizar prueba de enfoque.
2 | Verificar que el foco emita luz clara y no opaca.
3 | Verificar que la imagen proyectada en monitor sea clara (en caso de que aplique).
b) Inspección de componentes
1 | Verificar que el enfoque desde el objetivo y el ocular sea claro, que no exista ningún componente borroso ni ningún objeto anormal.
2 | Revisión general de movilidad (freno, neutral y dirección).
c) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar una limpieza general del equipo, utilizando los limpiadores recomendados por el fabricante.
2 | Utilizar un paño para oculares y utilizar etanol al 70% o Xilol para la limpieza de los oculares.
3 | Limpieza del ventilador de iluminación.
4 | Limpieza de los filtros del ventilador.
d) Cambio de componentes
1 | Realizar cambio de bombillas (cuando sea necesario).
2 | Realizar cambio de batería (en caso de que aplique) para el módulo LED.
3 | Realizar cambio de protector de goma del ocular.
4 | Realizar cambio de filtros del ventilador (cuando sea necesario).
e) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de frenos (en caso de que aplique).
2 | Realizar pruebas de zoom y enfoque.
3 | Revisión de elementos de mando como empuñadoras y acoplamientos XY.
4 | Revisión de conductor de luz se ilumina de forma homogénea.
5 | Revisión de la columna de estativo.
6 | Revisión de control visual y funcional del monitor.
7 | Realizar pruebas de panel de mando de pedal.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 43
EQUIPO: |  | ACELERADOR LINEAL DE ALTA ENERGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.005.0017
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección, así como prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas las piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), el equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos luminosos de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminen en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como la nitidez, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, de modulador, de pórtico y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar), realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores. Brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Sistema de agua inhibida y refrigeración
1 | Revisión del estado físico de las mangueras, reemplazo de agua y filtros.
2 | Inspección de sistema de filtros (agua y aire).
3 | Revisión de la temperatura y sensores internos de temperatura.
4 | Revisión del estado de refrigeración del sistema de generación de radiación, evitando fugas, corregirlas en caso de encontrarlas presentes.
5 | Verificación de funcionamiento del sistema completo de refrigeración.
6 | Realizar recarga de agua con las mismas características de acuerdo al manual del fabricante.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves, normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado, movimiento del carrousel y su rodamiento asociado.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Realizar lubricación de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
d) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión del balance de la mesa.
e) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, se deberá reemplazar.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía sea el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarse.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones.
f) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras). Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza, ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
g) Sistema de computo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación, así como entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
h) Sistema de alineación láser y posicionamiento
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
i) Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
j) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
k) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
l) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Dosímetro de radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de las escobillas de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realizar reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo ( NOM-033-NUCL-2016, NOM-012-NUCL-2016), accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 44
EQUIPO: |  | ACELERADOR LINEAL DE BAJA ENERGIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.005.0025
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección, así como y prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas las piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), el equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos luminosos de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminen en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, inspección general de funcionamiento de modulador, inspección general de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Sistema de agua inhibida y refrigeración
1 | Revisión del estado físico de las mangueras, reemplazo de agua y filtros.
2 | Inspección de sistema de filtros (agua y aire).
3 | Revisión de la temperatura y sensores internos de temperatura.
4 | Revisión del estado de refrigeración del sistema de generación de radiación, evitando fugas, corregirlas en caso de encontrarlas presentes.
5 | Verificación de funcionamiento del sistema completo de refrigeración.
6 | Realizar recarga de agua con las mismas características de acuerdo al manual del fabricante.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Realizar lubricación de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
d) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión del balance de la mesa.
e) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía sea el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones.
f) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras). Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
g) Sistema de computo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación, así como entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
h) Sistema de alineación láser y posicionamiento
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
i) Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
j) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
k) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
l) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Dosímetro de radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de las escobillas de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realizar reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 45
EQUIPO: |  | ACELERADOR LINEAL DEDICADO A RADIOCIRUGIA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.005.0033 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección, así como prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas las piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos luminosos de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminen en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, inspección general de funcionamiento de modulador, inspección general de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Sistema de agua inhibida y refrigeración
1 | Revisión del estado físico de las mangueras, reemplazo de agua y filtros.
2 | Inspección de sistema de filtros (agua y aire).
3 | Revisión de la temperatura y sensores internos de temperatura.
4 | Revisión del estado de refrigeración del sistema de generación de radiación, evitando fugas, corregirlas en caso de encontrarlas presentes.
5 | Verificación de funcionamiento del sistema completo de refrigeración.
6 | Realizar recarga de agua con las mismas características de acuerdo al manual del fabricante.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Realizar lubricación de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
d) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión del balance de la mesa.
e) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía es el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, protones o iones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones, protones o iones.
f) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras). Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
g) Sistema de computo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación, así como entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
h) Sistema de alineación láser y posicionamiento
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
i) Chiller
1 | Revisar completamente el sistema de refrigeración: Inspeccionar todos los componentes del ciclo de refrigeración, como el compresor, las válvulas de expansión, el intercambiador de calor y las tuberías de refrigerante, de acuerdo con las especificaciones del fabricante
2 | Revisar los filtros: Reemplazar o limpiar los filtros de aire y agua según sea necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
3 | Verificar el estado de las bombas y válvulas de control: Inspeccionar las bombas y válvulas de control, y realizar los cambios necesarios si están desgastadas o presentan fallos, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
4 | Realizar prueba de rendimiento: Ejecutar pruebas de rendimiento para garantizar que el sistema funcione correctamente, y sustituir los componentes desgastados que puedan impedir su correcto funcionamiento, según las pautas del fabricante.
5 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
j) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
k) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
l) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Dosímetro de radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de las escobillas de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realiza reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento. satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 46
EQUIPO: |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON CESIO 137 | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.769.0013 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas de hermeticidad y niveles radiación con analizadores certificados, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos exteriores o interiores (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
2 | Verificar el estado de la consola de mando, partes mecánicas, estado de la alimentación, accesorios y circundantes.
3 | Verificar el cableado del equipo (consola y proyector de fuente) corroborando que se encuentre libre de daños que comprometan su funcionalidad o seguridad, en caso contrario, corregir el error.
4 | Realizar revisión del historial de errores y alarmas del equipo y corregirlas. Evaluar si existe persistencia en alguna y atender su causa origen.
5 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado y de monitorización.
6 | Verificar el estado de los sistemas de seguridad y paro de emergencia.
7 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo (en caso de ser posible).
8 | Verificar el correcto estado físico de los conectores para canales de trabajo.
9 | Verificar la actividad actual de la fuente de radiación.
10 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurándola operatividad y confiabilidad del mismo.
11 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, cableado interno, estado actual del tubo de transferencia, estado de la fuente de radioisótopo y detector de radiación en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante y el estado de los cables internos, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberá documentar el tipo de cables utilizados.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de paro de emergencia, en caso contrario, corregir.
4 | Verificar el funcionamiento de botones de encendido y apagado del equipo y del sistema de control y monitorización del paciente y equipo.
5 | Revisión del estado y funcionalidad de los cabezales de alta dosis en sus distintas configuraciones habilitadas.
6 | Realizar pruebas de velocidad, atascamiento y de funcionalidad del tubo de transferencia.
7 | Verificar el estado del contenedor blindado del equipo, identificando que no existan abolladuras, quemaduras o corrosiones que puedan interferir en su funcionamiento, en caso contrario, deberá reemplazar los sellos y/o realizar las reparaciones correspondientes.
8 | Revisar el correcto funcionamiento de los motores de la unidad, verificando que los movimientos se realicen en todos los grados de libertad marcados por el manual de servicio del fabricante, incluidas las tolerancias.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza de partes electrónicas y/o mecánicas, así como del (los) detector(es) de radiación bajo los criterios que indique el fabricante en su manual de servicio.
4 | Realizar limpieza de las tarjetaselectrónicascon aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brochaantiestáticapequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
5 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
2 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
3 | Verificar el correcto funcionamiento de consola y periféricos donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
4 | En caso de que la actividad radioactiva ya no sea la suficiente para cumplir con el propósito del equipo, deberá suministrar y colocar la(s) fuente(s) de Cesio 137 de acuerdo a los requerimientos de la unidad y al manual de servicio. Deberá solicitar las licencias y permisos pertinentes al encargado de la Unidad Médica mediante Oficio y con antelación a fin de cumplir con los tiempos de fabricación y entrega de la fuente.
5 | Cuando los aplicadores o catéteres se encuentren dañados, deberá sustituirlos por unos nuevos. Realizar el cambio de los conectores en caso de ser necesario.
d) Calibración
1 | Verificar y calibrar que el equipo registre correctamente la dosis de exposición (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente. Deberá entregar un reporte de la radiación medida en ambos casos.
2 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test de arranque y test de funcionamiento. En caso contrario, corregir los errores.
3 | Calibrar los movimientos del brazo de la unidad de proyección (si aplica) y/o de la fuente de radiación a través de los aplicadores o catéteres, de acuerdo a lo programado en consola y respetando las tolerancias del manual del fabricante.
4 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA).
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Calibrador de dosis de radiación (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Equipo de dosimetría de haz de radiación para radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del dosímetro exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Extractor de agujas para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Puntero para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento a distintas distancias de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento frente al personal que recibe, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
2 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
3 | Verificar de test de funcionamiento de acuerdo con manual de servicio.
4 | Verificación de funcionamiento y ciclos de prueba en diferentes modos y especificaciones de acuerdo a fabricante.
5 | Corroborar el correcto funcionamiento y conexión de los múltiples canales de trabajo.
6 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
7 | Verificar que el equipo registre correctamente los elementos radiactivos (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente.
8 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 47
EQUIPO: |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON COBALTO 60 | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.925.0089 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas de hermeticidad y niveles radiación con analizadores certificados, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos exteriores o interiores (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
2 | Verificar el estado de la consola de mando, partes mecánicas, estado de la alimentación, accesorios y circundantes.
3 | Verificar el cableado del equipo (consola y proyector de fuente) corroborando que se encuentre libre de daños que comprometan su funcionalidad o seguridad, en caso contrario, corregir el error.
4 | Realizar revisión del historial de errores y alarmas del equipo y corregirlas. Evaluar si existe persistencia en alguna y atender su causa origen.
5 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado y de monitorización.
6 | Verificar el estado de los sistemas de seguridad y paro de emergencia.
7 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo (en caso de ser posible).
8 | Verificar el correcto estado físico de los conectores para canales de trabajo.
9 | Verificar la actividad actual de la fuente de radiación.
10 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurándola operatividad y confiabilidad del mismo.
11 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, cableado interno, estado actual del tubo de transferencia, estado de la fuente de radioisótopo y detector de radiación en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante y el estado de los cables internos, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberá documentar el tipo de cables utilizados.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de paro de emergencia, en caso contrario, corregir.
4 | Verificar el funcionamiento de botones de encendido y apagado del equipo y del sistema de control y monitorización del paciente y equipo.
5 | Revisión del estado y funcionalidad de los cabezales de alta dosis en sus distintas configuraciones habilitadas.
6 | Realizar pruebas de velocidad, atascamiento y de funcionalidad del tubo de transferencia.
7 | Verificar el estado del contenedor blindado del equipo, identificando que no existan abolladuras, quemaduras o corrosiones que puedan interferir en su funcionamiento, en caso contrario, deberá reemplazar los sellos y/o realizar las reparaciones correspondientes.
8 | Revisar el correcto funcionamiento de los motores de la unidad, verificando que los movimientos se realicen en todos los grados de libertad marcados por el manual de servicio del fabricante, incluidas las tolerancias.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza de partes electrónicas y/o mecánicas, así como del (los) detector(es) de radiación bajo los criterios que indique el fabricante en su manual de servicio.
4 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
5 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Calibrador de dosis de radiación (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Equipo de dosimetría de haz de radiación para radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Extractor de agujas para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Puntero para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento a distintas distancias de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
2 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
3 | Verificar el correcto funcionamiento de consola y periféricos donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
4 | En caso de que la actividad radioactiva ya no sea la suficiente para cumplir con el propósito del equipo, deberá suministrar y colocar la(s) fuente(s) de Cobalto 60 de acuerdo a los requerimientos de la unidad y al manual de servicio. Deberá solicitar las licencias y permisos pertinentes al encargado de la Unidad Médica mediante Oficio y con antelación a fin de cumplir con los tiempos de fabricación y entrega de la fuente.
5 | Cuando los aplicadores o catéteres se encuentren dañados, deberá sustituirlos por unos nuevos. Realizar el cambio de los conectores en caso de ser necesario.
Calibración:
1 | Verificar y calibrar que el equipo registre correctamente la dosis de exposición (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente. Deberá entregar un reporte de la radiación medida en ambos casos.
2 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test de arranque y test de funcionamiento. En caso contrario, corregir los errores.
3 | Calibrar los movimientos del brazo de la unidad de proyección (si aplica) y/o de la fuente de radiación a través de los aplicadores o catéteres, de acuerdo a lo programado en consola y respetando las tolerancias del manual del fabricante.
4 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA).
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificar de test de funcionamiento de acuerdo con manual de servicio.
3 | Verificación de funcionamiento y ciclos de prueba en diferentes modos y especificaciones de acuerdo a fabricante.
4 | Corroborar el correcto funcionamiento y conexión de los múltiples canales de trabajo.
5 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
6 | Verificar que el equipo registre correctamente los elementos radiactivos (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento frente al personal que recibe, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
2 | Pruebas de seguridad radiológica de acuerdo a la normativa vigente. Las pruebas deberán realizarse con equipo calibrado y se deberá entregar certificado vigente, así como informe y dictamen.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes / accesorios / equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes / accesorios / equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 48
EQUIPO: |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA INTRACAVITARIA CON IRIDIUM 192 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.769.0088
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de pruebas de hermeticidad y niveles radiación con analizadores certificados, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos exteriores o interiores (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
2 | Verificar el estado de la consola de mando, partes mecánicas, estado de la alimentación, accesorios y circundantes.
3 | Verificar el cableado del equipo (consola y proyector de fuente) corroborando que se encuentre libre de daños que comprometan su funcionalidad o seguridad, en caso contrario, corregir el error.
4 | Realizar revisión del historial de errores y alarmas del equipo y corregirlas. Evaluar si existe persistencia en alguna y atender su causa origen.
5 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado y de monitorización.
6 | Verificar el estado de los sistemas de seguridad y paro de emergencia.
7 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo (en caso de ser posible).
8 | Verificar el correcto estado físico de los conectores para canales de trabajo.
9 | Verificar la actividad actual de la fuente de radiación.
10 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurándo la operatividad y confiabilidad del mismo.
11 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, cableado interno, estado actual del tubo de transferencia, estado de la fuente de radioisótopo y detector de radiación en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante y el estado de los cables internos, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberá documentar el tipo de cables utilizados.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de paro de emergencia, en caso contrario, corregir.
4 | Verificar el funcionamiento de botones de encendido y apagado del equipo y del sistema de control y monitorización del paciente y equipo.
5 | Revisión del estado y funcionalidad de los cabezales de alta dosis en sus distintas configuraciones habilitadas.
6 | Realizar pruebas de velocidad, atascamiento y de funcionalidad del tubo de transferencia.
7 | Verificar el estado del contenedor blindado del equipo, identificando que no existan abolladuras, quemaduras o corrosiones que puedan interferir en su funcionamiento, en caso contrario, deberá reemplazar los sellos y/o realizar las reparaciones correspondientes.
8 | Revisar el correcto funcionamiento de los motores de la unidad, verificando que los movimientos se realicen en todos los grados de libertad marcados por el manual de servicio del fabricante, incluidas las tolerancias.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo al manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza de partes electrónicas y/o mecánicas, así como del (los) detector(es) de radiación bajo los criterios que indique el fabricante en su manual de servicio.
4 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
5 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Equipo de dosimetría de haz de radiación para radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Extractor de agujas para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Puntero para braquiterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
5 | Realizar una prueba de funcionamiento a distintas distancias de acuerdo a los puntos especificados en el manual del fabricante.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
2 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
3 | Verificar el correcto funcionamiento de consola y periféricos donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
4 | En caso de que la actividad radioactiva ya no sea la suficiente para cumplir con el propósito del equipo, deberá suministrar y colocar la(s) fuente(s) de Iridium 192 de acuerdo a los requerimientos de la unidad y al manual de servicio. Deberá solicitar las licencias y permisos pertinentes al encargado de la Unidad Médica mediante Oficio y con antelación a fin de cumplir con los tiempos de fabricación y entrega de la fuente.
5 | Cuando los aplicadores o catéteres se encuentren dañados, deberá sustituirlos por unos nuevos. Realizar el cambio de los conectores en caso de ser necesario.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
2 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
3 | Verificar el correcto funcionamiento de consola y periféricos donde se controla el software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
4 | En caso de que la actividad radioactiva ya no sea la suficiente para cumplir con el propósito del equipo, deberá suministrar y colocar la(s) fuente(s) de Iridium 132 de acuerdo a los requerimientos de la unidad y al manual de servicio.
5 | Cuando los aplicadores o catéteres se encuentren dañados, deberá sustituirlos por unos nuevos. Realizar el cambio de los conectores en caso de ser necesario.
Calibración:
1 | Verificar y calibrar que el equipo registre correctamente la dosis de exposición (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente. Deberá entregar un reporte de la radiación medida en ambos casos.
2 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test de arranque y test de funcionamiento. En caso contrario, corregir los errores.
3 | Calibrar los movimientos del brazo de la unidad de proyección (si aplica) y/o de la fuente de radiación a través de los aplicadores o catéteres, de acuerdo a lo programado en consola y respetando las tolerancias del manual del fabricante.
4 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω) .
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej, papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial.
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas latiguillos (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA).
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y prueba del sistema de alarmas.
2 | Verificar de test de funcionamiento de acuerdo con manual de servicio.
3 | Verificación de funcionamiento y ciclos de prueba en diferentes modos y especificaciones de acuerdo a fabricante.
4 | Corroborar el correcto funcionamiento y conexión de los canales de trabajo.
5 | Corroborar que las piezas o refacciones reemplazadas funcionen de manera adecuada.
6 | Verificar que el equipo registre correctamente los elementos radiactivos (si aplica) utilizando equipo de medición calibrado y con certificado vigente.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual de servicio.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento frente al personal que recibe, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
2 | Pruebas de seguridad radiológica de acuerdo a la normativa vigente. Las pruebas deberán realizarse con equipo calibrado y se deberá entregar certificado vigente, así como informe y dictamen.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 49
EQUIPO: |  | ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.005.0049
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección, así como prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas las piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), el equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, se deberá corregir.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos luminosos de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminen en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, inspección general de funcionamiento de modulador, inspección general de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Sistema de agua inhibida y refrigeración
1 | Revisión del estado físico de las mangueras, reemplazo de agua y filtros.
2 | Realizar una inspección de sistema de filtros (agua y aire).
3 | Revisión de la temperatura y sensores internos de temperatura.
4 | Revisión del estado de refrigeración del sistema de generación de radiación (canal de aceleración), evitando fugas, corregirlas en caso de encontrarlas presentes.
5 | Realizar verificación de funcionamiento del sistema completo de refrigeración.
6 | Realizar recarga de agua con las mismas características de acuerdo al manual del fabricante.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Realizar lubricación de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
d) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión o corrección del balance de la mesa.
e) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía es el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones.
f) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras). Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
g) Sistema de computo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación, así como entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
h) Sistema de alineación láser y posicionamiento
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
i) Chiller
1 | Realizar revisión de tuberías y mangueras de enfriamiento y equipo chiller en busca de fugas o daños, en caso necesario, deberá realizar las reparaciones pertinentes y/o el cambio de las refacciones necesarias.
2 | Realizar cambio o relleno de gas refrigerante en el sistema chiller.
3 | Revisar el correcto estado de los intercambiadores de calor y el(los) condensador(es).
4 | Realizar relleno o cambio de agua en el sistema de enfriamiento de acuerdo a las características marcadas en el manual de servicio del equipo.
j) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
k) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
l) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente, corregir en caso necesario.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones, corregir en caso necesario.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización para dosimetría de electrones (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Analizador de haz de radiación para verificación rutinaria de aplanamiento (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de las escobillas de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realizar reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 50
EQUIPO: |  | EQUIPO PARA RADIOTERAPIA SUPERFICIAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.861.0010
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección, así como prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas. Inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminen en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, de modulador, de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento general iniciales
1 | Encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con esta opción.
2 | Pruebas de movimientos motorizados o manuales en rango completo.
3 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
4 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
5 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados o manuales son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Lubricación de cojinetes del equipo.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del equipo y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
7 | Revisar el sistema de rodamiento y/o de rieles según corresponda, limpiar, lubricar y corregir movimientos en caso de ser necesario.
b) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
c) Sistema de cómputo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
d) Sistema de generación de radiación
1 | Verificar el correcto estado del tubo de RX generador de radiación, en busca de daños o fugas, en caso contrario, corregir.
2 | Realizar verificación de horas de uso y eficiencia. Realizar limpieza y ajuste en caso de ser necesario.
3 | Verificar el correcto estado de los colimadores, evaluando la presencia de fugas.
e) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
2 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida recomendado por el fabricante o con pH neutro.
2 | Realizar la limpieza de ranuras y rejillas de ventilación, así como el cambio de filtros de estos sistemas en caso de requerirlo.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 51
EQUIPO: |  | SISTEMA DE RADIOTERAPIA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0841 | NEGRITAS MONTSERRAT 9
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general.
2 | Verificar y realizar inspección y prueba de funcionamiento a los botones de paro de emergencia del equipo y de la sala asociados a este.
3 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), equipo libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles. En caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Realizar comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Efectuar una revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos. En caso de encontrar alguno, deberá corregirlo.
5 | Verificar de manera visual el correcto estado de la pantalla del equipo, evitando que cuente con pixeles muertos o errores en la presentación de la información.
6 | Verificar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC, etc.). Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de radiación se iluminan en el momento de realizar el tratamiento, en caso contrario, corregir el error.
7 | Realizar una inspección interna del equipo (tarjetas y componentes electrónicos) en busca de anomalías o daños que comprometan su funcionamiento.
8 | Estado de la pantalla. Verificar de manera visual el estado de las pantallas del equipo en todo su conjunto y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas, verificación de brillo, contraste, verificación de pixeles apagados (para equipos de matriz de puntos).
9 | Realizar pruebas de los filtros de aire y agua verificando que los filtros de se encuentren limpios y en óptimas condiciones.
10 | Realizar inspección general de funcionamiento de soporte, inspección general de funcionamiento de modulador, inspección general de pórtico e inspección general y de funcionamiento de manguera de agua.
11 | Verificación de integridad y funcionamiento de elementos móviles.
12 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
13 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Pruebas de funcionamiento:
1 | Realizar pruebas automáticas desde la consola o control del equipo.
2 | Realizar una revisión de información del sistema y el log de errores, brindar atención inmediata a aquellos que pongan en riesgo el funcionamiento del equipo o la seguridad del paciente o usuario.
3 | Realizar un respaldo de la imagen del sistema de control del equipo y del historial de calibraciones.
4 | Realizar revisión de las correctas entradas y salidas de voltaje de alta y baja tensión, de acuerdo al manual del fabricante (respetar las tolerancias marcadas en el manual).
5 | Realizar revisión del sistema completo de posicionamiento y alineación, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
6 | Realizar revisión del sistema completo de dosimetría, en caso de presentar algún error, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Servicio, verificación de componentes, accesorios y funcionamiento: (en caso de realizar algún cambio o ajuste, redactarlo en la descripción de actividades).
a) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
b) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Lubricar de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
c) Mesa de paciente
1 | Limpiar e inspeccionar el conductor de la pistola.
2 | Realizar inspección de luces de advertencia HV y funcionamiento de la palanca.
3 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
4 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
5 | Realizar revisión del balance de la mesa.
d) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía es el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar revisión de cañón de electrones, protones o iones, estabilidad y medición de la radiación del haz y análisis del comportamiento del vacío.
6 | Revisar el tiratrón, sistema de descarga a tierra.
7 | Realizar revisión del cátodo caliente o cañón de electrones, protones o iones.
e) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
f) Sistema de computó (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento de transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
g) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
h) UPS
1 | Realizar revisión de los voltajes de entrada y salida del equipo UPS (respetando las tolerancias marcadas por el fabricante).
2 | Efectuar cambio de baterías en caso de ser necesario (al menos cada 3 años).
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Dosímetro de radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes y accesorios:
1 | Realizar cambio de mangueras en caso de que presenten desgaste o ruptura.
2 | Realizar cambio de frenos y cambio del sistema de frenos en caso de que se encuentren con desgaste excesivo.
3 | Realizar cambio de ventiladores en mal estado del sistema de refrigeración y ventilación.
4 | Realizar revisión de válvulas, niveles y presión de aceite. Efectuar cambio de aceite en caso necesario.
5 | Verificar el correcto estado de los carbones de los motores del equipo, realizar su reemplazo en caso de ser necesario.
6 | Realizar cambio de la(s) botonera(s) del equipo dañadas.
7 | Realizar reemplazo de tornillería, baleros, retenes, poleas, correas y partes mecánicas dañadas por desgaste.
8 | Realiza reemplazo de la batería CMOS en caso necesario (al menos cada 3 años).
9 | Reemplazar el cañón de electrones, cátodo caliente o su equivalente (fuente virtual), en caso de ser necesario.
Calibraciones:
1 | Realizar la calibración y verificación de parámetros de las tarjetas de programación (adjuntar tablas con las pruebas de las mismas).
2 | Realizar la calibración y verificación de señales en forma de onda (adjuntar tablas e imágenes con las pruebas de las mismas).
3 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes de la mesa de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
4 | Efectuar la verificación y calibración de los distintos puntos de los componentes del Gantry de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, respetando las tolerancias marcadas.
5 | Revisar y realizar ajuste del isocentro.
6 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
Verificación final:
1 | Efectuar encendido y apagado del equipo verificando el estado de autocomprobación en caso de contar con este.
2 | Verificación final de los datos de PMI del sistema hidráulico, datos de vacío y valores de BMAG.
3 | Verificación de voltaje de fase de línea.
4 | Realizar pruebas de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente para todos los elementos del equipo.
5 | Verificar que se haya realizado una irradiación completa (tiempo igual o menor al establecido en el manual del fabricante) por aplicador.
6 | Verificación que los datos de calibración se hayan guardado y efectuado correctamente.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 52
EQUIPO: |  | UNIDAD DE RADIOTERAPIA CON COBALTO 60 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.771.0050
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones de dosis emitida.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si las carcasas cuentan con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y componentes que lo conforman.
2 | Inspección visual y funcional del colimador en sus etapas (primaria y/o secundaria de acuerdo al manual del fabricante).
3 | Inspección visual y funcional de botoneras o membranas e instrumentos de control. En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
4 | Realizar inspección al sistema de posicionamiento/ fijación del paciente y posicionamiento del Gantry, verificando las alarmas de colisión y de advertencia.
5 | Verificar el funcionamiento correcto del sistema de posicionamiento de mesa de tratamiento (movimientos mecánicos, desplazamiento y sistemas de seguridad mecánica).
6 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
7 | Realizar inspección del estativo, así como sus piezas externas, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
8 | Verificar el estado y funcionamiento del sistema de dosimetría.
9 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurándola operatividad y confiabilidad del mismo.
10 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Inspección de Fuente de Cobalto-60:
1 | Inspección visual del cabezal de la unidad en busca de signos de desgaste o corrosión.
2 | Verificar el correcto posicionamiento y fijación de la fuente dentro del cabezal, en caso contrario, corregir el error.
3 | Verificar los demás elementos de la fuente (Blindaje radiológico y sistema de apertura/cierre de exposición).
4 | Verificar que no existan obstrucciones en el trayecto de la fuente.
5 | Realizar la verificación de la dosis emitida por la fuente, en comparación con la dosis esperada y calcular el remanente de vida útil para la fuente y anotarlo en el reporte de servicio.
6 | Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de interbloqueo, en caso de encontrar algún error o falla, deberá corregirlo.
Servicio:
Inspección general de componentes:
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas y componentes electrónicos, botoneras, mandos de control y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, deben ser corregidos o cambiados.
2 | Es necesario verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta/requiere el equipo y sustituirlos o suministrarlos en caso necesario.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de paro de emergencia, en caso contrario, corregir.
4 | Verificar el funcionamiento de botones de encendido y apagado del equipo y del sistema de control y monitorización del paciente y equipo.
5 | Revisar el correcto funcionamiento de los motores de la unidad, verificando que los movimientos se realicen en todos los grados de libertad marcados por el manual de servicio del fabricante, incluidas las tolerancias.
6 | Realizar revisión de Gantry de manera interna y externa en sus componentes fijos y móviles. De ser necesario, deberá realizar las correcciones o cambios pertinentes.
7 | Verificar que el voltaje de trabajo de Gantry sea el especificado por el fabricante, además revisar el estado del cableado, en caso de que los cables y/o conexiones se encuentren degradados, deberán remplazarse por nuevos y se deberán documentar el tipo de cables utilizados, mismos que deberán cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas por el fabricante.
8 | Verificar el estado y funcionalidad del sistema de apertura/cierre del sistema de colimación, así como los movimientos de entrada y salida de la fuente de Co-60 y el blindaje de la fuente en posición de reposo.
9 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de suministro de radiación funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar corrección.
a) Pantalla y botonera
1 | Verificar que la(s) pantalla(s) encienda(n) correctamente y sin artefactos.
2 | Realizar una revisión completa del estado de la botonera del equipo (en sala y consola de control).
b) Elementos mecánicos
1 | Asegurarse de que todos los desplazamientos motorizados son suaves y normales y cuentan con los grados de libertad establecidos por el fabricante (tolerancias marcadas por el manual de usuario).
2 | Realizar una inspección completa del correcto estado y movimiento del carrousel y sus rodamientos asociados.
3 | Realizar lubricación y ajuste de elementos mecánicos en general (polea, sinfín, rieles, flecha de motor, engranes, etc.).
4 | Lubricar de cojinetes del Gantry.
5 | Realizar limpieza y lubricación de todos los elementos mecánicos del Gantry y los controles (en caso de que aplique).
6 | Revisar el sistema de carrera y sistema de colimador.
c) Mesa de paciente
1 | Realizar limpieza y lubricación de los elementos mecánicos de la mesa.
2 | Verificar que los movimientos se realicen de acuerdo a los grados de libertad establecidos por el manual del fabricante y sin roces.
3 | Realizar revisión del balance de la mesa.
d) Gantry
1 | Realizar inspección general del sistema de contrapesos, cables, juntas hidráulicas giratorias y juntas de rotación, en caso de encontrar desgaste o mal funcionamiento en éstas, deberá reemplazarlas.
2 | Inspeccionar que el ensamblaje, funcionamiento, entrada y salida de voltajes del interruptor de energía sea el adecuado de acuerdo al manual de servicio del equipo.
3 | Verificar el estado de las placas de colimación del Gantry, en caso de daño en ellas, deberá reemplazarlas.
4 | Efectuar revisión del Gantry y hacer el torque/ajuste/sujeción al anclaje del mismo.
5 | Realizar la revisión de sistema de almacenamiento de fuente (aislamiento cuando no se encuentra en uso). Verificar la hermeticidad del contenedor y corregir en caso de ser necesario.
e) Módulo colimador y bloqueador de haz
1 | Realizar inspección operacional (movimiento forma y constante de las láminas colimadoras. Realizar ajuste y calibración en caso de ser necesario.
2 | Realizar inspección y lubricación del colimador (superior e inferior).
3 | Realizar limpieza y ajuste de mica y espejo. Reemplazar lámpara en caso de ser necesario.
4 | Realizar revisión de sensor detector.
5 | Limpiar, inspeccionar y lubricar el tope de haz retráctil.
6 | Realizar la optimización del haz de radiación, verificar las alarmas.
7 | Efectuar el test para cabezal de acuerdo al manual de usuario, realizar revisión de isocentro del equipo y calibración de cabezal.
8 | Realizar revisión de haz de luz, ajuste en caso de ser necesario.
f) Sistema de cómputo (Consola y Estación de trabajo)
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio).
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
g) Sistema de alineación láser y posicionamiento (en caso de que cuente con este)
1 | Realizar revisión del correcto funcionamiento del sistema de alineación láser y del sistema de posicionamiento (mesa y Gantry), prueba de posicionamiento óptico.
2 | Realizar limpieza, ajuste y lubricación de los sistemas asociados al sistema de posicionamiento y alineación láser. Verificar su estado de acuerdo a los procedimientos descritos en el manual del fabricante.
h) Sistema de dosimetría
1 | Realizar revisión de la integridad del sistema de dosimetría (cámaras de ionización) y su correcto funcionamiento.
i) Sistema de video y comunicación
1 | Verificar que las cámaras de video de vigilancia para el paciente funcionen correctamente.
2 | Verificar que el sistema de comunicación bidireccional funcione correctamente en ambas direcciones.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Calibrador de dosis de radiación (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cámara de ionización (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Dosímetro de radioterapia (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para contar con la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Limpieza interna del equipo:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con pulsera antiestática (cuando aplique), portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos o reemplazar la pieza.
5 | Realizar limpieza y aspiración de polvo a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos. Se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
6 | Limpiar y aspirar todas las cubiertas del equipo verificando que estas no alojen polvo, pelusa o algún residuo externo al equipo.
7 | Realizar la limpieza adecuada de la mesa de tratamiento del paciente, verificar que los movimientos se realicen correctamente y en todos sus grados de libertad (considerando las tolerancias), ajustar en caso de ser necesario y lubricar adecuadamente las piezas móviles.
8 | Realizar la limpieza interna de la estación de trabajo y periféricos donde se controla el software del equipo.
9 | Realizar limpieza de Gantry y todas sus piezas internas.
10 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Verificar que los indicadores visuales y auditivos de trabajo y alarmas funcionen adecuadamente. De ser requerido, realizar reemplazo.
2 | Verificar el correcto funcionamiento de la estación de trabajo, visualización y periféricos de control del software del equipo, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, de no ser así, deberá ser actualizado (software con licencia original de fabricante y todas las funciones y opciones instaladas previamente).
4 | Corroborar si el equipo requiere cambio de conexiones y cables internos o externos. De ser requeridos se deberán reemplazar por refacciones nuevas y originales.
5 | Revisar de manera detallada las piezas móviles de sistemas internos y externos, sensores y actuadores, así como conexiones eléctricas o electrónicas para verificar su funcionamiento. En caso de ser necesario se deberán remplazar por refacciones nuevas y originales.
6 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas y ventiladores de acuerdo a manual de servicio.
7 | En caso de que se haya excedido el tiempo de vida de la fuente de Cobalto-60 y/o que ya no emita la dosis esperada, deberá suministrar una fuente nueva y realizar los trámites y procedimientos pertinentes para la disposición final de la fuente antigua.
Calibración:
1 | El equipo deberá completar satisfactoriamente los auto test de arranque y test de funcionamiento. En caso contrario, corregir los errores pertinentes.
2 | Realizar calibración del sistema de dosimetría con trazabilidad a una cámara de ionización calibrada en un laboratorio autorizado y avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Deberá presentar y entregar el certificado de calibración.
3 | Calibrar la apertura y alineación del sistema del colimador.
4 | Calibrar la uniformidad del haz de radiación.
5 | Realizar las calibraciones pertinentes de acuerdo a las especificaciones de fabricante y requeridas en el manual de servicio.
6 | Calibrar los controles dosimétricos del equipo conforme a lo especificado por el fabricante (ver manual de servicio).
Verificación de funcionamiento:
1 | Verificar la correcta programación y ejecución de los procedimientos, utilizando diferentes criterios o configuraciones definidas.
2 | Verificar el correcto funcionamiento operativo del software, en caso contrario, corregir.
3 | Corroborar que el Gantry realice correctamente los movimientos de rotación y/o longitudinales, de acuerdo al rango señalado en el manual del fabricante, considerando las tolerancias especificadas. Deberá verificar, además que el equipo se mantenga en la posición deseada (freno) y que inicie y finalice el movimiento cuando se indique.
4 | Verificar el sistema de frenado de la mesa y sus movimientos, corroborando que estos se realicen en su totalidad y de manera adecuada, de acuerdo al manual del fabricante. Asegurarse que el inicio y fin de movimiento sea de acuerdo a lo indicado y que el rango de movimiento sea completo, considerando las tolerancias marcadas en el manual de servicio.
5 | Realizar la verificación de las pruebas de dosimetría del equipo, mismas que deberán coincidir de acuerdo al certificado de calibración entregado, considerando las tolerancias marcadas.
6 | Corroborar que las piezas o refacciones que hayan sido reemplazadas funcionen de manera adecuada de acuerdo al manual del fabricante.
7 | Verificar que las alarmas del equipo se activen en el momento adecuado. Realizar pruebas de errores y simulación de fallas, con el fin de corroborar.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo y de acuerdo a las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios con el fin de no causar daños.
3 | Realizar la limpieza, lubricación y ajuste de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, poleas, baleros, bujes, brazos, etc.) con lubricante adecuado para el equipo, de acuerdo a las especificaciones de manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento frente al personal usuario, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos y que finalice el procedimiento y/o prueba de funcionamiento satisfactoriamente.
2 | Suministro de consumibles, según se requiera y accesorios según se requiera para las pruebas de funcionamiento (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del funcionamiento del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Verificación de todos los parámetros del equipo y sus circundantes/accesorios/equipo periférico involucrado en su funcionamiento.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados y soporte remoto de la unidad.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 53
EQUIPO: |  | SISTEMA DE PLANEACION DE TRATAMIENTOS TRIDIMENSIONAL CON INTERFASE PARA RADIOTERAPIA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0680
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). • Pruebas con phantoma adecuado.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones, instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y todos los elementos que lo conforman.
3 | Inspección visual y funcional de la pantalla, teclado, mouse, periféricos e instrumentos de control. Así como del sistema de adquisición de datos y cables de comunicación o routers que los conforman (si aplica). En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
4 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado.
5 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: sistema de recabación de datos, pantalla, CPU o estación de trabajo, periféricos, no brake y/o reguladores de voltaje (en caso de que aplique) y software. En caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante.
3 | Verificar que los controles (teclado, mouse, panel táctil) se encuentren en buen estado y funcionales, evaluando la respuesta adecuada y en el tiempo que se debe.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo de acuerdo a manual de servicio, asegurándose de contar con pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza adecuada a la fuente de poder, tarjeta madre, unidades de memoria, unidad de DVD y unidad de Disco duro, de acuerdo a las recomendaciones de fabricante.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio), incluidas las opciones y características anteriormente instaladas.
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento se transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
2 | Revisar y realizar copias de seguridad, verificación de errores, optimización de unidad, liberación de espacio en disco y protección de software.
3 | Verificar la conectividad con los equipos de envío y recepción de información e imágenes (LINAC, simulador, braquiterapia, etc.), en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Calibración:
1 | Revisión y calibración de protocolos de planeación y medida.
2 | Verificación de la adquisición de resultados y algoritmo para el cálculo y análisis de dosis (si aplica).
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y pruebas de todos los sistemas de adquisición de datos (si aplica).
2 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento con un phantoma adecuado de forma satisfactoria.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del correcto funcionamiento del equipo.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Verificación de resultados obtenidos en las pruebas.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 54
EQUIPO: |  | SIMULADOR GRANDE PARA RADIOTERAPIA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.830.0075
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). •Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Pruebas de calidad de tubo de Rayos X con medidor de kVA.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de autoverificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y sean de fácil interpretación, realizar verificación de la botonera de la interfaz, revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando, se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x se iluminan cuando estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
7 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
8 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
9 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar su limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada de software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos que no estén en uso y que se encuentren ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
7 | Verificar y calibrar las herramientas de medición anatómicas tanto de software y hardware.
8 | Verificación de la reciprocidad de las relaciones geométricas entre la unidad de tratamiento y el blanco, utilizando sistemas de referencia recomendadas por el fabricante.
9 | Verificación de la proyección de las líneas provenientes del sistema a la camilla del equipo.
10 | Realizar y presentar el cálculo de dosis relacionada a un protocolo de imagen.
11 | Realizar verificaciones del haz de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
12 | Verificación de comunicación y traslado de datos desde el equipo de adquisición de imágenes hacia el equipo de simulación de posición de haz.
13 | Realizar prueba de adquisición de un blanco especifico, y posteriormente realizar la prueba de funcionamiento de la unidad de radioterapia para ese mismo blanco, considerando los márgenes de fabricante.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno u algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Efectuar limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms adecuados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro, entregar reporte.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 55
EQUIPO: |  | SIMULADOR RESTRINGIDO PARA RADIOTERAPIA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.830.0091
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
•Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. •Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). •Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Pruebas de calidad de tubo de Rayos X con medidor de kVA.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto-verificación en caso de ser posible).
2 | Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto, incluyendo la pintura para evitar corrosiones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
3 | Verificar que los iconos del mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo se encuentren visibles y sean de fácil interpretación, realizar verificación de la botonera de la interfaz, revisión y corrección de los mensajes de advertencia y error.
4 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
5 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta, realizar ajuste de los datos de pantalla.
6 | Estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS, pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando, se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, así como también que los indicadores de activación de rayos x se iluminan cuando estén activados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo y la sala, en caso contrario, deberá corregir el error. Verificar el accionamiento de las luces y alarma ante la emisión de radiación.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
5 | Realizar limpieza de los conectores y el transductor asociado al equipo.
6 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, generador de alto voltaje, CPU y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
7 | Pruebas de movimientos motorizados horizontales y verticales de la mesa y Gantry (angulación, en caso de que cuente con esta opción).
8 | Realizar estudio de prueba, verificando la calidad de la imagen y que la dosis de radiación programada coincida con la entregada (kV y mA)m con un kV-metro.
9 | Verificar el estado de las tarjetas de potencia y distribución de voltajes del UPS y supresor de picos. Realizar limpieza de las tarjetas, medición de voltajes de entrada y salida y corrección en caso de ser necesario.
Limpieza, revisión y mantenimiento interno del equipo:
a) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar su limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
b) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Revisión de componentes, accesorios y software:
1 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
2 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
3 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
4 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
5 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada de software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
6 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
7 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos que no estén en uso y que se encuentren ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
8 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
9 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Verificación de funcionamiento y calibraciones:
1 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
5 | Revisión de indicadores de radiación.
6 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
7 | Verificar y calibrar las herramientas de medición anatómicas tanto de software y hardware.
8 | Verificación de la reciprocidad de las relaciones geométricas entre la unidad de tratamiento y el blanco, utilizando sistemas de referencia recomendadas por el fabricante.
9 | Verificación de la proyección de las líneas provenientes del sistema a la camilla del equipo.
10 | Realizar y presentar el cálculo de dosis relacionada a un protocolo de imagen.
11 | Realizar verificaciones del haz de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
12 | Verificación de comunicación y traslado de datos desde el equipo de adquisición de imágenes hacia el equipo de simulación de posición de haz.
13 | Realizar prueba de adquisición de un blanco especifico, y posteriormente realizar la prueba de funcionamiento de la unidad de radioterapia para ese mismo blanco, considerando los márgenes de fabricante.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
2 | Verificar, de ser posible, el estado del dieléctrico del tubo de Rx, deberá asegurarse de que las conexiones se encuentren en buen estado y no tengan carbonizaciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica)
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
d) Monitor de área (si aplica)
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno u algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Efectuar limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
2 | Calibración de sistema usando Phantoms adecuados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
3 | Desarrollar pruebas de aceptación de acuerdo a especificaciones del fabricante. Verificar la dosis suministrada con un kV-metro, entregar reporte.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## 56
EQUIPO: |  | SISTEMA DE PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA | NEGRITAS MONTSERRAT 9 | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0276
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (antes, durante y después del servicio). • Pruebas con phantoma adecuado.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar condiciones, instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra operando.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), revisar desgaste de piezas y todos los elementos que lo conforman.
3 | Inspección visual y funcional de la pantalla, teclado, mouse, periféricos e instrumentos de control. Así como del sistema de adquisición de datos y cables de comunicación o routers que los conforman (si aplica). En caso de encontrarse dañados deberán ser reemplazados.
4 | Verificar condición física y funcional de todos los elementos del sistema eléctrico asociado.
5 | Verificar el encendido y pruebas de funcionamiento del equipo de forma previa al inicio del mantenimiento preventivo.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: sistema de recabación de datos, pantalla, CPU o estación de trabajo, periféricos, no brake y/o reguladores de voltaje (en caso de que aplique) y software. En caso de existir desperfectos, deben ser corregidos.
2 | Verificar que el voltaje de trabajo sea el especificado por el fabricante.
3 | Verificar que los controles (teclado, mouse, panel táctil) de encuentren en buen estado y funcionales, evaluando la respuesta adecuada y en el tiempo que se debe.
b) Gantry
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y/o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los conductos de refrigeración y/o de ventilación.
6 | Limpieza del sistema de enfriamiento del tubo de Rayos X. En caso de que el equipo sea refrigerado por agua, deberá realizar desincrustación de las mangueras y sistema completo, limpieza o cambio de los filtros y del sistema de bombeo, así como recarga de agua en caso de ser sistema cerrado; en caso de ser de aire, deberá limpiar o cambiar los filtros de aire, las rejillas de entrada y verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores/extractores, realizar limpieza y lubricación.
7 | Verificar los alrededores del tubo de RX en busca de derrames de aceite dieléctrico, en caso de existir derrames, realizar su limpieza y corregir el error.
8 | Realizar revisión de fuente de voltaje asociada al Gantry. Verificar voltajes de entrada y salida, en caso contrario, deberá realizar las correcciones necesarias.
9 | Verificar conexión y estado de los relevadores y fusibles de potencia, en caso de encontrar desperfectos, deberá reemplazar la pieza o realizar la corrección que aplique.
10 | Realizar limpieza del anillo y las escobillas de datos y voltaje o en caso contrario, limpieza de las antenas de recepción del Gantry.
c) Mesa
1 | Levantar la protección (falda) de la mesa, verificar que no existan roces entre capas, realizar limpieza y/o corregir en caso de ser necesario.
2 | Realizar revisión del encoder de la mesa (horizontal y vertical), ajustar en caso de ser necesario.
3 | Revisar, limpiar y engrasar los elementos mecánicos (motor sin fin horizontal y vertical), verificar voltajes de entrada y corregir en caso de ser necesario. Verificar el muelle de retorno, en caso de que presente roces, deberá corregir la posición.
4 | Verificar los voltajes de entrada y de salida de la fuente de voltaje, en caso necesario, realizar los ajustes necesarios.
5 | Realizar revisión de los movimientos de la mesa, en caso de algún error, deberá corregirlo.
6 | Revisión de seguros magnéticos, en caso de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
d) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo de acuerdo a manual de servicio, asegurándose de contar con pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar daños al equipo.
2 | Realizar limpieza a los componentes con agentes adecuados no corrosivos ni abrasivos, se debe realizar limpieza de manera cuidadosa a las tarjetas y componentes electrónicos con materiales y maniobras aceptadas por el fabricante.
3 | Realizar limpieza adecuada a la fuente de poder, tarjeta madre, unidades de memoria, unidad de DVD y unidad de Disco duro, de acuerdo a las recomendaciones de fabricante.
Partes móviles:
1 | Inspección, ajuste, y lubricación de elementos con grados de libertad o desplazables: *Verificar sistemas con desplazamiento, evaluando visualmente si los sistemas se encuentran en correcto estado físico.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica: *Realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Limpieza y lubricación del eje del colimador.
4 | Realizar limpieza y lubricación del rotor asociado al tubo de rayos X y los detectores. Asegurarse que se encuentren correctamente anclados a las partes metálicas del rotor. Realizar limpieza de las antenas de recepción en el rotor o Gantry.
Monitor de radiación beta/gamma tipo Geiger Müller (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera (si aplica) funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realizar un barrido de las lecturas de referencia para comparar las lecturas del detector con las esperadas de la fuente de calibración.
Monitor de área (si aplica):
1 | Inspeccionar condiciones operativas: instalaciones, estado general del equipo y lugar donde se encuentra.
2 | Revisar que el equipo se encuentre limpio, sin daños físicos (golpes, rayones, grietas o fisuras), corregir en caso de ser necesario.
3 | Verificar que las baterías y la botonera funcionen de manera correcta, verificar que las alarmas del umbral de radiación estén funcionando correctamente.
4 | Realizar la calibración, la cual debe ser realizada por un laboratorio de calibración avalado por EMA, la calibración deberá tener vigencia de por lo menos 1 año (en caso de que la duración sea menor, deberá realizar las calibraciones necesarias para tener la vigencia solicitada). Deberá entregar un certificado de calibración donde se estipule la vigencia de la calibración.
5 | Realiza una prueba de respuesta del monitor exponiéndolo a una fuente de radiación conocida y asegurándote de que el equipo responda adecuadamente de acuerdo a los datos esperados.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar revisión del banco de baterías del UPS del sistema de cómputo (consola y estación de planeación).
2 | Verificar que el software del sistema de control, planeación y equipo se encuentre vigente y cuente con la versión más actualizada, en caso contrario, actualizarlo (software original y vitalicio), incluidas las opciones y características anteriormente instaladas.
3 | Verificar el estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un disco duro externo, etiquetado con la fecha y número de serie del equipo, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que no se encuentren en uso y que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
4 | Realizar inspección física de los sistemas de cómputo asociados al equipo en busca de daños, revisión de conexiones y de correcto funcionamiento, corrección en caso de ser necesario.
5 | Validar las conexiones entre sistema de tratamiento y planificación y entre el sistema de planificación y del simulador, verificando que las imágenes y datos del tratamiento de transfieran adecuadamente entre cada etapa.
6 | Realizar revisión de la memoria de errores. Realizar su corrección, dando prioridad a aquellos que comprometan la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario.
7 | Revisar y realizar copias de seguridad, verificación de errores, optimización de unidad, liberación de espacio en disco y protección de software.
8 | Verificar la conectividad con los equipos de envío y recepción de información e imágenes (LINAC, simulador, braquiterapia, etc.), en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
9 | Revisión por piezas con desgaste para su reemplazo: Realizar sustitución de los elementos o partes con vida útil limitada, como las escobillas de datos.
10 | Revisión y ajuste de cable de línea (reemplazo en caso necesario).
11 | Realizar cambio de filtros de entrada de aire al Gantry y mesa, así como del equipo de cómputo asociado.
12 | Verificar que las pantallas de control y visualización enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
13 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada de software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
14 | Realizar pruebas de reconstrucción de imágenes para la detección de posibles errores.
15 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos que no estén en uso y que se encuentren ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo (en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno).
16 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
17 | Revisión de la memoria de errores y su corrección.
Calibración:
1 | Revisión y calibración de protocolos de planeación y medida.
2 | Verificación de la adquisición de resultados y algoritmo para el cálculo y análisis de dosis (si aplica).
3 | Realizar las calibraciones recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
4 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
5 | Verificación del correcto funcionamiento del tubo, detectores y reconstructor mediante la evaluación de la calidad de las imágenes adquiridas en los diferentes protocolos disponibles del equipo, en busca de detección de posibles artefactos.
6 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación (realizar ajuste en caso de ser necesario).
7 | Revisión de indicadores de radiación.
8 | Verificar el correcto funcionamiento del intercomunicador paciente-operador, en caso de mal funcionamiento, deberá corregir el error.
9 | Verificar y calibrar las herramientas de medición anatómicas tanto de software y hardware.
10 | Verificación de la reciprocidad de las relaciones geométricas entre la unidad de tratamiento y el blanco, utilizando sistemas de referencia recomendadas por el fabricante.
11 | Verificación de la proyección de las líneas provenientes del sistema a la camilla del equipo.
12 | Realizar y presentar el cálculo de dosis relacionada a un protocolo de imagen.
13 | Realizar verificaciones del haz de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
14 | Verificación de comunicación y traslado de datos desde el equipo de adquisición de imágenes hacia el equipo de simulación de posición de haz.
15 | Realizar prueba de adquisición de un blanco especifico, y posteriormente realiazar la prueba de funcionamiento de la unidad de radioterapia para ese mismo blanco, considerando los márgenes de fabricante.
a) Tubo de RX
1 | Realizar pruebas de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera su cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión general y pruebas de todos los sistemas de adquisición de datos (si aplica).
2 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
3 | Verificar el correcto funcionamiento del equipo de cómputo y periféricos donde se controla el software del sistema de planeación, en caso de detectar fallas, deberán ser corregidas.
Revisión de periféricos:
a) Generador de Alto Voltaje
1 | Inspección visual en busca de daños físicos.
2 | Verificación de voltajes de entrada y salida (deberán encontrarse dentro de las tolerancias señalados por el fabricante en el manual de servicio).
3 | Inspección de conexiones de voltaje de entrada y salida, limpieza de clemas y cable.
4 | Realizar verificación de pastilla de seguridad asociada, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar su sustitución.
b) UPS
1 | Verificar los voltajes de entrada y salida del equipo, así como el rizado de la salida regulada, deberá encontrarse dentro de las tolerancias marcadas por el manual del fabricante.
2 | Realizar limpieza interna de las tarjetas electrónicas. Verificación de memoria de errores.
3 | En caso de que las baterías del UPS asociado se encuentren cerca del término de su vida útil, deberá reportarlo en la orden de servicio y al personal.
c) Equipo de cómputo (estaciones de adquisición, visualización e interpretación)
1 | Realizar verificación de CPU, UPS y pantalla del equipo de cómputo de adquisición y reconstrucción/visualización. Deberá realizar la limpieza interna de los equipos.
2 | Realizar actualización de software, en caso necesario. Verificación de memoria de errores.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas para no causar daños al equipo, siguiendo las indicaciones de manual de servicio.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante y en las concentraciones adecuadas y no directamente a los accesorios para no causar daños o de acuerdo a las recomendaciones de fábrica.
Verificación final:
1 | Se deberá realizar prueba de funcionamiento, verificando que el equipo no cuente con errores, sonidos atípicos, problemas de encendido, ejecución o término de procesos operativos. Deberá finalizar el procedimiento y/o prueba de funcionamiento con un phantoma adecuado de forma satisfactoria.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (dependiendo marca y modelo del equipo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación del correcto funcionamiento del equipo.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Verificación de resultados obtenidos en las pruebas.
Demostración y entrega |  | Demostración de pruebas a entera satisfacción del personal usuario o encargado del área.
Recomendaciones para correcto uso y cuidado por escrito.
Tiempo de respuesta |  | Mantenimiento Preventivo: De acuerdo a programación.
Mantenimiento Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## A
EQUIPO: |  | ANALIZADOR DE GASES PH Y ELECTROLITOS DURANTE LA CIRCULACION EXTRACORPOREA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 533.036.0149
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Entrega de reporte con registro depruebas y calibración con patrones establecidos de acuerdo al manual del fabricante. • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspección del estado de botonera e instrumentos del control. En caso de encontrarse dañados deberá reemplazarlos.
3 | Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, entre otros).
4 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
5 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Efectruar la inspección y verificación de mangueras y bombas, que no se encuentre fuga en ellas y remplazar en caso de ser necesario.
3 | Realizar la verificación de funcionamiento de sensores, pantalla touch (si aplica) y periféricos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Desensamblar y limpiar los componentes internos siguiendo el proceso definido por el fabricante.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar reemplazo de la tarjeta de microsensores y/o componentes electrónicos, cuando se requiera.
2 | Realizar reemplazo del cartucho del calibrador, cuando se requiera.
3 | Realizar remplazo de mangueras, cuando se requiera.
4 | Realizar remplazo de bomba, cuando se requiera.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Realizar verificación de los sensores, mangueras y bomba.
2 | Efectuar verificación de las pruebas de control de calidad conforme al manual del fabricante.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando algún detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento buen estado de sus partes.
Verificación de fiabilidad de estudios con el control de calidad.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## B
EQUIPO: |  | CALIBRADOR DE DOSIS DE RADIOISOTOPOS | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.154.0032
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOTERAPIA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Certificado de calibración de equipo ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad se encuentra limpia, sin daños, grietas o fisuras. Revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo. En caso de desgaste excesivo o daño, realizar cambio de accesorio.
3 | Verificar el estado del cable de alimentación: debe ser grado médico, encontrarse libre de daños o fracturas, con pines en buen estado. Clavijas en buen estado. En caso de detectar daño alguno, deberá realizar cambios de los mismos.
4 | Verificar las condiciones ambientales que sean óptimas para el equipo, de acuerdo a lo que indique el fabricante.
5 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
6 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Revisar el selector de aumentos, filtros y el mecanismo de ajuste.
3 | Revisar que los botones, perillas switches y conectores no se encuentren rotos ni flojos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar pruebas de control de contaminación para garantizar la integridad del sistema.
3 | Realizar limpieza y ajuste del sistema.
4 | Realizar limpieza de filtros de polvo y de los ventiladores internos del equipo (ventilador de la fuente de alimentación, CPU, y los que apliquen).
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar un respaldo de información (en caso de que aplique).
2 | Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de luminarias en caso necesario (si aplica).
3 | Verificar que se cuente con la última versión de software, de no ser así se deberá de cargar el nuevo sistema (si aplica).
d) Prueba de funcionamiento
1 | Realizar pruebas funcionamiento según indique el manual del fabricante.
2 | Realizar pruebas con distintos patrones calibrados (especificar y anexar certificado)
3 | Asegurar que la cámara de ionización no tenga fugas.
4 | Realizar auto test para verificar alguna anomalía, de ser así, realizar el arreglo correspondiente.
5 | Realizar todas las pruebas correspondientes con el manual del fabricante.
6 | Asegurarse de que las alarmas y sistemas de seguridad estén operativos.
e) Calibración
1 | Realizar calibraciones según las recomendaciones del fabricante y las normativas locales. Deberá ser realizado por un laboratorio certificado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). Debiendo anexar certificado de calibración a la orden de servicio entregada.
2 | Verificar la linealidad del calibrador utilizando fuentes de referencia conocidas. (Ajustar cualquier desviación en la calibración).
3 | Se deberá documentar al menos: fuente, actividad actual, actividad media, factor de calibración (con su respectiva incertidumbre), fecha de calibración y la vigenicia de esta.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej, punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra). El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores y/o analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## D
EQUIPO: |  | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA MAGNETICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | SIN CLAVE
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Entrega de reporte con registro para los diferentes ciclos.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Realizar inspección visual y funcional antes de proceder al mantenimiento.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes, como lo son: sistemas de flujo, bombas y filtros.
2 | Verificar el estado de los cables y conectores de red externos.
3 | Efectuar inspección de sistema de flujo.
4 | Realizar inspección de bomba de presión.
Limpieza interna del equipo:
1 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá realizar remoción de polvo con una brocha adecuada.
2 | Efectuar la limpieza interna bomba de irrigación usando pulseras antiestáticas.
3 | Realizar la limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores y ramales utilizando limpiador de contacto eléctrico.
4 | Realizar limpieza de consola y adaptadores.
5 | Realizar purga de ductos de los medios de contraste.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar cambio de boquilla del inyector y O-rings y sellos.
2 | Efectuar cambio de mangueras y filtro, cuando sea necesario.
Verificación de funcionamiento:
1 | Realizar revisión de panel y/o membrana de control de parámetros. Programar su reemplazo de ser necesario.
2 | Verificar conexiones y cables que podrían estar sueltos o con signos de recalentamiento, de ser necesario, realizar cambio de los mismos.
3 | Realizar la verificación de botones, pulsadores de programación y sistema de paro de emergencia.
4 | Efectuar revisión de sistema de calefacción, realizar corrección o sustitución en caso de detectar mal funcionamiento.
Limpieza externa:
1 | Limpiar toda la superficie externa de la máquina con un paño suave para eliminar la suciedad y polvo.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar pruebas de funcionamiento.
Verificación de funcionamiento del equipo.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## E
EQUIPO: |  | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA | ÍNDICE
CLAVE: |  | SIN CLAVE
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Entrega de reporte con registro para los diferentes ciclos.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Inspección visual y funcional antes de proceder al mantenimiento.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes, como lo son: sistemas de flujo, bombas y filtros.
2 | Verificar el estado de los cables y conectores de red externos.
3 | Efectuar inspección de sistema de flujo.
4 | Realizar inspección de bomba de presión.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá realizar remoción de polvo con una brocha adecuada.
2 | Efectuar la limpieza interna bomba de irrigación usando pulseras antiestáticas.
3 | Realizar la limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores y ramales utilizando limpiador de contacto eléctrico.
4 | Realizar limpieza de consola y adaptadores.
5 | Realizar purga de ductos de los medios de contraste.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de boquilla del inyector y O-rings y sellos.
2 | Efectuar cambio de mangueras y filtro, cuando sea necesario.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Realizar revisión de panel y/o membrana de control de parámetros. Programar su reemplazo de ser necesario.
2 | Verificar conexiones y cables que podrían estar sueltos o con signos de recalentamiento, de ser necesario, realizar cambio de los mismos.
3 | Realizar la verificación de botones, pulsadores de programación y sistema de paro de emergencia.
4 | Efectuar revisión de sistema de calefacción, realizar corrección o sustitución en caso de detectar mal funcionamiento.
Limpieza externa:
1 | Limpiar toda la superficie externa de la máquina con un paño suave para eliminar la suciedad y polvo.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar pruebas de funcionamiento.
Verificación de funcionamiento del equipo.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## F
EQUIPO: |  | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES | ÍNDICE
CLAVE: |  | SIN CLAVE
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Entrega de reporte con registro para los diferentes ciclos.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Realizar inspección visual y funcional antes de proceder al mantenimiento.
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes, como lo son: sistemas de flujo, bombas y filtros.
2 | Verificar el estado de los cables y conectores de red externos.
3 | Efectuar inspección de sistema de flujo.
4 | Realizar inspección de bomba de presión.
Limpieza interna del equipo:
1 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá realizar remoción de polvo con una brocha adecuada.
2 | Efectuar la limpieza interna bomba de irrigación usando pulseras antiestáticas.
3 | Realizar la limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores y ramales utilizando limpiador de contacto eléctrico.
4 | Realizar limpieza de consola y adaptadores.
5 | Realizar purga de ductos de los medios de contraste.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar cambio de boquilla del inyector y O-rings y sellos.
2 | Efectuar cambio de mangueras y filtro, cuando sea necesario.
Verificación de funcionamiento:
1 | Revisión de Panel y/o Membrana de control de parámetros. Programar su reemplazo de ser necesario.
2 | Verifique conexiones y cables que podrían estar sueltos o con signos de recalentamiento, de ser necesario, realizar cambio de los mismos.
3 | Verificación de botones pulsadores de programación y sistema de paro de emergencia.
4 | Efectuar revisión de sistema de calefacción, realizar corrección o sustitución en caso de detectar mal funcionamiento.
Limpieza externa:
1 | Limpiar toda la superficie externa de la máquina con un paño suave para eliminar la suciedad y polvo.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar pruebas de funcionamiento.
Verificación de funcionamiento del equipo.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## G
EQUIPO: |  | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.616.5108
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar las condiciones ambientales, instalaciones y estado general del equipo.
2 | Efectuar inspección general de los mecanismos de movimiento de la mesa. Deberá poder realizarse sin esfuerzo y sin sonidos o roces aparentes.
3 | Efectuar inspección general y verificar el estado del sistema eléctrico/electrónico (cable de alimentación, conexiones, componentes eléctricos o electrónicos sobrecalentados, banco de baterías, entre otros) y medir la resistencia de línea a tierra. En caso de fallo o desperfecto, deberá corregirlo.
4 | Realizar inspección general de los accesorios de la mesa (hombreras, braceras, pierneras, clamp's, etc.). Deberá restaurar la funcionalidad perdida en caso de aplicar. En caso de desgaste de tapicería por uso, deberá realizar el re-tapizado de las piezas de acuerdo al material inicial y con base en las instrucciones del fabricante.
5 | Efectuar la inspección de funcionamiento de sistema de rodamiento, pedal hidráulico y frenado.
6 | Realizar la revisión de pantalla o panel de control, botonera (en caso de que aplique) en busca de daños o defectos.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Efectuar la verificación en busca de fugas de la línea hidráulica. Corregir en caso de ser necesario.
Limpieza interna del equipo:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar limpieza de tornillo sinfín y pistón de elevación y posicionamiento de mesa. Sustituir el lubricante por uno de características similares.
6 | Realizar limpieza de las llantas y sistema de rodamiento y control.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Realizar cambio de gomas de las llantas, en caso de que aplique.
2 | Realizar cambio de pistones, sistema de elevación y/o posicionamiento de la cama, en caso de que aplique.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software (en caso de que aplique), en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
4 | En caso de que resulte necesario, deberá realizar el cambio del banco de baterías.
5 | Cambio de sensores de fin de carrera, en caso de que aplique.
6 | Realizar el cambio de las gomas de los pedales de control de la mesa.
7 | Realizar cambio de empaques tipo "O" ring del sistema hidráulico.
8 | Efectuar cambio de aceite de alta compresión adecuado para el sistema hidráulico.
9 | Cambio de seguros para montaje/desmontaje de braceras y pierneras.
Verificación de funcionamiento:
1 | Verificar funcionamiento de alarmas mediante simulaciones de fallo.
2 | Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación, en conjunto con el operador.
3 | Realizar la verificación del sistema de posicionamiento (manual y automático).
4 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema neumático de elevación y posicionamiento (si aplica).
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando detergente recomendado por el fabricante.
2 | Realizar limpieza de estructura en contacto con área negra, evitando que la suciedad y polvo lleguen al equipo.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de funcionamiento y buen estado de sus partes.
Verificación de correcta impresión de parámetros.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## H
EQUIPO: |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.619.0403
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta.
3 | Verificar el correcto montaje a la base del monitor y/o al muro.
4 | Verificar el estado de los accesorios (cable de alimentación, paletas (si aplica), latiguillos para ECG, oxímetro, brazalete de PANI, impresora (si aplica), entre otros). Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo.
5 | Verificar cable de alimentación: grado médico, libre de daños o fracturas, pines en buen estado. Clavijas en buen estado. En caso de daño realizar cambios de los mismos.
6 | Estado y vida útil de baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante (de reloj y de respaldo). También deberá especificar en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de que la batería se encuentre degradada o haya fenecido su vida útil, deberá reemplazarla por una nueva y original.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, partes aplicadas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes y con una angulación de 30°, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática (NO metálica) adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas, en caso de aplicar.
2 | Verificar la funcionalidad de indicadores audibles y visibles.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
4 | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada.
5 | Verificar el funcionamiento de los periféricos (sensor de SpO2, brazalete y mangueras de PANI, latiguillos de ECG, sensor de temperatura, etc.), en caso de encontrar averías en ellos o sus cables, deberá reemplazarlos.
6 | Realizar el cambio del cable de alimentación en caso de ser necesario.
Pruebas con simulador de paciente:
a) Módulo ECG
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente: Por lo menos a 40 lpm, 80 lpm y 120 lpm (Tolerancia que indique el fabricante o ±5%).
2 | Funcionamiento de alarmas cardiacas: Desconexión de latiguillo RA, desconexión de latiguillo LA, desconexión de latiguillo LL, desconexión de latiguillo RL, desconexión de latiguillo C, Alarma de asistolia.
3 | Verificación de alarmas programadas de acuerdo a las cardio-patologías.
4 | Realizar calibración de detección (en caso de ser necesario).
b) Frecuencia respiratoria
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente: Por lo menos ha: 10 rpm, 18 rpm, 26 rpm. (Tolerancia que indique el fabricante o ±5%).
c) Módulo NIBP
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, realizar por lo menos: * Prueba de fuga (tolerancia menor o igual a 15 mmHg/min o lo que indique el fabricante). *Prueba de descarga de presión (tolerancia menor o igual 330 mmHg o lo que indique el fabricante). *Tiempo de intervalo automático (Tolerancia ± 10% o que indique el fabricante). *Detener/cancelar (Tolerancia menor a 10 segundos o lo que indique el fabricante). Chequeo de correcto funcionamiento de bomba de insuflado.
2 | Chequeo de correcto funcionamiento en transductores de presión. Contraste de la medición del monitor contra la medición del analizador.
3 | Realizar calibración (en caso de ser necesario).
d) Módulo SpO2
1 | Comprobación de funcionamiento con simulador de paciente de SpO2 con el modelo correcto de dedal a diferentes porcentajes de saturación, por lo menos: 100%, 96% y 90% (Tolerancia ±3% o la que indique el fabricante).
2 | Cambio de sensor de SpO2 en caso de ser necesario.
3 | Realizar calibración del módulo (en caso necesario).
e) Módulo de temperatura
1 | Prueba de funcionamiento con simulador de paciente en diferentes rangos (patológicos y sanos) de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Por lo menos a: 35.5°C, 36.5°C, 37.5°C (Tolerancia ± 0.3 °C o la que indique el fabricante).
2 | Cambio de sensor de temperatura (en caso necesario).
3 | Deberá realizar calibración del módulo en caso de ser necesario.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej, punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial. Si aplica, envolver papel aluminio a sensor SpO2.
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad normal, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad invertida, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad normal, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad invertida, Tolerancia 500 µA). Y para cualquier otro sensor o transductor del monitor de signos vitales que sea aplicable las pruebas de corriente de fuga.
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## I
EQUIPO: |  | POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.774.0016
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Verificar cable de alimentación: grado médico, libre de daños o fracturas, pines en buen estado. Clavijas en buen estado. En caso de daño realizar cambios de los mismos.
3 | Calibrar los sensores de respiración, pulso y galvanómetro según las especificaciones del fabricante.
4 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
5 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
1.- Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, sensores de temperatura, resistencias y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Verificar componentes como estación de trabajo, disco, pantalla Ultra VGA, teclado, ratón, ECG de 12 derivaciones, regulador de voltaje y catéteres.
2.- Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
3.- Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar comprobación de catéteres, conectores, adaptadores, disco óptico para almacenamiento de datos. En caso de que no se encuentren o presente daños, realizar cambio por piezas originales.
2 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas.
3 | Verificar funcionalidad de indicadores audibles y visibles.
4 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
4.- Verificación de funcionamiento
1 | Realizar verificar el funcionamiento de las alarmas tanto visuales como auditivas (alarmas de fallo en la sonda y niveles de temperatura de la piel con simulador adecuado y calibrado, alarmas de falla de corriente y sistema, así como funcionamiento de las alarmas en condiciones estándar).
2 | Realizar verificar el funcionamiento de los modos de control (despliegues y monitoreo) según fabricante.
3 | Realizar verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de emergencia.
4 | Verificar y ejecutar procesos de prueba de flujo de aire y sonido, simulando estímulos externos para este último.
5 | Verificar el funcionamiento con baterías (si aplica).
6 | Verificar el funcionamiento de la impresora.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla) Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación, en caso de aplicar, de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Realizar pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## J
EQUIPO: |  | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE ALTO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0817
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Realizar la revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). Verificación de encendido y funcionamiento general (test de autoverificación en caso de ser posible).
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Verificación de Funcionamiento:
a) Estación de Trabajo
1 | Revisión y limpieza interna y externa de CPU y monitores de control, reconstructora de imagen y estación de trabajo. Realizar limpieza interna de los componentes y de la memoria interna del equipo.
2 | Respaldo del sistema (configuración y datos). Respaldar datos en unidad externa y eliminar del disco de la computadora en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno. El respaldo deberá entregarse al personal encargado del área.
3 | Revisión y ajuste de contraste, nitidez e iluminación de imagen.
4 | Revisión de comunicación entre consola de control y estación de trabajo. En caso de falla, deberá corregirlo.
5 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
b) Digitalizador:
1 | Revisar lámparas de digitalización, en caso de encontrar alguna fundida o con tiempo de vida cercano a fenecer, deberá reemplazarse.
2 | Revisar el correcto estado de los rodillos y verificar que no se encuentren agrietados o dañados, en caso contrario lubricarlos y/o sustituirlos en caso de ser necesario.
3 | Realizar limpieza y lubricación de flecha de motor y engranajes del sistema mecánico.
4 | Verificar que la pantalla y el módulo de control se encuentren en buen estado y calibrados. En caso contrario, deberá sustituir o corregir el error.
5 | Realizar una limpieza del sistema óptico y láser para evitar artefactos en la imagen.
6 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
7 | Verificar el estado de los sistemas mecánicos del equipo. Deberá realizar el reemplazo de bandas, poleas y/o engranajes desgastados o rotos. Realizar limpieza y lubricación de acuerdo al manual del fabricante.
c) UPS:
1 | Verificar las entradas y salidas de voltaje del UPS, evaluando los voltajes y tolerancias marcadas en el manual de fabricante.
2 | Realizar la revisión del estado de las baterías, en caso de que se encuentren desgastadas o que haya fenecido su vida útil, deberá sustituirlas.
3 | Efectuar revisión y limpieza interna del equipo.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza general:
1 | Etiquetado: verificar que todas las etiquetas del sistema estén presentes y sean legibles. En caso contrario, deberá anotar los datos en la orden de servicio.
2 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
3 | Revisión de voltajes en UPS y funcionamiento con banco de baterías.
4 | Revisión de calidad de imagen en pantalla.
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar prueba de digitalización en sitio con phantoma adecuado.
Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## K
EQUIPO: |  | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMAGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA MASTOGRAFIA Y RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.829.0808
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). Verificación de encendido y funcionamiento general (test de auto verificación en caso de ser posible).
3 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
4 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Verificación de Funcionamiento:
a) Estación de Trabajo
1 | Revisión y limpieza interna y externa de CPU y monitores de control, reconstructora de imagen y estación de trabajo. Realizar limpieza interna de los componentes y de la memoria interna del equipo.
2 | Respaldo del sistema (configuración y datos). Respaldar datos en unidad externa y eliminar del disco de la computadora en caso de rebasar el 75% de capacidad del disco interno. El respaldo deberá entregarse al personal encargado del área.
3 | Revisión y ajuste de contraste, nitidez e iluminación de imagen.
4 | Revisión de comunicación entre consola de control y estación de trabajo. En caso de falla, deberá corregirlo.
5 | Validación y/o registro en bitácora de datos de comunicación (AETitle, dirección IP y puerto).
b) Digitalizador:
1 | Revisar lámparas de digitalización, en caso de encontrar alguna fundida o con tiempo de vida cercano a fenecer, deberá reemplazarse.
2 | Revisar el correcto estado de los rodillos y verificar que no se encuentren agrietados, en caso contrario lubricarlos y/o sustituirlos en caso de ser necesario.
3 | Realizar limpieza y lubricación de flecha de motor y engranajes del sistema mecánico.
4 | Verificar que la pantalla y el módulo de control se encuentren en buen estado y calibrados. En caso contrario, deberá sustituir o corregir el error.
5 | Realizar una limpieza del sistema óptico y láser para evitar artefactos en la imagen.
6 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original de fabricante).
7 | Verificar el estado de los sistemas mecánicos del equipo. Deberá realizar el reemplazo de bandas, poleas y/o engranajes desgastados o rotos. Realizar limpieza y lubricación de acuerdo al manual del fabricante.
c) UPS:
1 | Verificar las entradas y salidas de voltaje del UPS, evaluando los voltajes y tolerancias marcadas en el manual de fabricante.
2 | Realizar la revisión del estado de las baterías, en caso de que se encuentren desgastadas o que haya fenecido su vida útil, deberá sustituirlas.
3 | Efectuar revisión y limpieza interna del equipo.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza general:
1 | Etiquetado: verificar que todas las etiquetas del sistema estén presentes y sean legibles. En caso contrario, deberá anotar los datos en la orden de servicio.
2 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante nivel bajo o de nivel superior (amonio cuaternario, cloruro de benzalconio), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
2 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
3 | Revisión de voltajes en UPS y funcionamiento con banco de baterías.
4 | Revisión de calidad de imagen en pantalla.
Pruebas de funcionamiento |  | Realizar prueba de digitalización en sitio con phantoma adecuado.
Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## L
EQUIPO: |  | ULTRASONOGRAFO | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.924.0031
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 62353-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos de los equipos con que se realizaron las pruebas, mismos que deberán corresponder a los que se presenten en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de estructura. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, rayones, o desperfectos. En caso de encontrar daños, se deberán corregir.
2 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de ésta.
3 | Verificar el sistema de rodamiento, evaluar que se encuentre en correcto estado físico, evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el correcto funcionamiento del sistema de frenado. En caso de detectar algún error se deberá corregir.
4 | Realizar verificación del correcto funcionamiento de los brazos mecánicos del equipo.
5 | Revisión de cable de línea y clavija. Corroborar correcta polaridad (en caso contrario, corregirlo). Realizar la verificación de encendido y funcionamiento general (test de autoverificación en caso de ser posible).
6 | Estado de testigos. Verificar que los testigos de corriente AC, batería, carga, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, en caso contrario, corregir el error.
7 | Verificar que la salida de voltaje de la fuente de alimentación sea la especificada por el manual de servicio del fabricante, incluida la tolerancia especificada por el mismo, en caso contrario, deberá corregirlo.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Pruebas de funcionamiento generales iniciales
1 | Realizar prueba de encendido del equipo donde se verifique el encendido normal del equipo, que todos los ventiladores de enfriamiento, pantalla, transductores y periféricos se encienden en el momento adecuado y sin intermitencias no programadas.
2 | Verificar que no exista ninguún mensaje de advertencia o error.
3 | Verifique que el sistema de equipo reconozca correctamente todos los transductores y que no existan falsos contactos en sus conexiones con el equipo principal.
4 | Verifique que la pantalla se visualice correctamente y que el panel táctil (en caso de contar con este) y/o el elemento de cursor y el teclado, funcionen adecuadamente.
5 | Realizar revisión del log de errores y verificar y atender aquellos que pongan en riesgo el desempeño del equipo.
6 | Realizar una copia de seguridad de todos los ajustes preestablecidos en un medio externo adecuado, realizando su posterior eliminación del equipo.
7 | Realizar una copia de seguridad del archivo de imágenes en un medio externo adecuado, realizando su posterior eliminación del equipo.
8 | Inspeccionar y verificar el estado del cable de alimentación, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
Limpieza interna:
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (de acuerdo a manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas electrónicas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Realizar limpieza de los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Realizar limpieza de área de conexión entre la tarjeta principal y la tarjeta gráfica y de video.
5 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como tarjetas electrónicas internas en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgastes, etc. En caso de existir desperfectos deberá corregirlos.
6 | Verificar que los mazos de cables y conectores internos no presenten desgaste y se encuentren funcionando correctamente.
7 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
8 | Verificar que el blindaje, cubiertas internas, paneles de flujo de aire y la tornillería se encuentren en su lugar y en perfectas condiciones, en caso contrario, deberá corregirlo.
Verificación de componentes, accesorios y funcionamiento:
1 | Verificar el funcionamiento básico del modo B (modo 2D), CF (modo de flujo de color), modo Doppler, modo M, y 3D, verificando cada uno de los controles del sistema que afecten estos modos de operación.
2 | Verificar que la medición de la distancia y la profundidad del tejido se realice de forma correcta, respetando las tolerancias indicadas en el manual del fabricante.
3 | Realizar una prueba de elementos que componen cada una de las sondas, con la finalidad de verificar estas se encuentren en buenas condiciones (membranas, elementos piezoeléctricos, cable de comunicación, conector, imagen otorgada, etc.).
4 | Verificar que todos los canales XMIT/RECV del sistema se encuentren funcionales.
5 | Realizar el procedimiento de prueba de los elementos del panel operativo, de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante.
6 | Realizar la prueba completa de los elementos del teclado operativo, de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante.
7 | Realizar las pruebas de las funciones completas de la pantalla del panel táctil, de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante.
8 | Verificar que el envío de imágenes DICOM hacia el servidor o PACS se realice de forma correcta, en caso contrario, corregirlo.
9 | Verificar que la potencia de entrada al transductor y de salida del generador sean las correctas de acuerdo al manual del fabricante.
a) Monitor:
1 | Inspeccionar en busca de rayones y pixeles defectuosos, en caso de encontrar algún indicio de mal funcionamiento, deberá corregirlo.
2 | Verificar el correcto funcionamiento de los controles de contraste y brillo.
3 | Cuando corresponda, confirme que el brazo de la pantalla LCD permita: mover la pantalla de acuerdo a los grados de libertad indicados por el manual del fabricante (izquierda, derecha, arriba, abajo, extensión, etc.), verificar que la pantalla asume la posición bloqueada y liberada cuando es accionado el mecanismo, en caso de que aplique.
b) Ruedas y frenos:
1 | Realizar revisión de las ruedas y pivotes del carro de transporte en busca de desgaste, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá realizar la reparación correspondiente.
2 | Realizar revisión del mecanismo de accionamiento y liberación de los frenos de las ruedas, en caso de detectar algún error, deberá corregirlo.
Cambio de componentes, accesorios y software:
1 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
2 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información en un dispositivo externo, realizando posteriormente una eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y correcta funcionalidad del equipo.
3 | Reemplazar las botoneras o membranas que lo requieran.
4 | Realizar cambio de gomas de las ruedas en aquellas que presenten desgaste.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC- 60601-1 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual de fabricante): Los limites en los rangos de las mediciones deberán estar sujetos a lo recomendado por fabricante.
a) Pruebas de Voltaje
1 | Medición de tres voltajes diferentes asociados con el suministro de CA, y dos tensiones externas o punto a punto. Realizar pruebas de: • Tensión de red: Fase-Neutro. • Tensión Fase-Tierra. • Tensión Neutro-Tierra.
2 | Verificar que las tensiones Fase-Neutro y Fase-Tierra sean aproximadamente iguales, y el potencial Neutro-Tierra sea sustancialmente menor. Los valores de los voltajes arrojados dependerán del suministro eléctrico del lugar donde se realice el mantenimiento. En caso de encontrar diferencias significativas o que pongan en riesgo la integridad de los equipos, deberá reportarlo al área de mantenimiento del nosocomio y dejar constancia en la orden de servicio.
b) Resistencia a tierra
1 | Medir la resistencia del cable de línea que transporta alimentación de CA al equipo bajo prueba.
2 | Realizar pruebas de: • Resistencia protección a tierra El límite para la prueba de resistencia de protección a tierra dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia del cable de tierra a partes metálicas expuestas. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
d) Corrientes de fuga
1 | Realizar las pruebas de: • Corriente de fuga del equipo en polarización normal. • Corriente de fuga del equipo en polarización inversa. • Corriente de fuga T. • Corriente de fuga a tierra. • Corriente de fuga chasis/carcasa. • Corrientes de fuga a partes aplicadas tipo BF. • Corrientes de fuga a partes aplicadas tipo CF. • Corrientes de fuga a partes aplicadas tipo RF. El método más común para medir las fugas de las sondas/transductores consiste en sumergirlos parcialmente en un baño con agua salina mientras dicha sonda/transductor está conectado al equipo, y esta se encuentra activada, con este método se puede medir la corriente de fuga real de la sonda RF, sin embargo, puede utilizar la adecuada para el equipo, según el manual del fabricante. El límite para las pruebas de corrientes de fuga dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Etiquetado: verificar que todas las etiquetas del sistema de equipo estén presentes y sean legibles.
2 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante recomendado por el fabricante. Para limpiar el monitor aplicar limpiador de luna suave y no abrasivo teniendo cuidado de no rayarlo. Para el panel de control, utilizar algodón para limpiar alrededor de las teclas o controles.
3 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
4 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida, no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
5 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza y desinfección de rejillas.
Verificación final:
1 | Encendido y apagado del equipo.
2 | Verifique el funcionamiento básico del modo B (modo 2D), CF (modo de flujo de color), modo Doppler, modo M y 3D, verificando cada uno de los controles básicos del sistema que afectan cada uno de estos modos de operación con cada uno de los transductores disponibles frente al personal del área usuaria.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## M
EQUIPO: |  | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.053.0364
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Resultados de pruebas con analizador de flujo calibrado a distintos flujos, presiones, volúmenes, concentraciones de O2 y de anestésicos de acuerdo a la solicitud del área usuaria, etc. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Certificado de calibración de vaporizadores.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: Verificar que la unidad se encuentre limpia, sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar que la carcasa cuente con todas las piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), la base del conector está libre de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles, las entradas de los gases medicinales está libre de aceite o daños, las mangueras de gases medicinales están libres de aceite o daños, el canister está libre de daños o fracturas.
2 | Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como la nitidez de ésta. Deberá asegurarse de que no existen daños en el display o que no existen pixeles muertos.
3 | Ajuste y lubricación de elementos. Verificar el estado del sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema se encuentra en correcto estado físico. Evaluar la presencia de resistencia al rodar y verificar el sistema de frenado. En caso de detectar algún daño deberá corregirlo.
4 | Verificar el estado de los accesorios (cable de alimentación, sensores de flujo y O2, circuito de paciente, latiguillos para ECG, SpO2, PANI, etc.). Se deberá verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo, su existencia y funcionalidad (el monitor de signos vitales asociado al equipo se considera parte integral del mismo). En caso de que falte algún accesorio necesario para el correcto funcionamiento del equipo, deberá suministrarlo.
5 | Verificar cable de alimentación, el cual debe ser de grado médico, libre de daños o fracturas, pines en buen estado y clavijas en buen estado. En caso de daño realizar cambios de los mismos.
6 | Estado y vida útil de baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante (de reloj y de respaldo). También deberá especificar en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de que la batería se encuentre degradada o haya fenecido su vida útil, deberá reemplazarla por una nueva y original.
7 | Conexión de gases frescos. Verificar que el equipo cuente con las mangueras correspondientes para cada gas, así como su correcta instalación. Verificar si el equipo pasó las pruebas de fugas del sistema de alta y baja presión.
8 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
9 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura y/o daños en la soldadura (en caso de aplicar), se deberán realizar las correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Kit de Mantenimiento Preventivo:
1 | Se deberá considerar el cambio de un kit de mantenimiento anual del equipo de ventilación y máquina de anestesia, el cual deberá de consistir en, al menos los siguientes elementos, los cuales no son limitativos y deberá apegarse a lo establecido en el manual de servicio del equipo y en la normativa aplicable: • Sensor de oxígeno. • Sensor de flujo. • Juego de empaques y O-Rings. • Batería de respaldo (en caso de termino de vida útil o caducidad). • Batería de reloj. • Juego de filtros de entrada de aire. • Fuelle (si aplica). • Diafragma de escape. • O-Ring manifold al menos cada 6 meses. • O-Rings sistema respiratorio al menos cada 12 meses. • O-Ring válvula APL al menos cada 24 meses. • Lubricante grado médico (no base aceite). • Válvula Pop-off al menos cada 12 meses. • Reemplazar cable de alimentación en caso de requerirlo.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Efectuar limpieza y desinfección (bajo nivel) del carro de anestesia. Efectuar limpieza y desinfección (bajo nivel) de mangueras. Efectuar limpieza y desinfección (alto nivel) del sistema de respiración.
6 | Revisar y limpiar trampas de vapor y filtro.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de aire así como limpieza y desinfección de rejillas.
2 | Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de luminarias en caso necesario.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
4 | Realizar cambio de empaques (O-Rings), sensores de flujo, de oxígeno, válvulas antirretorno inhalatoria y espiratoria y los que indique el manual de servicio del fabricante.
5 | Sustituir los empaques del pistón del ventilador (si aplica) o su equivalente en caso de que se encuentra dañado.
6 | Verificar que el ventilador se encuentre en buen estado, balanceado y firmemente ajustado. Realizar lubricación de partes móviles y verificación de volúmenes.
7 | Realizar revisión de vaporizadores y sus bases, a fin de constatar que se encuentran en buen estado y funcionales. En caso contrario, deberá reparar o sustituir las piezas dañadas.
8 | Verificar el correcto estado del canister para cal sodada. Realizar cambio de absorbedor de CO2 y de filtro de impurezas.
d) Calibración
1 | El sensor de flujo se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción.
2 | El sensor de O2 se deberá calibrar en todas las comprobaciones del equipo, deberá pasar todos los test del equipo, en caso contrario, corregir el error o sustituir la refacción.
3 | Calibración de volúmenes de gas y porcentaje de anestésico entregado (vaporizadores). Deberá entregar certificado de calibración de un laboratorio certificado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
4 | Ajuste del nivel de sonido de las alarmas.
e) Verificación de funcionamiento
1 | Conexión de pulmón de prueba y pruebas de ciclado (autotest).
2 | Utilizar el analizador de flujo calibrado (no más de 12 meses de la última calibración) y con sensor de oxígeno (de no más de 1 año).
3 | Realizar pruebas generales de funcionamiento: Revisión de las presiones de gases, verificar el funcionamiento de la ventilación controlada, verificar el funcionamiento de los botones, Realizar prueba de fugas en el circuito respiratorio, verificar el funcionamiento de las válvulas Ins/Esp, realizar la calibración del 21% del sensor de O2 y verificar el funcionamiento de la válvula APL.
4 | Se deberá verificar, con ayuda de un analizador de gases de anestesia, la concentración de los mismos en relación a lo programado.
5 | Verificación de la medición de volumen (tolerancias indicadas por el manual del fabricante o ±20%), al menos las siguientes mediciones: 50 ml,200 ml, 500 ml, 750 ml. Verificación de la frecuencia respiratoria (tolerancias indicadas por el manual del fabricante), al menos las siguientes mediciones: 8 rpm, 14 rpm, 30 rpm, 40 rpm, 60 rpm. Verificación de la relación I:E (tolerancias indicadas por el manual del fabricante), al menos las siguientes mediciones: 1:2, 1:1, 2:1. Verificación de la medición de la presión inspiratoria(tolerancias indicadas por el manual del fabricante o ±20%), al menos las siguientes mediciones: 10 cmH2O, 20 cmH2O, 40 cmH20. Verificación de la medición de la PEEP (tolerancias indicadas por el manual del fabricante), al menos las siguientes mediciones: 0 cmH2O, 5 cmH2O, 10cmH2O. Verificación de la medición de oxígeno (tolerancias indicadas por el manual del fabricante o ±2%), al menos las siguientes mediciones: FiO2 21%.
6 | Comprobación del sistema de medición y regulación de caudal de O2, N2O y aire medicinal.
7 | Revisión del funcionamiento de las válvulas inspiratoria y espiratoria. Verificar que la bolsa respiratoria para ventilación manual se llene y comprobar que los discos de la válvula inspiratoria y espiratoria se muevan libremente cuando se presione y libere la bolsa respiratoria.
8 | Verificación de funcionamiento de válvula APL.
9 | Revisión de presión atmosférica. Revisar las configuraciones del equipo y corroborar que la presión atmosférica esté en la especifica de la región.
f) Vaporizadores
1 | Revisión visual del equipo e identificación del anestésico. Verificación del estado de tapón de llenado, dial y seguros o sistemas de bloqueo.
2 | Desarmado de equipo para su limpieza, desincrustación de recipiente, depósito y conductos de llenado. Lavado de mechas o cambio de ser necesario. Aeración y descontaminación.
3 | Revisión de mecanismo y movilidad de termo-cupla.
4 | Cambio de empaques O-Rings y filtros. Armado del equipo. Opcionalmente y de acuerdo a los requerimientos de la unidad médica, se puede realizar el llenado de anestésico en cámara o depósito.
5 | Realizar calibración de vaporizador en un laboratorio certificado por la EMA. Deberá entregar el certificado de calibración correspondiente.
g) Monitor
1 | Inspeccionar físicamente el monitor, desarmar y verificar las conexiones internas del equipo.
2 | Realizar verificación de funcionamiento de los sensores del monitor.
3 | Realizar revisión y cambio de batería según sea el caso.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Se deberá realizar la prueba de corriente de fuga de partes aplicadas del monitor de signos vitales asociado a la máquina de anestesia de acuerdo a la rutina pactada para el mismo, la cual se encuentra desglosada en este mismo anexo.
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar estas pruebas. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos utilizando detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general, de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Se deberá realizar un proceso de ciclado, verificando que el equipo no cuente con fugas y que entregue las concentraciones, volúmenes y flujos programados dentro de la tolerancia correspondiente. Deberá simular fallas y verificar que el equipo responda correctamente.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## N
EQUIPO: |  | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.341.2552
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE EQUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Resultados de pruebas con Phantoms de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC 62353-01 y/o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Estado de estructura del sistema completo. Inspeccionar el estado físico de la carcasa del equipo, en busca de algún golpe, rayadura, o desperfecto en la pintura para evitar corrosiones y con ello infecciones. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Verificar que los iconos de mando sean legibles para la parte usuaria y comprobar que las etiquetas de advertencia para el uso del equipo sean las necesarias y de fácil interpretación, verificación de la botonera de la interfaz, y revisión de los mensajes de advertencia presentes en la unidad al momento de llevar a cabo la revisión general.
3 | Comprobación visual de la seguridad de los cables y tendido de los mismos entre arco en C y consola. Revisión de cables y conectores por daños y/o falsos contactos.
4 | Verificar de manera visual el estado de las pantallas de visualización y de control del equipo y corroborar aspectos como lo es la nitidez de éstas.
5 | Revisar el estado de testigos (indicadores de radiación, símbolos iluminables de AC-DC), etc. Verificar que los testigos de corriente AC y DC presentes en tableros de aislamiento, UPS (en caso de contar con éste), pantallas, lámparas, entre otros, estén funcionando y se enciendan en el momento adecuado y reaccionen a las alarmas de acuerdo a los umbrales programados, en caso contrario, corregir el error.
6 | Realizar la comprobación del correcto funcionamiento de todos los paros de emergencia del equipo.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes electrónicos internos
1 | Verificación de los principales componentes electrónicos de funcionamiento como: tarjetas electrónicas, fuente de poder, CPU, pantallas y periféricos en busca de anomalías como quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), con equipo de protección personal, con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza de las tarjetas con aire comprimido a 20 cm de distancia de estas, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha antiestática pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado en caso de ser necesario, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza (con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra), en caso de ser necesario) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
5 | Realizar inspección y limpieza de los sistemas de ventilación del equipo y fuente de poder.
6 | Verificar el estado correcto del intensificador de imágenes, en caso de que cuente con algún error, deberá corregirlo.
c) Partes móviles
1 | Realizar inspección, limpieza, ajuste, y lubricación de llantas del carro de transporte del arco en "C", carro de pantallas, riel longitudinal, circular y riel de brazo.
2 | Evaluar la presencia de resistencia al desplazamiento en elementos del equipo que cuenten con esta característica (arco en C, brazo longitudinal, etc.). El equipo deberá poder realizar movimientos en todos sus grados de libertad, verificar las características de accionamiento de movimientos y frenado, accionando cada uno de los botones implicados. En caso de detectar algún error deberá corregirlo.
3 | Realizar la revisión, ajuste, limpieza y lubricación de ruedas, en caso de desgaste en las gomas, sustituirlas.
4 | Efectuar la revisión, ajuste, limpieza y lubricación de elementos amortiguadores, en caso de desgaste, realizar la sustitución.
5 | Realizar la revisión, ajuste, limpieza y lubricación de frenos.
6 | Efectuar la revisión, ajuste, limpieza y lubricación de palancas de accionamiento/frenado.
7 | Realizar la revisión, ajuste, limpieza y lubricación de pedales. Deberá realizar revisión de funcionamiento y activación, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
d) Revisión/Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de entrada y salida de aire.
2 | Verificar que las pantallas enciendan correctamente y sin artefactos, en caso de detectar alguno, deberá ser reemplazada.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia de fabricante).
5 | Verificación del estado de memoria del equipo: realizar un respaldo de la información, realizando posteriormente eliminación de datos ya respaldados que ayuden a la optimización de memoria utilizada para los estudios y la correcta funcionalidad del equipo.
6 | Realizar revisión de cables de comunicación entre arco y consola, en caso de que se cuente con algún desperfecto, deberá realizar el cambio de los mismos.
7 | Realizar cambio de las teclas, cables y controladores dañados.
e) Verificación de funcionamiento y calibraciones
1 | Realizar las calibraciones de detector recomendadas por fabricante haciendo uso de los accesorios requeridos (phantoms y placas de cobre con el milimetraje requerido).
2 | Verificación de funcionamiento de sistema de apagado y los sistemas de paro de emergencia.
3 | Realizar pruebas del tubo de RX de acuerdo a la IEC-60336:2020/COR1:2022 y verificar el estado y vida útil del tubo de rayos X. En caso de que requiera cambio, deberá reportarse al encargado y anotarse en la orden de servicio (en caso de que no se incluya dentro del requerimiento inicial).
4 | Verificar el ajuste de la ventana de colimación, realizar ajuste en caso de ser necesario.
5 | En caso de aplicar, realizar la revisión de la memoria de errores.
6 | Verificación de los voltajes y corrientes del tubo de rayos x según los protocolos de fabricante.
7 | Revisión del correcto funcionamiento de la rejilla antidifusora, o gradilla, según aplique, en caso de encontrar algún desperfecto en su movimiento o estructura, deberá realizar la corrección pertinente.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517): Los limites en los rangos de las mediciones deberán estar sujetos a lo recomendado por fabricante.
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO: Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar esta prueba.
2 | Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), solutos liberadores de oxígeno u algún detergente similar recomendado por el fabricante con pH neutro.
2 | Inspeccionar por derrame de líquidos, en caso de ser así, deberá realizar limpieza y asegurarse que no existan componentes dañados, en caso contrario, deberá sustituirlos.
3 | Limpiar accesorios y periféricos (la interfaz táctil de usuario, monitores, teclados y pantallas) con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
4 | Limpieza de ranuras y rejillas de ventilación.
Verificación final:
1 | Revisión de valores de calibración (mA, mAS, kV, tiempos largos y cortos para radiografía), revisar con un kV-metro calibrado y recalibrar en caso de ser necesario.
2 | Pruebas de seguridad con instrumental de medición electrónica digital.
3 | Efectuar pruebas de funcionamiento con diferentes puntos focales.
4 | Calibración de sistema usando Phantoms necesarios.
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## O
EQUIPO: |  | UNIDAD TERMORREGULADORA | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.500.0520
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 o IEC 60601-01 o la NOM-001-SEDE-2012 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). •Resultados de mediciones con termómetro calibrado en diferentes puntos de la manta o colchón de la unidad de termorregulación.
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Revisar el estado de Estructura. Inspeccionar el estado físico del equipo, en busca de algún golpe, ralladura, o desperfecto. En caso de encontrar algún daño, se deberá corregir.
2 | Revisar el estado de los accesorios (cable de alimentación, manta o colchón) Verificar el estado de todos los accesorios con los que cuenta el equipo.
3 | Realizar inspección de sistema de temperatura.
4 | Realizar inspección de sistema de enfriamiento.
5 | Realizar inspección de bomba impulsora.
6 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
7 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura, daños en la soldadura (en caso de aplicar) realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar revisión de sistema de temperaturas. Deberá asegurarse de que la desviación de las temperaturas no supere +/-10% o lo que indique el manual del fabricante.
2 | Realizar verificación del sistema de enfriamiento.
3 | Realizar inspección del correcto funcionamiento de la bomba impulsora.
4 | Realizar verificación del buen estado de la manta o colchón asociados a la unidad termorreguladora.
5 | Verificar el correcto estado de los sistemas de rodamiento de la unidad termorreguladora.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de sensores de temperatura, colchón o manta, cuando haya fenecido su tiempo de vida útil.
2 | Verificar los componentes de la bomba impulsora y realizar el cambio de los componentes de recambio cuando sea necesario.
3 | Realizar cambio de las mangueras o manga de conexión a la manta/colchón asociado al equipo.
d) Verificación de funcionamiento
1 | Verificar el correcto funcionamiento de la bomba impulsora del equipo.
2 | Verificar el correcto funcionamiento del sistema de enfriamiento y calentamiento de agua, asegurando la correcta circulación a través de las mangas.
3 | Verificación de sistema de freno.
4 | Realizar inspección de las temperaturas suministradas a la manta o colchón, verificando que se encuentren de acuerdo a las establecidas por el manual del fabricante.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario) o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente desinfectante con alto poder germicida (amonio cuaternario), en caso de utilizar otro detergente no aplicar directamente a los accesorios o algún detergente similar recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, puerta, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Realizar pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de sistemas de enfriamiento, bomba impulsora y sistema de freno.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con analizadores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.

## C
EQUIPO: |  | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR | ÍNDICE
CLAVE: |  | 531.191.0417
RUTINAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMÉDICO
REQUERIMIENTOS: |  | MANO DE OBRA (INGENIERO/TÉCNICO) ESPECIALIZADA: CÉDULA PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DC-3 O EXPEDIDOS POR UNA EMPRESA CERTIFICADA.
HERRAMIENTA: SUFICIENTE DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE QUIPOS OFERTADA, DEBE CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:
• Orden de servicio firmada en todos sus espacios (Ingeniero de servicio, Jefe de Mantenimiento/Biomédica y Encargado(a) del Equipo/Área Usuaria) y sellada. • Reporte Fotográfico del equipo (Antes, durante y después del servicio). • Pruebas de seguridad eléctrica con valores de referencia basados en la norma IEC-62353 y/o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517 de acuerdo al listado presentado, firmada por el Ingeniero de Servicio Jefe de Mantenimiento/Biomédica y sellada. Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Resultados de pruebas con analizador de Desfibrilador de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas). • Resultados de pruebas con simulador de paciente (Al menos ECG, NIBP, SpO2, Temperatura) de acuerdo a la normativa aplicable (especificar norma en la que se basa). Deberá contener además los datos del equipo con que se realizó, mismo que deberá corresponder al que se presente en la licitación, así como los comentarios de dictamen (pasa o no pasa pruebas).
No. | ACTIVIDAD
Inspección General:
1 | Inspeccionar el exterior del equipo: revisar si la unidad está limpia y sin daños, grietas o fisuras, revisar si la unidad )carro y monitor-desfibrilador) está libre de signos de desgaste excesivo, si los botones están libres de daños o fracturas, inspeccionar si la carcasa cuenta con todas sus piezas en su lugar (sin piezas sueltas/flojas), verificar que los conectores estén libres de daños, quemaduras o fracturas, las etiquetas del equipo son visibles y legibles.
2 | Estado de pantalla. Verificar de manera visual el estado de la pantalla del equipo y corroborar el correcto funcionamiento y aspectos como lo es la nitidez y correcto funcionamiento de ésta.
3 | Realizar verificación del carro rojo, verificar el sistema de rodamiento en el que está instalado (en caso de ser así), evaluar si el sistema funciona de forma correcta, evaluando la presencia de resistencia al rodar y verificar que el sistema de frenado funcione adecuadamente.
4 | Verificar el estado de los accesorios (cable de alimentación, paletas, latiguillos para ECG, oxímetro, brazalete de PANI, impresora, entre otros).
5 | Verificar el estado del cable de alimentación: debe ser grado médico, encontrarse libre de daños o fracturas, con pines en buen estado. Clavijas en buen estado. En caso de detectar daño alguno, deberá realizar cambios de los mismos.
6 | Estado y vida útil de baterías. Verificar que el voltaje de salida de las baterías sea el especificado por el fabricante (de reloj y de respaldo). También deberá especificar en la orden de servicio el tipo de batería utilizado, así como su próxima fecha de cambio. En caso de que la batería se encuentre degradada o haya concluido su vida útil, deberá reemplazarla por una nueva y original.
7 | En caso de que algún componente comprometa la funcionalidad del equipo y/o la seguridad del paciente o usuario, éste deberá ser corregido y/o reemplazado asegurando la operatividad y confiabilidad del mismo.
8 | En caso de que el equipo presente desgaste físico como oxidación, golpes/abolladuras, desgaste de pintura o daños en la soldadura (en caso de aplicar), realizar correcciones de acuerdo a las rutinas marcadas en el apéndice de restauración.
Servicio:
a) Inspección de componentes
1 | Realizar la verificación de los principales componentes como: tarjetas electrónicas, partes aplicadas y periféricos en busca de anomalías como: quemaduras, deformaciones, desgaste, etc. En caso de existir desperfectos, corregirlos.
2 | Verificar el estado del indicador de carga eléctrica de la batería, asegurándose que los valores sean los correctos.
3 | Verificar que el equipo funcione correctamente conectado a la red y con batería.
4 | Verificar el funcionamiento y estado de las palas (sin cables rotos, con conversión correcta adulto-pediátrico).
5 | Verificar el funcionamiento de la pantalla.
6 | Verificar la fecha y hora del equipo con la real.
7 | Verificar el funcionamiento de los botones y perillas, en caso de encontrar algún desperfecto, deberá corregirlo.
8 | Verificar el funcionamiento de la impresora.
9 | Verificar que los mensajes de voz se escuchen adecuadamente y sin distorsión.
b) Limpieza interna del equipo
1 | Abrir de manera adecuada el equipo (ver manual de servicio), asegurándose de contar con cinta y pulsera antiestática, portándola en todo momento con la finalidad de evitar lesiones y /o daños a su persona y/o al equipo.
2 | Realizar limpieza con aire comprimido a 20 cm de distancia de los componentes y con una angulación de 30°, en caso de no ser suficiente para remoción de polvo o suciedad, deberá hacer uso de una brocha pequeña antiestática (no metálica) adecuada para tarjetas electrónicas.
3 | Limpiar los componentes electrónicos con alcohol isopropílico adecuado, asegurándose de no dejar residuos o pelusa en las mismas.
4 | Desenchufar los conectores internos y realizar limpieza con alcohol isopropílico en ambos (macho y hembra) para asegurar su continuidad. En caso de encontrar óxido o residuos que impidan su correcta conexión, deberá eliminarlo con un material abrasivo hasta lograr la mejor continuidad entre ambos conectores. En caso necesario, reemplazar.
c) Cambio de componentes, accesorios y software
1 | Realizar cambio de filtros de aire, limpieza, desinfección de rejillas y cambio de llantas o gomas en caso de requerir.
2 | Verificar que las luces de trabajo enciendan adecuadamente. Realizar cambio de luminarias o módulos LED en caso necesario.
3 | Corroborar que el equipo cuente con la versión más actualizada del software, en caso de no ser así, deberá actualizarlo (software con licencia original y vitalicia del fabricante).
4 | Retirar la batería, en caso de ser necesario, según lo indicado en el manual de servicio del equipo y reemplazar con una batería adecuada y original y remplazar el cable de alimentación en caso de requerirlo.
5 | Verificar el funcionamiento de los periféricos (sensor de SpO2, brazalete de PANI, latiguillos de ECG, sensor de temperatura, etc.), en caso de encontrar averías o mal funcionamiento en ellos o sus cables, deberá reemplazarlos.
Pruebas con simulador de paciente:
a) Módulo ECG
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente: Por lo menos a 40 lpm, 80 lpm y 120 lpm (Tolerancia que indique el fabricante o ±5%).
2 | Funcionamiento de alarmas cardiacas: Desconexión de latiguillo RA, desconexión de latiguillo LA, desconexión de latiguillo LL, desconexión de latiguillo RL, desconexión de latiguillo C y alarma de asistolia.
3 | Verificación de funcionamiento de las alarmas programadas de acuerdo a las cardio-patologías.
4 | Realizar calibración de detección (en caso de ser necesario).
5 | Precisión de la amplitud de ECG: Al menos una frecuencia de 60 lpm y amplitud de: 1mV (Tolerancia ±5% ó la que indique el fabricante).
6 | Verificación de la frecuencia cardiaca variando la amplitud, al menos a los siguientes valores: frecuencia: 60 lpm y Amplitud: 0.5 mV (Tolerancia ±5 % o la que indique el fabricante). frecuencia: 60 lpm y Amplitud: 1.0 mV (Tolerancia ±5 % o la que indique el fabricante). frecuencia: 60 lpm y Amplitud: 2.0 mV (Tolerancia ±5 % o la que indique el fabricante).
b) Frecuencia respiratoria
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente: Por lo menos a: 10 rpm, 18 rpm, 26 rpm. (Tolerancia que indique el fabricante o ±5%).
c) Móculo NIBP (Si aplica)
1 | Pruebas de funcionamiento con ayuda de un simulador de paciente, realizar por lo menos: * Prueba de fuga (tolerancia menor o igual a 15 mmHg/min o lo que indique el fabricante). *Prueba de descarga de presión (tolerancia menor o igual a 330 mmHg o lo que indique el fabricante). *Tiempo de intervalo automático (Tolerancia ± 10% o que indique el fabricante). *Detener/cancelar (Tolerancia menor a 10 segundos o lo que indique el fabricante). Chequeo de correcto funcionamiento de bomba de inflado.
2 | Chequeo de correcto funcionamiento en transductores de presión. Contraste de la medición del monitor contra la medición del analizador.
3 | Calibración (en caso de ser necesario).
d) Módulo SpO2 (Si aplica)
1 | Comprobación de funcionamiento con simulador de paciente de SpO2 con el modelo correcto de dedal a diferentes porcentajes de saturación, por lo menos: 100%, 96%, 90%, 85% y 80% (Tolerancia ±3% o la que indique el fabricante).
2 | Cambio de sensor (dedal) de SpO2 en caso de ser necesario.
3 | Calibración (en caso necesario).
e) Módulo de temperatura (Si aplica)
1 | Prueba de funcionamiento con simulador de paciente en diferentes rangos (patológicos y sanos) de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Por lo menos a: 35.5°C, 36.5°C, 37.5°C (Tolerancia ± 0.3 °C o la que indique el fabricante).
2 | Cambio de sonda de temperatura (en caso necesario).
3 | Deberá realizar calibración del módulo en caso de ser necesario.
Pruebas con analizador de desfibrilador:
a) Medición de la resistencia de las palas
1 | Resistencia pala esternón (Tolerancia < 0.15 Ω o la que indique el fabricante). Resistencia pala ápice (Tolerancia < 0.15 Ω o la que indique el fabricante).
b) Medición de la energía suministrada del desfibrilador
1 | Realizar pruebas con al menos a los siguientes valores de energía: 30W, 50W, 100W, 150W, 200W. (Tolerancia ± 3 J o ± 15 % ó la que indique el fabricante).
c) Medición del tiempo de sincronización onda R
1 | Simular una fibrilación auricular y sincronizar el desfibrilador (Tolerancia < 60ms o la que indique el fabricante).
d) Prueba de repetibilidad y prueba de tiempo de carga
1 | Realizar 15 descargas a energía máxima, tomar el valor medido en el analizador de la potencia (Tolerancia ± 3 J o ± 15 % o la que indique el fabricante) y del tiempo de carga (Tolerancia <15 s o la que indique el fabricante). (No realizar las 15 descargas seguidas, tomar en cuenta el sobre calentamiento, recomendable realizar 5 descargas y dejar enfriar en un lapso de 5 a 10 minutos).
e) Medición del tiempo de la descarga interna de energía (desarme)
1 | La descarga interna se tiene que realizar con una tolerancia < 60 segundos. (Cargar las palas y verificar con un cronómetro que la descarga interna se realiza en el rango adecuado).
f) Reconocimiento de arritmias
1 | Reconocimiento de Fibrilación Ventricular. Reconocimiento de Taquicardia Ventricular. Reconocimiento de Ritmo Sinusal Normal. Reconocimiento de Asistolia. Reconocimiento de Fibrilación Auricular.
Pruebas de Seguridad Eléctrica (Se sugiere realizar de acuerdo a la IEC-62353 o IEC-60601-1 o la NOM-001-SEDE-2012 art. 517, según indique el manual del fabricante):
a) Tierra de protección
1 | Dispositivo bajo ensayo APAGADO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej, punto equipotencial). Sin conexiones de partes aplicadas al analizador. Evaluar con cable de alimentación conectado al equipo. Usar corriente 200 mA AC.
2 | * Ajustar a cero la medición. * Medir la resistencia del cable de alimentación (No mayor a 300Ω).
b) Corriente de fuga del equipo
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar a parte conductora accesible puesta a tierra (ej. punto equipotencial). Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y cerrar switch).
2 | *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad normal, Tierra abierta): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra cerrada): límite: 500 µA. *Corriente de Fuga del Equipo (Polaridad invertida, Tierra abierta): límite: 500 µA.
c) Corriente de fuga Partes aplicadas
1 | Dispositivo bajo ensayo ENCENDIDO. Conectar parte conductora de la envolvente no puesta a tierra de protección (ej. papel aluminio en pantalla). Conectar partes aplicadas al analizador (y agrupar por tipos). Partes aplicadas CF evaluadas por función única. Partes aplicadas BF evaluadas por función única. Sin conexión al punto equipotencial. Si aplica, envolver papel aluminio a sensor SpO2 .
2 | Las que apliquen: Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas RA, LL, LA (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Palas de desfibrilador (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Palas de desfibrilador (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad normal, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor TEMP (Polaridad invertida, Tolerancia 50 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad normal, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Sensor SpO2 (Polaridad invertida, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad normal, Tolerancia 500 µA). Corriente de Fuga Partes Aplicadas Brazalete NIBP (Polaridad invertida, Tolerancia 500 µA). Y para cualquier otro sensor o transductor del monitor del desfibrilador que sea aplicable las pruebas de corriente de fuga.
d) Resistencia de aislamiento
1 | Solamente si el manual de fabricante lo indica como rutina de mantenimiento preventivo, en caso contrario no realizar estas pruebas. Realizar pruebas de: • Resistencia de aislamiento L1 +L2 (fases activas) a tierra. • Resistencia de aislamiento AP (Parte Aplicada) a tierra. El límite para la prueba de resistencia de aislamiento dependerá de la normativa en la que se esté basando la rutina de mantenimiento y se deberá de especificar en el reporte de dicho proceso.
Limpieza externa:
1 | Realizar limpieza de la estructura externa utilizando únicamente detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
2 | Limpiar accesorios y periféricos con detergente o desinfectante recomendado por el fabricante.
3 | Realizar la lubricación de elementos mecánicos del equipo (rodamientos, llantas, brazos, etc.) con aceite o grasa adecuado para el equipo según el manual del fabricante.
Verificación final:
1 | Pruebas de seguridad eléctrica en equipo en general (puesta a tierra, partes aplicadas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente.
2 | Revisión general del equipo frente al personal que recibe.
3 | Suministro de consumibles y accesorios según se requiera (elaborar lista de chequeo).
Pruebas de funcionamiento |  | Verificación de controles e indicadores audibles y luminosos de panel.
Verificación de funcionamiento y ajuste de parámetros desplegados en consola de control.
Pruebas realizadas con simuladores adecuados.
Demostración y entrega |  | Demostración a usuario de correcto funcionamiento del equipo.
Recomendaciones para buen uso y cuidado.
Tiempo de respuesta |  | Mtto. Preventivo: De acuerdo a programación.
Mtto. Correctivo: 12 hrs. para atención.
Todos los servicios deberán ser entregados con orden de servicio que incluya los datos del equipo, reporte fotográfico ampliado, pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros conforme a las especificaciones de fabricante (en caso de que aplique), así como certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados. Deberá cumplir con la normatividad aplicable a cada equipo, accesorio, periférico circundante y/o complementario involucrado en su funcionamiento. Se reitera que, los puntos y requisitos establecidos en esta ficha técnica de mantenimiento, son los mínimos indispensables a los que deberá dar cumplimiento y no son limitativos, por lo que las acciones del servicio podrán ampliarse apegándose en todo momento a lo establecido en el manual de servicio para cada marca y modelo específico.